黄码医院专用医疗设备紧急采购

招 标 文 件

项目编号：WSND-2022-XM030

采 购 人：微山县人民医院

代理机构：山东宁大项目管理有限公司

2022年12月

目     录

第一部分 招标公告

第二部分 供应商须知

第三部分 实质性条款

第四部分 公开投标、评标、中标

第五部分 项目说明及要求

第六部分 采购合同书（参考）

第七部分 投标文件格式

第一部分 黄码医院专用医疗设备紧急采购

公开招标公告

一、招标人：微山县人民医院                地    址：微山县城后路

联系人：王主任                        联系方式：15653726001

招标代理机构：山东宁大项目管理有限公司

地址：济宁市微山县微山湖大道96-4号

联系人：张工、姜工                联系方式：15588755977、15563760277

二、采购项目名称：黄码医院专用医疗设备紧急采购

采购项目编号：WSND-2022-XM030

采购项目情况：

| 包组号 | 货物服 务名称 | 数量 | 投标人资格要求 | 预算金额 (最高限价) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A包 | 方舱手术室、有创呼吸机等设备 | 1宗 | 一、具有独立承担民事责任的能力； 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 六、一个供应商只能提交一个响应文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；法律、行政法规规定的其他条件。 七、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、“信用山东”网站（http://credit.shandong.gov.cn/）； 八、供应商须具有国家有关部门颁发的医疗器械经营（或生产）许可证或医疗器械经营备案凭证、所投产品需具有医疗器械注册证。 本项目可兼投兼中； 本项目不接受联合体投标； 本项目资格审查方式：资格后审。 | 333万元 |
| B包 | 血液透析机设备 | 1宗 |  | 375万元 |
| C包 | 除颤仪、高流量吸氧仪等设备 | 1宗 |  | 97.18万元 |
| D包 | 多功能婴儿培养箱、新生儿喉镜等设备 | 1宗 |  | 80.3万元 |

三、获取招标文件

1、时间：2022年12月5日8时30分至2022年12月7日17时30分（北京时间，法定节假日除外；工作时间：8：30时--12：00时，13：30时--17：30时。）

2.地点：微山县微山湖大道96-4号

3.方式：法定代表人或被授权人在获取招标文件截止时间前将以下证件按要求发送至电子邮箱（邮箱号：wsyhts@163.com），获取招标文件截止时间后发送的证件一律不予接收。

供应商营业执照原件、医疗器械经营（或生产）许可证原件或医疗器械经营备案凭证原件、医疗器械注册证原件或复印件加盖公章；

法定代表人身份证原件或法人授权委托书原件及被授权人的身份证原件及以上证件原件获取招标文件。

备注：获取招标文件时所提供的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以评标委员会资格后审为准。

四、公告期限：2022年12月5日至2022年12月7日

五、递交投标文件时间及方式

1.时间：2022年12月8日8时30分至2022年12月8日9时00分（北京时间）

2.方式：供应商应在递交截止时间前将投标文件以快递方式或现场送达的方式递交给山东宁大项目管理有限公司，递交投标文件截止时间后递交的投标文件一律不予接收。

六、开标时间及地点

1.时间：2022年12月8日9时00分（北京时间）

2.地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室

3.联系方式：15588755977、15563760277

七、采购项目的用途、数量、简要技术要求等

详见招标文件

八、采购项目需要落实的政府采购政策

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）

2、 山东省节能环保产品采购评审办法

3、 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

4、 财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

5、《山东省财政厅关于开启疫情防控应急救援设备和物资采购绿色通道的通知》（鲁财采[2020]2号）

第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：黄码医院专用医疗设备紧急采购 |
| 2 | 招标人：微山县人民医院 地 址：微山县城后路 联系人：王主任 联系方式：15653726001 招标代理机构：山东宁大项目管理有限公司 地址：济宁市微山县微山湖大道96-4号 联系人：张工、姜工 联系方式：15588755977、15563760277 |
| 3 | 采购内容：为满足一点两区群众就医需求，确保黄码医院与普通院区、发热门诊病患不交叉，依据鲁财采[2020]2号文规定开启疫情防控采购绿色通道进行黄码医院专用医疗设备紧急采购招标项目。具体要求详见招标文件(项目说明及要求） |
| 4 | 投标有效期：公开开标后90个日历天 |
| 5 | 投标文件份数：一份正本；五份 副本（不同包组的投标文件应分别制作、分别密封和标记） |
| 6 | 投标文件递交至： |
| 7 | 《投标报价一览表》应另准备两份单独密封装在一个信封内（信封格式见附件）与投标文件分别密封。 |
| 8 | 递交投标文件时间：2022年12月8日8时30分至2022年12月8日9时00分（北京时间） 公开开标时间：2022年12月8日9时00分（北京时间） 公开开标地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室 |
| 9 | 资金来源：县财政资金。 付款方式：采购人于合同签订生效且具备实施条件后5个工作日内支付合同金额的30%的预付款，货到安装调试完毕经验收合格后3个月内付清。 |
| 10 | 供货安装时间：合同签订后10日内供货安装调试完毕。（不允许负偏离，否则按无效投标处理。） |
| 11 | 供货地点：按照用户要求 |
| 12 | 质保期：供应商自报最长质保期（最低为一年）。（不允许负偏离，否则按无效投标处理。） |
| 13 | 本项目预算控制价为： A包：333万元，超出此预算价的为无效投标； B包：375万元，超出此预算价的为无效投标； C包：97.18万元，超出此预算价的为无效投标； D包：80.3万元，超出此预算价的为无效投标； 招标预算控制价是采购人期望的最高限价，供应商的报价不得高于招标预算控制价，也不得低于成本价格。供应商报价高于招标控制价的或低于成本价格的，评审委员会将按无效报价处理。 |
| 14 | 纸质投标文件装订要求： 1、投标文件正、副本分别装订成册，一份正本，五份副本。 2、投标文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 3、如划分包组，各包组分别按上述要求装订。 |
| 15 | 密封及密封套标注： 1、投标一览表另准备两份单独密封包装；投标文件单独密封包装。 2、密封套应标注项目名称、投标人名称等，密封套封口处应加盖投标单位公章。 3、如划分包组，各包组分别按上述要求密封，并在密封套上标注项目包组名称。 4、未按照招标文件要求密封及密封套标注的，招标人或招标代理机构不予接收。 |
| 16 | 本项目为资格后审，供应商须提供下列资料证件,以备招标人或招标代理机构审查： （1）营业执照原件、税务登记证原件、织机构代码证原件； 备注：营业执照、税务登记证、组织机构代码三证合一的，只提供营业执照即可； （2）法定代表人身份证原件或授权委托书及授权委托人身份证原件； （3）供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书； （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，是指提供《履行合同所必需的设备和专业技术能力表》；（格式见附件） （5）医疗器械经营许可证原件(或医疗器械经营备案凭证原件)或医疗器械生产许可证原件、医疗器械注册证原件或复印件加盖公章。 招标人或招标代理机构对供应商进行资格审查，供应商必须按以上要求提供证明材料，否则视为资格审查不合格。 招标人或者招标代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与采购活动。 信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）、”信用山东”网站（http://credit.shandong.gov.cn/）。 信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间； 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构统一查询并打印查询网页，存入项目档案资料； 信用信息的使用规则：采购代理机构将查询结果进行汇总并移交至采购人，对存在上述情形的供应商，资格审查不合格。 资格审查不合格的供应商不得进入评标程序，资格审查合格供应商不足3家的，不得评标。 投标文件递交截止时间后提交的证件一律不予接收。 |
| 17 | 投标单位必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评审过程中，如有发现投标单位有为谋取中标而提供虚假资料欺骗招标人和评委的行为，将取消其投标资格，并追究其法律责任。定标后，招标人有可能对中标人响应文件中的承诺内容和证明材料进行核查，中标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中标后签订合同时，发现中标人是提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，招标人将取消其中标人资格，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 供应商提供虚假资质证书及材料谋取中标的；依据《中华人民共和国政府采购法》的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 18 | 招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，由招标人代表和有关方面的专家等五人（含五人）以上的单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会负责进行综合评审，评选出中标候选人。 备注：招标人代表如参加项目评标（评审）活动，招标人代表应当获得单位法人代表书面授权，并不得担任评标委员会主要负责人。 |
| 备注 |  |

一、定义

1、“招标人”系指微山县人民医院。

2、“招标代理机构”系指山东宁大项目管理有限公司。

3、“供应商”系指参与报价并向招标代理机构提交报价文件的法人、其他组织或者自然人。

4、“中标供应商”系指由评标委员会综合评审确定的对招标文件作出实质性响应，取得与招标人签订合同资格的供应商。

二、合格的供应商

符合以下条件的供应商即为合格的供应商：

一、具有独立承担民事责任的能力；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、一个供应商只能提交一个响应文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；法律、行政法规规定的其他条件。

七、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、“信用山东”网站（http://credit.shandong.gov.cn/）；

八、供应商须具有国家有关部门颁发的医疗器械经营（或生产）许可证或医疗器械经营备案凭证、所投产品需具有医疗器械注册证。

本项目可兼投兼中；

本项目不接受联合体投标；

本项目资格审查方式：资格后审。

三、招标文件说明

1、适用范围：本招标文件仅适用于本次采购公告中所叙述的项目。

包含：本项目为“交钥匙”项目，投标报价应包括设备、主件、标准附件、备品备件、包装、运输、装卸、保险、安装、安装须增加的材料费、调试、检验、安全、培训、技术、疫情防控费及售后服务、税金等其他费用完全达到采购文件要求并通过验收合格保证能正常使用所需的一切费用均应包含在内。供应商报价遗漏的任何费用，供应商应自行承担。

2、供应商对招标文件的内容应予以保密，不得向他人泄露招标文件的任何内容。

3、本招标文件由招标文件目录所列内容组成。

4、招标文件的澄清：供应商对招标文件提出的澄清要求，应以书面等形式（包括信函、电报或传真等）于2022年12月7日17：30时 前通知到招标代理机构。

5、招标文件的澄清、修改：

本项目如有必要澄清和修改需要发布更正公告的，将在网站及时发布。请各潜在供应商及时关注相关信息，变更公告一旦发布即视为通知所有潜在供应商。

招标人对招标文件澄清、修改的内容可能影响投标文件制作的，更正公告须在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前发布，不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清、修改文件作为招标文件的组成部分，对所有该包组供应商具有约束力。

四、投标文件的编写

供应商应按招标文件的要求准备投标文件，并保证所提供的全部数据的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则评标委员会将按无效投标处理。

投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

投标文件应当对招标文件有关工期/供货期、投标有效期、质保期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并盖单位章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署、盖章的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。

（一）投标语言及计量单位：

1、供应商和招标人（或招标代理机构）就投标交换的文件和来往信函均使用中文。

2、除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（二）投标文件的组成：

第一部分  商务部分

1、法定代表人或授权代理人签署的投标函（见附件）

2、投标报价

（1）投标报价一览表（见附件）；

（2）分项报价表（见附件）；

（3）质保期满后长期供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表（不计入总报价）；（见附件）

（4）承诺书（见附件）

投标报价要求：

（1）本次投标报价为一次性报价；本次投标报价为完税后的价格；

（2）投标报价币种：人民币；

（3）供应商在投标时只能提供一个方案，且此方案只允许有一个投标报价；

（4）投标报价含本项目为“交钥匙”项目，投标报价应包括设备、主件、标准附件、备品备件、包装、运输、装卸、保险、安装、安装须增加的材料费、调试、检验、安全、培训、技术、疫情防控费及售后服务、税金等其他费用完全达到采购文件要求并通过验收合格保证能正常使用所需的一切费用均应包含在内。供应商报价遗漏的任何费用，供应商应自行承担。

（5）投标报价中单独列出备品备件价格；

（6）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

a.投标文件中报价表（含报价一览表及分项报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准;

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价;

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

第二部分  技术及其他部分

1、资格、资质证明文件：

（1）供应商营业执照；

（2）法定代表人身份证或法人授权委托书及授权代表身份证；

（3）缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；医疗器械经营（或生产）许可证或医疗器械经营备案凭证、医疗器械注册证；

（4）供应商认为需要提交的其它相关证明文件

2、技术资料

（1）所报货物品牌或产地、型号技术参数的详细说明；

（2）货物配置与技术规格偏离表；

（3）供应商认为需要提交的其他资料。

3、与本项目相对应的其他资料：

（1）供应商同类业绩；

（2）供应商提供的供货时间及安装调试完成时间；

（3）优惠条款（注：供应商提供的优惠条件必须在投标文件中明确列出，不包括投标报价优惠，供应商在询标过程中增加的优惠条款将不作为评审考虑因素）；

（4）供应商认为需要加以说明的其它内容。

备注：投标人必须对所提供的货物及服务相关的一切产权关系负全部责任，并承担由此而引起的法律纠纷以及费用。

（三）投标文件编写方式：

1、投标文件正本和副本用A4幅面的纸张打印；

2、“投标一览表”用A4幅面。

（四）投标文件签署、盖章：

供应商代表必须按招标文件的规定签署、盖章投标文件（正本、副本及各附件）、投标报价一览表等。

（五）投标文件的密封和标记：

1、供应商应准备六份投标文件，一份正本和五份副本，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2、供应商应将投标文件按前附表要求进行密封，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见投标文件格式）：

1) 项目编号、项目名称、包组号

2) 正本（副本）

3) 供应商名称（加盖公章）、地址、电话、传真

3、为方便唱标，请供应商另外准备二份“投标报价一览表”单独密封，与投标文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明项目编号、项目名称、供应商名称等。

4、每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“于2022年12月8日9时00分之前不准启封”字样。

（六）投标文件的递交：

1、递交投标文件的截止时间：2022年12月8日9时00分（北京时间）；

2、投标文件递交方式：供应商应在递交时间截止时间前将投标文件以快递方式或现场送达的方式递交给山东宁大项目管理有限公司，递交投标文件截止时间后递交的投标文件一律不予接收。；

3、电报、电话、传真、电子邮件方式的投标文件概不接受；

4、对供应商的投标文件、材料不予退还。

5、供应商代表必须在递交投标文件截止时间前将投标文件递交给山东宁大项目管理有限公司。如因招标文件的修改推迟递交投标文件的截止日期的，则按招标代理机构另行通知规定的时间递交。

逾期送达的或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封的报价文件，招标人或招标代理机构不予接收。

（七）投标文件签收：

招标代理机构收到投标文件后，进行签收（以快递签收时间或现场送达签收时间为准）。

（八）投标文件修改与撤回：

1、供应商在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标人或招标代理机构。

2 、任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字（或盖章）并加盖单位公章，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署、盖章的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

3、投标有效期内不得撤回所递交的投标文件。

五、投标有效期

1、自提交投标文件之日起90日历天。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应投标，评标委员会将按无效投标处理。

2、特殊情况下，在投标有效期满之前，招标人可以以书面形式要求供应商同意延长投标有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。

六、投标相关费用

1、中标供应商在签订合同前，按规定向招标代理机构交纳代理服务费，代理服务费按照国家发展改革委员会发改价格[2015]299号文件，执行市场调节价。本项目代理费为：A包：41000元；B包：46000元；C包：15800元；D包：13000元；由中标人支付。

2、各供应商自行承担所有参与投标的有关费用。

第三部分 实质性条款

一、评标委员会将确定每一投标单位是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

二、如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

（一）招标文件第4、5页，第二部分：供应商须知供应商须知前附表：

10、供货安装时间：合同签订后10日内供货安装调试完毕。（不允许负偏离，否则按无效投标处理。）

12、质保期：供应商自报最长质保期（最低为一年）。（不允许负偏离，否则按无效投标处理。）

13、本项目预算控制价为：

A包：333万元，超出此预算价的为无效投标；

B包：375万元，超出此预算价的为无效投标；

C包：97.18万元，超出此预算价的为无效投标；

D包：80.3万元，超出此预算价的为无效投标；

招标预算控制价是采购人期望的最高限价，供应商的报价不得高于招标预算控制价，也不得低于成本价格。供应商报价高于招标控制价的或低于成本价格的，评审委员会将按无效报价处理。

（二）招标文件第7页，第二部分：供应商须知 四、投标文件的编写

供应商应按招标文件的要求准备投标文件，并保证所提供的全部数据的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则评标委员会将按无效投标处理。

（三）招标文件第8页，第二部分 供应商须知 （二）投标文件的组成 第一部分商务部分

（6）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

a.投标文件中报价表（含报价一览表及分项报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准;

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价;

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（四）招标文件第10页，五、投标有效期

# 1、自提交投标文件之日起90日历天。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应投标，评标委员会将按无效投标处理。

（五）招标文件第14页（二）评审办法1、初步评审：

（2） 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，评标委员会将按无效投标处理。

a) 投标文件不完整；

b) 未按规定报价；

c) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章；

d) 投标文件载明的交货时间超过招标文件规定的时间；

e) 投标文件中的质保期不符合招标文件要求；

f) 技术参数不符合招标文件规定的要求；

h）不符合法律法规规定的其他实质性要求。

（5）评标委员会对各供应商的投标报价进行评审，对超出项目预算的投标报价或低于成本价的按无效投标处理。评标委员会发现供应商的投标报价明显低于其它供应商投标报价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该供应商以低于成本投标，评标委员会将按无效投标处理。

（6）有下列情形之一的，视为串通投标，评标委员会按无效投标处理：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

⑦不同投标人的投标文件由同一台电脑或同一电子签名认证证书编制或上传的；

⑧法律法规文件规定的其他情形。

（六）招标文件第16页注：

注：a、保证所有证件资料的真实有效性，若出现造假行为，按无效投标文件处理，

（七）招标文件第18页

(一)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(三)与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(四)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(五)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

(六) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、成交无效。

备注：未在此处集中列示的条款不作为本采购项目的实质性条款，不作为投标（报价）无效理由。

第四部分 公开开标、评标、中标

一、公开开标

1、时间：2022年12月8日9时00分（北京时间）。

2、地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室。

3、唱标：由工作人员对各供应商的投标文件当众拆封，并宣读“投标报价一览表”，记录员将投标内容分项记录。

二、评标委员会

招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，由招标人代表和有关方面的专家等五人（含五人）以上的单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对投标文件进行综合评审，评选出中标候选人。

备注：招标人代表如参加项目评标（评审）活动，招标人代表应当获得单位法人代表书面授权，并不得担任评标委员会主要负责人。

三、评审按照以下程序进行：

（1）组建评标委员会，评审活动遵循公平、公正、诚实、信用的原则。评标委员会应推选一名评标委员会主任，负责主持评审会议；

（2）评审准备工作：评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料，做出清标及评审工作安排；

（3）清标、初步评审（供应商是否响应招标文件的实质性要求，是否存在无效投标的情形）；

（4）详细评审；

（5）向招标人提交书面评标报告；

（6）评标委员会解散。

四、评标原则和评审办法

（一）评标原则

“公平、公正、诚实、信用”为本次采购的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评标过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对供应商的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素；

2、统一性原则：评标委员会将按照统一的原则和方法，对各供应商的投标文件进行评审；

3、独立性原则：评审工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评标委员会成员对出具的意见承担个人责任；

4、保密性原则：评标委员会成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

5、综合性原则：评标委员会将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评审；

6、集体决定的原则：中标候选人由评标委员会综合评审得分情况决定。

（二）评审办法

本次评标采用综合评分法，评标委员会成员综合评定各供应商提交的投标文件，由评标委员会综合各成员意见，评出中标候选人。

1、初步评审：

（1）评标委员会将确定每一供应商是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

按照相关规定，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2） 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，评标委员会将按无效投标处理。

a) 报价文件不完整；

b) 未按规定报价；

c) 报价文件未按招标文件要求签署、盖章；

d) 报价文件载明的交货时间超过招标文件规定的时间；

e) 报价文件中的质保期不符合招标文件要求；

f) 供应商不参加公开报价仪式及询标事宜；

g）技术参数不符合招标文件规定的要求；

h）不符合法律法规规定的其他实质性要求。

（3）评标委员会允许供应商澄清和说明投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是澄清和说明的内容不能改变投标文件的实质性内容，供应商澄清和说明的内容以书面文件为准。

（4）评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标文件成为实质性响应的投标文件。

（5）评标委员会对各供应商的投标报价进行评审，对超出项目预算的投标报价或低于成本价的按无效投标处理。评标委员会发现供应商的投标报价明显低于其它供应商投标报价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该供应商以低于成本投标，评标委员会将按无效投标处理。

（6）有下列情形之一的，视为串通投标，评标委员会按无效投标处理：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

⑦不同投标人的投标文件由同一台电脑或同一电子签名认证证书编制或上传的；

⑧法律法规文件规定的其他情形。

（7） 评标委员会通过上述评审，确定入围供应商名单，只有成为入围供应商，才能进入综合评审阶段。

2、评标办法：

（1）本次评标采用综合评分法。

（2）为有助于对投标文件进行评审，对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向供应商询问。供应商有义务以书面形式对其投标文件中含义不明确的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成投标文件的组成部分。

（3）评标委员会综合评定，向招标人推荐中标候选供应商名单，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

招标人应当确定第一名（综合评分排名第一的投标人）为中标人。

评分办法

| 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分30 分 | 报价得分30 分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%*100 注：价格分保留小数 2 位，四舍五入。 |
| 技术部分48分 | 技术指标响应24分 | 1、所投产品技术参数完全满足技术要求的得24分，标注“●”号的为关键参数，每有一项关键性参数负偏离，一项扣2分；未标注“●”号的参数为非关键参数，每有一项非关键参数负偏离，一项扣减1分，扣完为止。 |
|  | 产品综合性能12分 | 2、根据投标产品质量、实用性、维护及其它因素等进行综合打分，产品配置全面,实用性强，后期使用成本低、易于维护的得12分，每存在一处不合理或不足的得0.5分,扣完为止，缺项不得分。 |
|  | 产品供货实施方案12分 | 3、根据投标人针对本项目的具体供货实施方案（包括产品安装、调试的主要技术保证措施）进行综合打分，针对项目实际情况具有详细、完善和可行的方案和措施的得12分，每存在一处不合理或不足的得0.5分，扣完为止，缺项不得分。 |
| 售后服务及优惠条件 22分 | 售后服务20分 | 1、根据供应商的服务方案、设备配件或耗材等内容进行打分，内容完整、涉及全面，备品备件库充足得10分，每存在一处不合理或不足的得0.5分，扣完为止，缺项不得分。 2、供应商针对本项目的维修维护、售后服务响应措施等情况进行打分，具有详细、完善、可行措施得10分，每存在一处不合理或不足的得0.5分，扣完为止，缺项不得分。 |
|  | 优惠条件 2分 | 投标单位提供的优惠条件符合采购需求、具有可操作性和实用性的每有一条得 1分，最多得2分。（主观评审因素） |

政策加分项

| 政策加分 | 节能环保产品加分 | 加分计算方法是： 投标报价部分加分=30×5%×（节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。 技术部分加分=48×5%×（节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。 供应商在报价时必须对属于节能、环境标志产品单独分项报价，并在投标（响应）文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（由供应商在网上自行打印）（二者缺一不可），否则评标委员会（采购小组）不予认定。 |
| --- | --- | --- |

注：a、保证所有证件资料的真实有效性，若出现造假行为，按无效投标文件处理，并应接受采购人及监督部门作出的一切处罚决定；要求投标单位提供的各种有效证书及硬性得分部分证明须附在投标书中。

b、投标文件必须详细列明所投产品的详细参数。

c、本次评标采用综合评分法，满分为100分（节能环保产品加分除外）,得分保留两位小数，四舍五入。

d、评审委员会及其成员不得对需要专业判断的主观评审因素协商评分。

备注：

一、根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%—20%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本项目小型和微型企业价格扣除情况：

（1）给予小型和微型企业的价格给予20%的扣除，计算方法是：最终价格＝报价×80%，按照最终价格计算其价格分得分。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的扣除，计算方法是：最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

（二）、按照山东省财政厅《关于印发<山东省节能环保产品政府采购评审办法>的通知》（鲁财库〔2007〕32号）规定：对采用最低评标价法评审的，可给予节能环保产品分别给予5%～10%的价格扣除；对采用综合评分法评审的，在价格评标项中可给予环保、节能产品价格评标总分值的4%～8%的加分，在技术评标项中可给予环保、节能产品给予技术评标总分值的4%～8%的加分。本项目分别给予节能、环保产品5%的加分。

属于政府采购节能、环保优先采购的产品：按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定执行。注：报价单位在投标报价时必须对属于节能产品（非强制类）、环境标志产品品目清单产品的单独分项报价，并应于投标（响应）文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

三、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定：在政府采购活动中，监狱企业和戒毒企业视同小型、微型企业，评审中享受同小型、微型企业相同的价格扣除。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

四、按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。如供应商为残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。

既是监狱企业，又属小型企业、微型企业或残疾人福利性单位的不重复折扣。

3、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(一)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

(四)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

4、供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(一)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(三)与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(四)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(五)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

(六) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、成交无效。

五、中标通知书

中标供应商确定后，中标结果应当在微山县人民医院指定网站上发布公告。在发布公告的同时，招标采购单位应当向中标供应商签发《中标通知书》，《中标通知书》是合同的一个组成部分。

六、签订合同

1、黄码医院专用医疗设备紧急采购《中标通知书》发出之日起2个工作日内，采购人与中标供应商按照招标文件确定的事项签订合同。

提示：中标单位签订合同后，请及时将合同文本送招标代理公司（一份），如不按时提交合同，在项目的验收、结款引发的后果，由中标单位自行承担。

采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

2 、招标文件、中标供应商的报价文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

七、项目验收

招标人应当在供应商履行合同义务之日起7个工作日内，对合同履行情况进行验收。

八、解释权

本招标文件的最终解释权归招标人和招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标人和招标代理机构的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人和招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第五部分  项目说明及要求

一、项目说明及要求：

黄码医院专用医疗设备紧急采购，为满足一点两区群众就医需求，确保黄码医院与普通院区、发热门诊病患不交叉，依据鲁财采[2020]2号文规定开启疫情防控采购绿色通道进行本次招标采购。

本项目为“交钥匙”项目，投标报价应包括设备、主件、标准附件、备品备件、包装、运输、装卸、保险、安装、安装须增加的材料费、调试、检验、安全、培训、技术、疫情防控费及售后服务、税金等其他费用完全达到采购文件要求并通过验收合格保证能正常使用所需的一切费用均应包含在内。供应商报价遗漏的任何费用，供应商应自行承担。

质量标准：执行招标文件相关规定和国家现行有关标准、规范、规定及行业认同的货物本身的规格、技术条件。

验收：招标人按照相关程序进行验收，对验收不合格部分供应商要及时更换，损失由供应商负责。

在包装与运输时，均应按国家现行标准进行，以便于收货时验收。不得出现标示不清或混装现象，供应商在货物装卸、运输中发生损坏或短缺后，要5日内予以调换和补充缺件，否则，供应商应承担招标人因此而带来的一切损失。

中标单位须在签订合同前与业主进行对接，确定具体供货事宜。

二、售后服务要求：

1、中标人应为用户提供及时、迅速、优质的服务，维修及时方便。

2、迅速快捷的提供设备的备品备件。

3、质保期：设备到货经验收、安装调试正常运行后计算质保期。在设备保修期内如设备损坏时，中标人应迅速派员及时解决，同时承担商品配件及人员的所有费用，由于中标人的原因拖延时间而造成采购人损失的，所有损失由中标人赔偿。

4、对以上技术服务应有明确的时间承诺。

三、采购项目内容：

(1) 采购清单：

| 包组号 | 设备 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算控制价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A包 | 一 | 方舱手术室 （含设备） | 1 | 套 | 130 |  |
|  | 二 | 有创呼吸机 | 3 | 台 | 75 |  |
|  | 三 | 无创呼吸机 | 2 | 台 | 8 |  |
|  | 四 | 多功能监护仪 （含picco 模块） | 3 | 台 | 42 |  |
|  | 五 | 新生儿有创呼吸机 | 1 | 台 | 50 |  |
|  | 六 | 新生儿无创呼吸机 | 1 | 台 | 20 |  |
|  | 七 | 床旁血气分析仪 | 2 | 台 | 8 |  |
| A包各单项设备的总预算控制价： | 333万元 |

| 包组号 | 设备 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算控制价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B包 | 八 | 血液透析机 | 15 | 台 | 375 | 血液透析机(单泵）：10台； 血液透析滤过机（双泵）3台； 连续性血液净化设备（CRRT）2台； 血液透析和相关治疗用水处理设备：1套 |
| B包总预算控制价： | 375万元 |

| 包组号 | 设备 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算控制价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C包 | 九 | 除颤仪 | 3 | 台 | 16.5 |  |
|  | 十 | 吊塔 | 3 | 套 | 2.1 |  |
|  | 十一 | 高流量吸氧仪 | 10 | 台 | 45 |  |
|  | 十二 | 心电监护仪 | 10 | 台 | 25 |  |
|  | 十三 | 输液泵 | 2 | 台 | 1.2 |  |
|  | 十四 | 微量泵（双通道） | 6 | 台 | 3.48 |  |
|  | 十五 | 微量泵（四通道） | 3 | 台 | 3.9 |  |
| C包各单项设备的总预算控制价： | 97.18万元 |
| 包组号 | 设备 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算控制价（万元） | 备注 |
| D包 | 十六 | 普通病床 | 50 | 张 | 11 |  |
|  | 十七 | 产床 | 3 | 张 | 2.4 |  |
|  | 十八 | 电子血压计 | 5 | 台 | 0.5 |  |
|  | 十九 | 多功能电动床 | 3 | 张 | 2.7 |  |
|  | 二十 | 多功能婴儿培养箱 | 3 | 台 | 30 |  |
|  | 二十一 | 新生儿喉镜 | 1 | 套 | 1.5 |  |
|  | 二十二 | 经皮黄疸仪 | 1 | 台 | 2 |  |
|  | 二十三 | 空氧混合仪 | 1 | 台 | 2 |  |
|  | 二十四 | 胎心监护仪 | 4 | 台 | 10 |  |
|  | 二十五 | 新生儿辐射保暖台 | 1 | 台 | 18 |  |
|  | 二十六 | 婴儿秤 | 1 | 台 | 0.2 |  |
| D包各单项设备的总预算控制价： | 80.3 |

（2）设备技术参数：

A包：各设备技术参数（设备序号:一至七）

一、方舱手术室（含设备）技术参数：

# （一）方舱手术室

# 1.1 方舱手术室（13.7米）

外部尺寸：13700*2980*2980mm（长/宽/高）

# （二）方舱手术室技术参数

# 2.3 主材表

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构部分 |
| 1 | 舱体 | 13700*2980*2980mm（L*W*H） | 个 | 1 |
| 2 | PVC地板 | 厚度2mm | 项 | 1 |
| 3 | 金属平开门 | 900*2100/1200*2100mm/1500*2100mm | 套 | 7 |
| 4 | 更衣柜 | 白色柜体 | 项 | 1 |
| 5 | 情报面板 | 包含时间、空调系统、背、照明灯控制模块、书写台 | 套 | 1 |
| 6 | 观片灯 | 1、LED液晶观片灯 2、1100*500*25 | 套 | 1 |
| 7 | 器械柜 | 1、内嵌式不锈钢器械柜 2、尺寸:1100mm*1700mm*400mm | 套 | 1 |
| 8 | 麻醉柜 | 1、内嵌式不锈钢器械柜 2、尺寸:1100mm*1700mm*400mm | 套 | 1 |
| 9 | 非治疗电源插座箱（带380v） | 1、不锈钢面框，所有外框、带底盒盒面盖 2、尺寸:900mm×210mm×100mm 3、1个三相380V 20A插座，3个220V 10A插座 4、2个接地端子 | 套 | 1 |
| 10 | 治疗电源插座箱 | 1、不锈钢面框，所有外框，带底盒面盖 2、尺寸:900mm×210mm×100mm 3、4个220V 10A插座 4、2个接地端子 | 套 | 3 |
| 11 | 机制彩钢板-墙板 | 50mm厚机制彩钢板，钢板厚度≥0.426 | 项 | 1 |
| 12 | 机制彩钢板-吊顶 | 50mm厚机制彩钢板，钢板厚度≥0.426 | 项 | 1 |
| 电气部分 |
| 1 | 配电箱 | 国标 | 台 | 1 |
| 2 | LED洁净平板灯 | LED洁净平板灯 | 项 | 1 |
| 3 | 杀菌灯 | 40W/20W | 项 | 1 |
| 4 | 插座配电系统 | 250V 10A | 项 | 1 |
| 5 | 门禁 | 指纹+密码 | 项 | 1 |
| 给排水部分 |
| 1 | 不锈钢单人刷手池 | 不锈钢 | 个 | 1 |
| 2 | 不锈钢水盆 | 不锈钢 | 个 | 1 |
| 3 | 污水处理设备 |  | 套 | 1 |
| 暖通净风系统 |
| 1 | 组合式恒温恒湿机组 | 变频控制，自带控制系统 | 台 | 1 |
| 2 | 低噪音离心风机 | 600m³/h | 项 | 1 |
| 3 | 高效过滤保温送风口 | H14 | 项 | 1 |
| 4 | 回/排风口（带中效过滤器） | F6 | 项 | 1 |
| 5 | 风管风阀 |  | 项 | 1 |
| 设备部分 |
| 1 | 无影灯 | 吊装式无影灯 | 台 | 1 |
| 2 | 电动吸引器 |  | 台 | 1 |

# （三）方舱手术室设备参数

麻醉机技术要求

- 气动电控呼吸机，能够完成新生儿、小儿及成人麻醉手术需要（注册证为准）。

- 潮气量设置范围：10ml-1500ml；VCV模式下最小潮气量：10ml；

- ●支持肌松监测，把握合适的插管和拔管时机，帮助评估病人安全。

- 具备吸入端，呼出端双流量传感器，内置基准流量传感器，可自行校准，无需更换，保证潮气量准确稳定。

- 标配电子式气体流量计，氧气、空气气源。

- 标配新鲜气体最佳流量指示功能，保证安全低微流量手术需求。

- ●麻醉机原厂生产同品牌七氟醚挥发罐（非OEM代工），通过CE和FDA认证。

- ●内置15寸以上彩色触摸电容屏（非悬挂），可同屏显示≥3道波形。

- 一体化旋转回路，可134度高温高压消毒，以避免院内交叉感染。

- 标配呼气末二氧化碳监测，模块化、支持热插拔。（麻醉质控要求）

- 标配整体回路加热功能，避免术中冷凝水，保证病人呼吸道安全。

- 提供辅助/控制通气，配备通气模式：VCV容量控制通气、PCV压力控制通气、手动通气、电子PEEP。

- 麻醉机支持肺保护工具：专业PEEP递增法肺复张工具，评估术后肺复张效果。

- 麻醉机支持高流量给氧功能，延长困难气道患者插管时长，保证患者安全。

- ●监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、呼吸比、气道压、气道阻力；ETCO2、麻醉气体分析、呼吸环、NMT和BIS监测。

16、标配三个抽屉便于储物，标配CO2旁路功能，便于术中更换钠石灰，保证术中正常进行，提供辅助供氧出口：保证麻醉快速吸氧复苏。

17、●麻醉机主机可通过模块实现麻醉深度监测和肌松监测，同屏监测，模块可与同品牌监护仪通用，降低科室成本。

18、原厂保修一年以上，提供参数相关证明材料和提供临床高端参数运用培训。

电动手术台（智慧配置）

招标要求

1、产品通过ISO9001认证（提供证书复印件加盖厂家公章，原件备查）

2、产品通过ISO13485认证（提供证书复印件加盖厂家公章，原件备查）

3、产品通过ISO14001:2015认证（提供证书复印件加盖厂家公章，原件备查）

●4、产品通过ISO45001:2018认证（提供证书复印件加盖厂家公章，原件备查）

5、整台设备必须遵循人体工程学原理设计，全部采用低压直流电机驱动，性能安全稳定，电动电机驱动系统：均采用丹麦LINAK进口电机系统，使整机达到噪声低、安全可靠性高。

6、多功能综合手术床，五组电机工作，满足台面电动上下升降，电动前后倾斜，电动左右倾斜，电动双电机背板上下折。

7、床身和配件采用优质304不锈钢，表面进行抛光处理，抗冲击、防止刮伤、耐磨损、易清洁。充分满足手术后床台消毒。

8、双控模式：具有手持有限控制器，高质量的弹簧线伸缩自如，解放了医护人员操作者的活动空间；和立柱应急控制面板（立柱应急面板位于立柱上方便操作，拒绝放在底座上）两套功能一致、且相互独立的控制系统。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行，给手术床的操控提供了双保险；标配锂电池（可保证120次操作）；

9、关键刹车部分：手术床底座部分采用T型结构设计，设有急刹开关，刹车位于头部中央正下方，小T型样式左右活动脚踏式先进的机械设计（提供省级和以上国家政府机构出具的证明文件），一旦锁定，床台不会出现位置的改变，四点式落地模式，确保手术中床台稳固、安全。

10、标配手动腰桥，一键复位，体位功能，30秒自动锁定功能。

●11、手术床采用方框式床框连接装置，引进德国先进技术，保证产品安全稳定。（提供权威机构证明材料）头板连接件使用抱箍式调节锁紧装置。（提供省级和以上国家政府机构出具的证明文件）。

12、五段床身设计，分为头部段、背部段、内置腰桥、臀部段、腿部段。

●13、关键升降立柱部分：手术床升降立柱≥3节（提供省级和以上国家政府机构出具的证明文件），徳国工艺设计，承重具有二倍的安全系数，采用方形立柱升降，八只固定紧锁件，双方框架式活动关节，保证立柱承载稳定。

●14、手术床底座部分采用T型结构设计，T型底座后端处宽度≥580mm，前段宽度≥380mm，全长≥900mm，底座厚度≥130mm；

15、腿托材质为全聚氨酯模具一次成型，耐用舒适度高。

16、该手术台性能优良，功能齐备，造型美观，操纵方便。床垫：采用记忆海绵床垫，有效缓解患者压力点，防止术后褥疮发生；床垫材质符合安全标准，表面抗菌、易清洁，符合手术室消毒要求。

17、通过电磁兼容检测（提供电磁兼容省级检测报告），采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。

18、手术床标配蓄电池。

19、技术指标：

（1）手术台长度1950±50mm

（2）手术台台面宽度550mm

（3）电源电压220V±10%  50Hz

（4）功率500VA

（5）手术台固定方式：电动定位

（6）手术台功能调节范围：

①前后倾≥15°（电动）

②左右倾≥18°（电动）

③头板上折≥90°，下折≥90°（手动），头板长度≥260mm，宽度≥375mm；

④背板上折≥80°（电动），背板下折≥40°（电动），背板长度≥480mm，臀板长度≥480mm；

⑤腰桥升降高度≥120mm

⑥腿板下折≥90°，水平外展≥90°（手动），腿板长度≥520mm，宽度≥270mm；

⑦手术台国标最低及最高(730-930mm)±50mm（电动）

20、标准配置：

SUS#304全不锈钢五段床体  1台

肩托                      1对

腰托                      1对

优质进口动力系统          1套

有线遥控器                1个

托脚架                    2件

托手架                    2件

记忆海绵床垫              1套

麻醉屏风架                1付

床旁监护仪招标参数

1：整机要求：

1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、配置提手,方便移动。

●1.3、≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥10通道波形显示。

1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。

●1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪,提供证明材料。

1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

●1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.10、监护仪设计使用年限≥8年。

1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。

1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

1.13、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

1.14、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测

●2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供界面截图证明材料。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看，提供界面截图证明材料。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果,提供证明材料。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

●2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用，并提供产品界面截图证明材料。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg，提供检测报告证明材料。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

3：系统功能：

●3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、≥1000组NIBP测量结果

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

●3.12、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能，提供界面截图证明材料。

3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

●3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

●3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.17、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

二、有创呼吸机技术参数

1 基本特征
1.1 适用于对成人、 小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖， 中文操作界面。
1.2 采用≥15寸 英寸彩色 TFT 触摸控制屏幕， 分辨率 1920*1080。
1.3 屏幕显示： 多至 5 道波形同屏显示， 可提供 4 种环图， 支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示； 支持短趋势、 波形、 监测值同屏显示。
1.4 自检功能， 检查系统管道阻力、 泄漏量和顺应性， 测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件
1.5 90 分钟内置后备可充电电池（1 块电池） ， 180 分钟内置后备可充电电池（2 块电池） ， 电池总剩余电量能显示在屏幕上。
1.6 气动电控呼吸机
1.7 选配空气压缩机或用空气气源， 可在断气断电状态下继续工作
1.8 具备实时气源压力电子显示。
●1.9 具备高流量氧疗功能。
1.10 病人信息， 当前的设置参数、 报警限和趋势， 日志等数据可导出。
1.11 具备截屏 U 盘导出功能（可缓存 20 张截屏文件） 。
1.12 吸气安全阀组件可拆卸， 并能高温高压蒸汽消毒（134℃） ， 以防止交叉感染。
1.13 呼气阀组件一体化设计， 内置金属膜片流量传感器， 精度高， 寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃） ， 以防止交叉感染。
1.14 具备图形化显示阻力、 顺应性和自主呼吸等生理参数变化

2 呼吸模式及功能
 2.1 标配常规模式： 容量控制通气下的辅助控制通气 A/C 和同步间歇指令通气 SIMV、 压力控制通气下的 A/C 和 SIMV、 CPAP/PSV、 窒息通气模式、双水平气道正压通气模式
●2.2 可升级高级模式： 自动适应性压力调整容量控制功能（如 AUTOFLOW 或者PRVC 等） ； 和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV） 、自适应分钟通气量通气 AMV。
 2.3 其他功能： 手动呼吸、 吸气保持、 呼气保持、 雾化、 增氧、 吸痰程序，NIF、 PEEPi 及 P0.1 测定
 2.4 标配低流速 P-V 工具， 帮助确定最佳 PEEP 值。
●2.5具有自动插管阻力补偿（ATRC） 功能， 选择不同孔径的气管插管， 呼吸机可以自动调节送气压力， 使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。
2.6 具有智能同步技术， 可以将呼气触发灵敏度设置为【Auto】 ， 自动调节至最佳值， 提高人机同步。 或者在 5%~85%范围内手动灵活调节。
●2.7 标配脱机功能， 用户可定制脱机指征， 提供信息全面的脱机功能看板，一键启动 SBT， 规范脱机流程。
2.8具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW） 的设置及监测功能

●2.9 容量模式流速波形可调方波、50%递减波、100%递减波

3 设置参数
3.1 潮气量： 20ml—4000ml
3.2 呼吸频率： 1-100/min
3.3 吸气流速： 6-180L/min
3.4 SIMV 频率： 1-60/min
3.5 吸/呼比： 4:1—1:10
3.6 最大峰值流速： 180L/min
3.7 吸气压力： 1--100 cmH2O
3.8 压力支持： 0—100cmH2O
3.9 PEEP： 0~50 cmH2O
3.10 压力触发灵敏度： -20 —- 0.5cmH2O， 或 OFF
3.11 流速触发灵敏度： 0.5—20L/ min， 或 OFF
3.12 氧浓度： 21—100vol.%
3.13 叹息功能： 有

4 监测参数
4.1 气道压力： PEEP、 气道峰压、 平台压、 平均压等监测
4.2 肺的力学： 吸气阻力、 呼气阻力、 静态顺应性、 动态顺应性、 时间常数、 呼吸功的监测。
4.3 可监测参数 96 小时的趋势图、 表分析， 5000 条报警和操作日志记录。

5 其他功能
5.1 能够和同品牌模块化监护仪连接， 把呼吸机的监测信息实时显示到监
护仪上，满足科室信息化的需求

●5.2支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理

三、无创呼吸机技术参数

- 显示要求：

  - 彩色液晶屏幕≥4.0英寸

  - 中文菜单

  - 可实时同屏幕监测压力-时间波形、流速-时间波形、设置参数、报警内容及监测数据。

- 压力控制通气模式：

  - S--自主通气模式

  - T--时间通气模式

  - CPAP--持续正压通气模式

  - S/T--自主/定时双级别通气模式

  - APCV-压力控制模式，压力支持容量保证功能

  - ●在S,T,CPAP,S/T,APCV模式下均具备小幅波动通气选配功能

- ●目标潮气量控制通气模式：具备吸气压力自动升降调整通气功能。

- ●目标潮气量设置范围：≥50-2500ml.

- 压力上升时间可调：≥6档.

- IPAP吸气相正压：4-30cmH2O

- EPAP呼气相正压：4-20cmH2O

- CPAP持续气道正压：≥4-20 cmH2O

- 呼吸频率设定：≥5-60次/分

- 吸气时间窗口设定：最小吸气时间：0.2-2.0秒，最大吸气时间：0.5-4.0秒

- 吸气触发灵敏度：适应性同步触发技术，≥6档可调。

- 呼气触发灵敏度：≥6档可调

- 报警设置：断电报警、漏气报警、高压报警、高低漏气量报警

- 监测参数：潮气量、呼吸频率、漏气量、分钟通气量、吸气时间等

- 漏气补偿功能，可保证≥60L/分的补偿能力。

- 有创无创通用型加温加湿湿化器，湿化罐可高温高压消毒重复利用，可实时监测输出气体温度。

- ●具备面版锁定、开机计时及远程控制调节、教学投影演示功能

四、多功能监护仪（含picco 模块）技术参数

监护仪结构：

1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个，并可外接8槽位辅助插件箱方便升级。

2.≥12吋彩色屏，≥6通道显示，显示屏亮度自动调节。

3.标配电容式触摸屏，可多点操作。

4.采用无风扇设计。

5.支持配置内置锂电池，供电时间≥4小时。

6.配置≥2个USB接口。

监测参数：

7.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。

8.标配双通道有创血压监测。

●9.支持3/5/6导心电监测,支持升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析。

10.支持房颤心律失常分析功能，支持不少于23种实时心律失常分析

11.提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

●12.监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

13.提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，任一导联脱落的情况下仍能保持监护。

●14.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

15.无创血压提供手动、自动间隔、连续等多种测量模式。

16.无创血压成人测量范围：30～270mmHg（收缩压），15～230mmHg（舒张压）。

17.血氧监测提供灌注指数（PI）的监测。

18.支持升级多达6通道有创压监测。

●19.支持肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。

20.标配4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求。

●21. 可升级能量代谢监测：适用于成人和小儿，提供测量容积二氧化碳参数（VCO2、MVCO2）、氧耗参数（VO2、MVO2）、呼吸熵（RQ）和能量消耗（EE）。

22.可升级EtCO2模块，即插即用，支持新生儿呼末CO2技术，采用微流技术，采样速率50ml/min。

23.CO2波形提供填充和线条两种方式显示，满足不同临床使用习惯

24.CO2波形最小走速为3mm/s,满足同屏查看更多呼吸周期。

25.标配PiCCO监测模块

26.可与主流品牌呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

系统功能：

27.具有大字体界面。

28.具有图形化报警指示功能。

29.所有参数报警限自动设置。

30.选配中央监护系统，能够设置护理组，一个护理组能够设置≥6个病人。能够互相隔床观察。

31.标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。

32.≥120小时趋势表、趋势图。

33.1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

34.事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。

35.具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能。

36.120小时ST模板回顾。

37.提供24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。

38.具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。

39.具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。

40.工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

五、新生儿有创呼吸机技术参数

一、基本要求

1.1可采进口

1.2呼吸机类型： 新生儿／小儿专用高频振荡呼吸机

1.3体重范围： 0.5-30KG

●1.4高频类型：音频线圈驱动扬声器胶膜，形成真正的高频振荡；真正实现主动式呼吸；持续偏流

二、通气模式

●2.1高频模式: 高频振荡通气 HFOV ， HFOV + VG ★ (VG=容量保证)

2.2 常频有创通气模式：

间歇正压通气 IPPV、

同步间歇正压通气 SIPPV

同步间歇指令通气 SIMV 、

压力支持通气 PSV 、

容量保证通气VG、

容量限制通气VL、

同步间歇正压通气 SIPPV + VG(VL) 、

同步间歇指令通气 SIMV + VG(VL) 、

压力支持通气 PSV + VG(VL) 、SIMV+PSV + VG(VL)

●2.3无创通气模式：

持续正压通气CPAP

双水平正压通气DuoPAP

高流量氧疗HFNC

2.4气流型式：持续气流，吸气气流和呼气气流分别调节

2.5 泄漏补偿

常规回路：50%，经鼻回路：25%

2.6最小潮气量  容量保证：2ml； 容量限制：1ml

●2.7触发方式：容量、流量

三、显示及监测：

3.1类型 ≥10.4 吋彩色 LED 触摸屏， 分辨率800 x 600

3.2语言：中文、英语等 10种以上语言切换

3.3监测参数

3.3.1压力 ：持续气道正压 CPAP、呼气末正压 PEEP、 峰值气道压(Ppeak )

平均气道压(MAP/ Pmean)

3.3.2高频振幅  范围： -5~ 90 cmH2O

3.3.3潮气量

呼出潮气量 VT 、吸入潮气量 VTi、自主呼吸呼出潮气量

3.3.4频率、吸呼比、C20/C 、动态顺应性、阻力

3.3.5呼吸波形：压力、流速、容量波形同屏显示

3.3.6趋势：5 天，30 秒钟记录一次

四、通气参数设定

4.1吸气气流 ：1 ~ 30 升/分，基础气流：2 ~ 18 升/分

4.2 常频频率：2 ~ 200次/分

4.3吸气时间：0.1 ~ 1.5秒，呼气时间：0.2 ~ 20秒

4.4吸气峰压：6 ~ 60cmH2O  PEEP ：0 ~ 20cmH2O

4.5容量触发：1 ~ 10 级 （1 灵敏度最高；10 最低）

流量触发：0.12 ~ 2.0升/分

4.6容量限制：1 ~450ml  容量保证：2 ~ 450ml

4.7  CPAP ：1 ~ 28 cmH2O   手工送气压力： 6 ~ 60 cmH2O

4.8窒息设定：6 ~18 秒, 后备通气：1 ~ 5 次

●4.9高频模式

频率:5 ~ 20Hz 、吸呼比:1:1 ~ 1:3 、 高频振荡幅度:5 ~ 90cmH2O

平均气道压:5 ~ 40cmH2O、容量保证:1 ~ 180ml

4.10触发响应时间:1ms

五、其它技术指标

5.1流量测量方式:Y形适配器近病人端测量

5.2氧传感器校准:24小时自动校准 21%和100%

5.3流量传感器型式:双加热丝式

5.4湿化系统:分体式，提供 37℃饱和湿气

●5.5备用电池:内置后备电池完全充电后工作时间：约2.5小时 终身免维护

5.6通讯/升级接口：USB 、以太网 、RS232等可进行免费的软件升级。

六、新生儿无创呼吸机技术参数

| 序号 | 设备参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备用途：适用于早产儿、足月新生儿、婴儿专用的经鼻无创通气治疗。 |
| 1.1 | 各厂家最新机型 |
| 2 | 主要性能及系统概述 |
| 2.1 | 具备低压正压发生器，提供稳定的压力，近端测压，呼气直接呼出，降低病人的做功。 |
| 2.2 | ≥5吋触摸屏设计，操作简单，监测参数和呼吸波形一目了然。 |
| 2.3 | 采用内置高精度空氧混合调节器，保证用氧治疗的安全性。 |
| 2.4 | ≥1小时内置后备电池，保证病人通气安全。 |
| ●2.5 | 原厂婴幼儿专用各种规格大小硅胶鼻塞、鼻罩和头帽 |
| 2.6 | 配原厂腹部囊式压力传感器，监测患者自主呼吸； |
| 2.7 | 配湿化器系统 |
| 2.8 | 配移动推车 |
| 3 | 技术参数及要求： |
| ●3.1 | 通气模式：NCPAP、NCPAP+呼吸暂停监测、窒息报警模式、双水平正压通气、双水平正压通气+呼吸暂停监测、窒息报警模式、手动呼吸模式。 |
| 3.2 | 吸气时间：0.1-2.0S可调 |
| 3.3 | 呼吸频率：≥1-80次/分 |
| 3.4 | 呼吸暂停间隔：10-20S可调 |
| 3.5 | 流量-压力设置范围：0-15cmH2O |
| 3.6 | 流量-呼气末正压：0-10cmH2O |
| 3.7 | O2%：21-100% |
| 3.8 | 实时监测PEEP、MAP、PIP、O2%、I:E吸呼比、自主呼吸频率、电池充电水平；压力-时间波形 |
| 3.9 | 报警功能：高气道压力、气道压超限、低气道压力、氧浓度、低呼吸频率、电池电量、气源供应。 |
| 4 | 培训及维护 |
| 4.1 | 根据设备技术要求，提供相关人员和资料培训支持 |
| 4.2 | 提供维修手册、维修密码 |
| ●4.3 | 整机包修一年，质保期内每季度定期进行保养维护、免费提供保养套件 |
| 4.4 | 如保修期内产品有升级，免费提供升级服务 |

七、床旁血气分析仪技术参数

技术参数：

1测定原理﹑方式：生物电极法，干式化学法

2电源：两块9伏特锂电池或可充电电池

3定标：一年两次升级软件更新定标曲线；卡片定标液单点定标

●4测量参数：Na,K,Cl,PH,PCO2,PO2,iCa,BUN,Urea,Glu,HCT,Lac,Crea,PT，ACT,BNP,CTNI等

5计算参数：HCO3,TCO2,BE,Anion Gap,sO2,Hb

6电解质可以用全血检查，无需分离血浆或血清，且结果精确

7消耗品：除一次性检测用卡片外无其他消耗品

8测试片：可2-8°C贮存6个月

9可采用样品: 动脉血﹑静脉血﹑毛细管血﹑脐带血﹑混合静脉血﹑体外循环血﹑足跟血

●10检测时间: 血气、血电解质等2分钟出结果，cTni、BNP检测项目10分钟出结果

11采样量（全参数）≤95ul

12质控方式：每张卡片自带定标液；内部电子模拟器检测；外部电子模拟器检测；液体质控（高﹑中﹑低三级质控液）

13免费升级：提供

14打印机：外接热敏打印机

15可连接CDS以及CDS PLUS系统

16存储检测数据数量: 5000组

●17一台机器可以检测血气、电解质、ACT、肌酐、尿素氮、糖、肌钙蛋白、BNP、乳酸

以上各设备技术参数中标注“●”号为关键性参数, 未标注“●”号的参数为非关键性参数（具体实施办法详见评分办法）。

B包：各设备技术参数（设备序号:八）

八、血液透析机技术参数

| 血液透析设备招标参数 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| 1 | 血液透析机(单泵） | 一、一般规格及要求 1、具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉/浓缩液/也可连接中心供液系统。 2、屏幕尺寸≥10英寸，中文操作系统和界面，可实时显示治疗过程参数。 可进行可调钠曲线治疗，具有多种可选择的线性/梯级自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与超滤程序组合使用。 4、可进行可调超滤曲线模式治疗，具有多种可选择的线性/梯型自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与可调钠程序组合使用。 5、密闭式容量平衡腔超滤控制系统，透析液连续提供，能达到零超滤。 6、透析液温度控制在35℃～39℃，可调，有超温保护功能。 7、电导度控制及保护：具备电导度监测、显示及超限报警功能。 8、透析液配制为容积式连续配制方式，能使用多种不同透析液配方。 ●9、具备碳酸氢盐干粉自动配制系统，可行超纯透析。 ●10、清洗消毒程序：可进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序。化学热消毒（80℃以上）除钙、除脂和消毒程序一体化进行；在进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留；热化学消毒时间≤35分钟。 11、透析液吸管可联机清洗消毒。 12、全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统, 自检不可跳过。 13、可使用通用型血路管和透析器等耗材。 14、有内置维修和故障诊断程序，具有治疗三色信号灯，便于临床观察患者治疗状态。 15、肝素泵可设定停泵时间，可作大剂量追加给药。 16、可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。 17、具有动、静脉压力监测功能。 ●18、标配有透析液内毒素过滤器接口，可使用透析液滤过器（耗材）实现对透析液进行超纯滤过，提高治疗预后。 19、可实现软硬件升级，完全的水电路分离设计，单独水路控制系统，增加机器的安全性。 20、有数字化计算机信息网络接口，RS232C或RS422接口。 21、治疗中，具备密闭性循环压力衡定测试功能，保证治疗安全性。 22、血泵管路可调：根据需要采用不同直径透析管路。血泵管径3-9mm可调，方便各种管路的使用。可符合极低体重患者的使用。 23、空气探测器采用超声探测原理，具有高灵敏度和安全性，并具备静脉壶液面自动调整功能。 24、具有安全灵敏的漏血探测器，可分辨真假漏血。 25、随机设置内置不间断电源，断电时可自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据和报警监测工作≥15分钟。 二、主要技术参数要求 （1）、血液监测部分 1、血泵：血流量指示：0，15—600ml/min，精度≤±10%。 ●2、血泵：血泵管径可调，方便各种管路的使用。 3、肝素泵：范围：0—10ml/h，可选用多种尺寸的注射器20ml\30ml\50ml，可 设定关泵时间。 4、静脉压力监测范围：-60mmHg～＋520mmHg，精确度≤±10mmHg 分辨率≤20mmHg。 5、动脉压力监测范围：-300mmHg～＋280mmHg，精确度≤±10mmHg 分辨率≤20mmHg。 （2）、透析液监测部分 1、超滤率：0—4000ml/h，可调，精度：≤±1%。 2、透析液温度：35℃—39℃，连续可调，有精确数字读数。 3、透析液系统：透析液流速300-799ml/min。 4、跨膜压监视器：范围－60mmHg～＋520mmHg。 5、漏血探测器：光学检测，要求≤0.5ml/min。 （3）电源 1、后备电池: 标配内置电池,保证机器停电后连续工作时间≥15分钟,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作。 | 10台 |
| 2 | 血液透析滤过机（双泵） | 一、一般规格和要求 1、具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉。 2、肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。 3、≥12英寸彩色液晶显示屏幕，显示器可实现大角度旋转，中文界面，发生提示或报警时，具有在线辅助、指导功能，可实时显示治疗过程参数和曲线。 4、具备固定及自由设定的钠曲线，实现个体化透析治疗。 5、具备固定及自由设定的可调超滤曲线，实现个体化透析治疗配方。 ●6、超滤系统为双容量平衡腔超滤控制系统，精密容积式脱水控制，透析液连续提供，能达到零超滤。 7、透析液温度控制在34-39℃，可实时监测及可调，并有超温保护。 8、清洗消毒程序：进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序；化学热消毒（80℃以上）除钙、除脂和消毒程序一体进行；进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，透析液吸管可联机清洗消毒。 9、可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。 10、具有≥6个专用CPU控制，增加机器安全性。 11、有内置维修和故障诊断软件。 12、有数字化信息网络接口，RS232或RS422接口，可直接联网远程诊断和维修，方便治疗信息传递。 13、标配有2个透析液内毒素过滤器接口。 ●14、标配实时透析尿素氮清除率监测装置，该装置可实时测量并图形显示清除率K值、Kt/V值和血浆钠值；终身无需更换任何耗材。 15、标配碳酸氢盐干粉自动配置系统，可在线自动配制超纯透析液和置换液。 16、直接的用户使用引导系统，发生提示或报警时在线辅助、指导功能。 17、HDF时可自动设定置换液速率以匹配有效血流量。 18、可根据血流量，自动调节透析液流量，可预先设定。 19、自动连接测试功能：保证体外循环、肝素注射器、透析液系统连接正确。 ●20、多个漏液传感器系统：体外循环或机器内部有泄漏时自动报警，保证治疗安全性。 ●21、自动的管路扭结和凝血报警；治疗开始后自动监测体外循环管路各接口和透析液接口连接正确无泄漏。 22、HD；前或后稀释HDF，前或后稀释HF五种治疗模式可随时灵活转换。 23、配有用户卡和病人卡，便于中心管理。 24、标配在线血压监测组件，监测数据可在屏幕显示，可观察血压的图表趋势。 ●25、系统可进行密闭压力衡定测试，治疗中每13分钟进行一次密闭压力衡定测试，保证治疗安全性。 ●26、“紧急按钮”，遇患者急性并发症，一键做到：停超滤，降低血流量到100ml/min， 自动测量血压，自动补液。 27、可进行24小时缓慢持续治疗，应用于急性肾脏替代治疗。 二、主要技术参数要求 1、血泵：有效血流量0,30～600ml/min。 2、肝素泵0-9.9ml/h可选用多种尺寸的注射器，可设关泵时间。 3、静脉压力监测范围 -80mmHg～+400mmHg,精确度≤±8mmHg，分辨度≤5mmHg； 4、动脉压力监测范围 -200mmHg～+200Hg, 精确度≤±8mmHg,分辨度≤5mmHg 5、双重空气监测，具有高灵敏度； 6、超滤率为0～4000ml/h 连续可调，可显示超滤目标，超滤时间，超滤速率，超滤量等4项数值，精度≤±1%；可实现零超滤。 7、跨膜压监测范围-80～+400mmHg，分辨度≤5mmHg；有跨膜压自动跟踪报警功能。 8、透析液流量范围：0--900ml/min。 9、后备电池: 标配内置电池, 保证机器停电后连续工作时间≥15分钟,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作。 10、置换液生成系统： 联机式自产置换液，包括置换液泵壹只；置换液流量为15-599ml/min）；精度为10%。 | 3台 |
| 3 | 连续性血液净化设备（CRRT） | 一、设备用途：主要用于全身炎症反应综合征（SIRS），急性坏死性胰腺炎、多脏器功能衰竭、ARDS、急性肾衰、食物中毒等、挤压综合征、显著的器官水肿（尤其肺脏）、肺水肿/ARDS高危病人存在凝血病需要大量血液制品。 二、技术规格及参数指标、功能要求：★整机原装进口，2020年上市的最新款机器，需提供产品注册编号为依据。 1、全新配置15寸彩色液晶触摸屏，屏幕可左右上下90°旋转，中文清晰显示操作指南。 2、窗口显示：有智能软件，可在线辅助操作、分析报警原因并提供解决故障的方案。 3、治疗模式：可提供全面冶疗方案：连续性静-静脉血滤滤过（前稀释CVVH）；前-后稀释连续性静-静脉血滤滤过（前-后稀释CVVH）；连续性静-静脉血液透析（CVVHD）；连续性静-静脉血液透析滤过（前稀释CVVHDF）。 ●4、泵的配置：标配7个泵，包括：血泵、置换液泵、透析液泵、废液泵、内置肝素泵、 钙泵、枸橼酸泵。所有泵有醒目的颜色标识，所有的泵不相互共用，并且由主机统一控制。 ●5、抗凝选择：具备肝素抗凝、无抗凝及全自动一体化的枸橼酸抗凝治疗模式，再枸橼酸抗凝过程可以同时使用肝素抗凝。 6、完全一体化的局部枸橼酸抗凝，并具有专用的枸橼酸泵和钙泵，机器的智能软件可在屏幕上提供枸橼酸的操作指南。 ●7、智能软件支持枸橼酸治疗：一体化的枸橼酸抗凝技术能实现泵联动，用户无需每次手动调节，软件自动记入枸橼酸和钙的注入量，如果血流量发生变化，枸橼酸泵会自动调节，如果废液量发生变化，钙泵会自动调节。在换袋过程中（透析液、置换液、废液）枸橼酸会持续输注，有助于避免出现系统过早凝血。 ●8、清晰的功能配置：独立的液位检测器和液滴计数器能够及时发现枸橼酸和钙的排空。 ●9、枸橼酸治疗方案：枸橼酸治疗方案信息可以在屏幕上轻松检索，方便指导用户对枸橼酸治疗进行常规调整，当特定的设定值超出标准范围，机器也会提示使用者可能出现的临床风险。 10、肝素泵：肝素泵位置在机器的侧面，并适用50ml、30ml两种不同的注射器。 ●11、开机自检：开机自动校准、检测，然后再安装管路，避免管路浪费。并可在治疗过程中进行周期性的核对校准。 ●12、平衡系统：平衡系统：液体平衡秤：≥4 个，每个称承载量 0-12KG/个。平衡秤采用清洁区和污染区分开的上下分置形式，避免交叉感染。 ●13、换袋时间：高容量秤重系统，每8小时只需要进行一次换袋，屏幕显示具有换袋时间表，所有的液体在屏幕上具有颜色标识，以方便操作人员快速换袋，降低科室工作强度。 ●14、安全便捷的换袋：置换液和透析液管路接头使用不同颜色，防止连接错误发生。 ●15、可预测管路和滤器的更换：在CRRT治疗过程中具有滤器和和管路更换示意图，具有计划的滤器更换，如提前出现凝血导致了不合时宜的滤器更换或者中断治疗等。 ●16、配备加温器：两个高度集成化的液体加热器，即使在高流量状态下也能高效加热，同时给透析液或置换液加温，减少直接给血液加温导致溶血发生风险，温度调节范围： 35℃-39℃且必须具备关闭功能。 ●17、双加温器：方便科室操作和机器的美观，双加温器在均机器侧面，并且具有透析液和置换液颜色标识。 ●18、微动开关：两个高度集成化的液体加热器具有微动开关，用于在出错时检测已膨胀的加热袋，并引发加热装置关断或治疗停止。 19、安全报警监测系统：安全报警监测系统：要求有空气监测安全报警系统，有漏血监测安全报警系统、有压力限值监测安全报警系统、有液体平衡监测安全报警系统、跨膜压监测预估及滤器中凝血监测预估报警系统，有过高的跨膜压监测预估及滤器中凝血监测预估报警系统。 20、压力探测器：#≥3个无空气接触的压力探测器，减低凝血分风险和减少体外循环血容量。 21、泵的流速：#泵流速参数：血流速：10-≥450 ml /min；置换液：≥4800ml/h；透析液：≥4800ml/h；滤过液：≥8000ml/h；净超滤率：0-≤800ml/h。 22、压力监测参数：精确度为读数的±10%；动脉流入管路压力：≥-300～+300mmHg。静脉回流管路压力：≥-100～+500mmHg；滤器前压力：≥-50～+≥750mmHg。 液体平衡称精度： 23、液体平衡秤精确度：最大流速的±1%；抗凝剂设置：精确度±0.5ml；连续注射流速范围: 0.5～25ml/h；推注范围: 0.1～5ml。 24、电击防护程度：电击防护程度：达到防心脏漏电 CF 级别，可安全、同时使用心脏仪器（包括心电监护仪器、除颤仪等）。 ●25、关爱模式：操作系统具备患者关爱模式，在血流动力学不稳定时，患者体位变化或者患者护理时，降低凝血风险，减少机器误报警发生率。 26、置换液追加功能：具有置换液追加功能。 27、后备电源：#内置后备电源，在紧急断电的情况下维持15分钟，保证及时回血及患者的转运。 28、耗材要求：盒式管路系统安装使用方便。管路和滤器独立包装，根据治疗模式灵活选择搭配，配套10L废液袋。 ●29、盒式管路：在做枸橼酸抗凝时，必须要提供枸橼酸抗凝专用管路。 ●30、滤器：具备3种及三种以上不同型号的滤器，滤器接口为通用借口，方便临床根据治疗需要求选择不同的滤器。 31、预充治疗：在预充时CVVHDF膜式下，滤器提示倒转，预充更充分。 ●32、盒子探测器：具有盒式管路识别器，管路安装成功后机器提示管路已插入，如所安装管路与选择的治疗膜式不匹配时，机器会报警提示。 ●33、暂停治疗：自动探测压力改变最长允许4小时暂停，通过治疗暂停功能，可在治疗期间短暂断开患者与设备的连接。 34、数据传输：内置数据交换接口，可以与PDMS/HIS系统连接，方便数据传输。 35、售后服务：2小时内响应、24小时内到达现场、质保期1年 三、设备配置清单具体要求； 1、显示器：15“TFT LCD，可调节触摸屏 2、蠕动泵：4个泵 (血泵、超滤液泵、置换液泵、透析液泵) 3、肝素泵：1个(一体化肝素泵) 4、枸橼酸钙泵：2(一体化联动泵) 5、体外循环监测系统：1个 5.1动脉压监测：1个 5.2静脉压监测：1个 5.3跨膜压监测：1个 5.4滤器前压监测：1个 5.5超滤监测：1个 5.6空气监测器：1个 5.7静脉管路夹：1个 5.8漏血监测器：1个 5.9电休克保护级别标示：1（CF级别） 5.10工作人员呼叫器外部接口：1（RS232） 6、液体秤重系统：4（12Kg/秤） 7、加热系统：2（置换液和透析液加热） 8、后备电池：1（铅酸蓄电池） 9、输液杆：2个 10、钙剂与枸橼酸监测：滴定计数 11、滤器夹：1个 四、设备选配件要求（如有）：无 五、质保期要求：质保1年 六、安装培训要求：工程师在医院制定地方安装，安装完毕后由专业培训师全程培训。 | 2台 |
| 4 | 血液透析和相关治疗用水处理设备 | 产水量： 产水量：1300L/h（25℃）； 产水水质：符合AAMI透析用水标准，符合国家YY0572-2015血液透析和相关治疗用水标准； ●水质检验：细菌总数＜2CFU/mL，内毒素＜0.03EU/ml（提供相关检测报告）。 设备具体配置要求： 设备设计符合YY0793-2010行业标准； ●全自动智能一体变频源水供水系统一套； 全自动砂滤罐一套，应配备进口控制阀； 全自动活性炭罐1套，应配备进口控制阀； 全自动软化器一套，应配备进口控制阀； 软水平衡装置应为筒体锥底设计，采用镜面不锈钢材质； ●采用超导直流、无死腔对接式膜壳，真正实现密闭大循环、无死腔； 微电脑控制器及人机触控界面，采用7寸彩色触摸屏； 双级反渗透主机一套，膜组采用8040型膜元件，数量不得少于3支； 反渗透装置触水管件均采用不锈钢316L材质； 3、设备性能要求： ●智能排废功能：设备依据纯水电导率的高低，实现一、二级反渗水过滤系统废水的排放，此项技术比国外水处理的靠控制流量来控制废水的排放，更为先进，更为合理，真正达到节水的目的，保证透析水的质量。 具有休息功能，自动用高纯度反渗水对一、二级反渗透膜组及输送管路进行大流量间隔冲洗，彻底抑制细菌/内毒素滋生。 系统具有缺相、短路、接地、电机过流、过载等保护功能。 设备系统要求应具有自我诊断、运行检测、状态控制、测量显示、文字提示、指示灯显示及实时报警功能。 全自动控制功能，应根据设定时间机器自动启停和间隔运行，可根据用水时间进行自由设制。 控制系统面板上应配以流程图形式配以指示灯，实时跟踪显示系统的运行状态，使工作人员对系统的运行了如指掌。 设备可同时监测源水、一级产水、二级产水的电导率测量值。 故障信息的记录和存储功能，将机器各元件的运作情况和报警记录并存储，方便操作人员查询。 控制系统应由自动/手动控制系统，可一键转换。 设备应具有完善的低压保护功能：系统设置了源水无水保护功能；一、二级泵低压保护功能；在制水过程全程检测，对系统进行安全保护，自动停机。 设备具有全自动程控消毒功能，在该模式下，可对系统RO膜进行清洗、消毒，使被污染后的RO膜迅速恢复其性能；同时，实现对系统内部及外部管路全部清冼消毒，使以往复杂的工作变得简单易行。 设备的双级系统中任一级均可单独工作，如其中任何一级系统出现故障，另一级也可继续正常工作。 具备监测夜间漏水自动关断功能，对于设备的安全运行起到有效保证。 | 1套 |

以上各设备技术参数中标注“●”号为关键性参数, 未标注“●”号的参数为非关键性参数（具体实施办法详见评分办法）。

C包：各设备技术参数（设备序号:九至十五）

九、除颤仪技术参数

1.具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。

●2.整机带电极板、电池的重量≤6kg。

3.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

●4.手动除颤分为同步和非同步两种方式，最大能量≥250J，能量分≥15档，可通过体外电极板进行能量选择、充电、放电。

●5.支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。

6.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

7.CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。

8.具有成人、小儿、新生儿病人类型快速切换功能。

9.大容量可充电锂电池，支持4h连续监护，或≥200次200 J能量除颤。

10.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

11.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

12.支持中文操作界面、AED中文语音提示。

13.彩色液晶显示屏≥7英寸，分辨率≥800×480像素,，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

14.内置≥1 GB内存，可存储≥22小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

15.可升级连接中央监护系统，将监护信息和除颤信息传输到中央监护系统存储管理。

16.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（≥150J）、屏幕、按键检测。

17.具备优异的抗跌落性能，符合EN1789认证，裸机可承受0.75m跌落冲击。

18.具备良好的防水性能，防护级别≥IPX4。

十、吊塔招标参数

1、吊塔是现代手术室常用的一种新型实用的医疗辅助设备，其结构紧凑，设计合理，可根据医护人员要求，轻松移动和锁定塔体位置，是医护人员理想的医气、电源、仪器平台工作站。

2、主体材质为高强度铝合金，塔身采用高强度挤压模具成型，内外防锈防污处理，表面处理高压静电粉末喷塑技术，防紫外线、耐腐蚀抗污染。

3、整体全封闭设计，电源线路及气源管路无外露，方便使用，定位准确。

4、气源终端不同颜色和形状区分，具有防接错功能，插拔次数2万次以上，采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修。

5、采用医用优质医用气体管路，坚韧性强，箱体旋转时不易折弯，最大抗暴压力达60 Bar，符合医疗标准，无异味。

7、采用优质品牌强电、弱电插座，且与气体终端装同一箱体上，气电分离，安全可靠。

8、气体终端、照明灯、输液架、仪器平台、抽屉、电源插座、接地端子、网络接口等可根据实际要求进行定制。

| 序号 | 配件名称 | 数量 | 单位 | 序号 | 配件名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定底座 | 1 | 套 | 9 | 抽屉 | 1 | 个 |
| 2 | 护罩 | 1 | 套 | 10 | 输液杆架 | 1 | 个 |
| 3 | 吊柱箱体 | 1 | 套 | 11 | 电话接口 | 1 | 个 |
| 4 | 氧气终端 | 2 | 个 | 12 | RJ45网络接口 | 1 | 个 |
| 5 | 负压吸引终端 | 2 | 个 | 13 | 接地端子 | 2 | 个 |
| 6 | 压缩空气终端 | 2 | 个 | 14 | 产品合格证/保修卡 | 1 | 套 |
| 7 | 国标电气插座3X | 8 | 个 | 15 | 使用说明书 | 1 | 套 |
| 8 | 仪器平台（带边轨） | 2 | 层 |  |  |  |  |

十一、高流量吸氧仪招标参数

- 温度控制范围29℃-37℃逐度可调

●2、湿度七档可调：-1，-2，-3，0，+1，+2，+3。

3、一体化加温湿化器，湿度输出范围：32–44mg/L。

●4、一体化流量调节，范围：2–80 L/min。

●5、4.3寸触摸式液晶屏，尺寸：358×197×165mm

●6、流量、温度、氧浓度及工作状态在同一屏幕下同时显示，并显示设定值及实测值。

●7、电磁阀式自动控制氧浓度，一键设定无需手动调节，一体化超声实时氧浓度监测，无氧电池消耗，范围：21%-100%。

8、空/氧混合的氧浓度范围：21%-100%。

9、加温湿化器的湿化水罐：由水瓶自动加水，可变容积≥90ml、≤280ml，顺应性≤0.4ml/cmH2O；最大工作压力≥80cmH2O，最大峰流量≥180L/min。

10、 呼吸管路性能：高密度均匀分布螺旋加热丝，加热丝总长度800cm，螺旋带温度监控。

11、流速自动补偿功能。

●12、可根据临床需求任意调节输出气体湿度。

●13、 设备制造商自产：

大、中、小叁种尺寸成人液态硅胶鼻塞(不含乳胶)

气管插管\气管切开套管接头

儿童液态硅胶鼻塞

以上可以提供生产证明及注册证信息。

●14、臭氧消毒发生器，可对设备臭氧消毒。

15、机器带有高密度过滤棉，避免交叉感染。

16、具有以下各种报警功能指示：内部故障报警、呼吸管路未连接、管路漏气报警，管路堵塞报警、水罐缺水报警，，断电报警，检查工作条件报警、无法达到设定温度报警、无法达到目标流量报警、氧浓度高低限报警。

17、响应维护时间2小时，接到维护电话6小时抵达现场。

十二、心电监护仪招标参数

1：整机要求：

1.1、通过国家III类注册认证，一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、配置提手,方便移动。

1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥10通道波形显示。

1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5、显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，提供彩页证明材料。

1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.7、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

1.8、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.9、监护仪设计使用年限≥8年。

1.10、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。

1.11、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

1.12、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

1.13、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供彩页证明材料。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

3：系统功能：

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

3.6、≥1000组NIBP测量结果。

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能。

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

3.12、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.13、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.14、支持升级MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分）和NEWS2（英国早期预警评分2）的动态评分。

3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.16、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

3.17、支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。

3.18、支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

十三、输液泵技术参数

- ●大屏幕高清晰彩色LCD液晶显示，数值显示有小数位防错设计

- ●输液器规格：标准PVC输液器，六档位设计

- 输液流速：1mL/h～1100mL/h，可按1mL/h递增或递减

- ●输液量精度误差：±5%（普通输液器），泵内特有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%

- 输液总量预置：1ml~9999ml，以1ml递增或递减

- ●阻塞灵敏度：高（0.06MPa～0.1MPa）中（0.1MPa～0.14MPa）低（0.14MPa～0.18MPa）三档可选，并动态实时阻塞压力指示（DPS）

- KVO：4ml/h，当输液速度大于KVO速度时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO速度时，输液完成只发出报警，输液速度不变。

- 报警功能：气泡报警、阻塞报警、输完报警、开门报警、欠压报警、速度异常报警、遗忘操作报警

- ●其他功能：具有输液累计量显示功能；具有交流电停止自动切换机内电池，给电池充电功能；具有快排、快输功能：停止状态为快排，速度为700ml/h，用于排除管路中的气泡；启动状态为快输，速度为700ml/h，用于对患者的快速输液；具有“滴数/分”、“毫升/小时”与“时间-预置量”三种输液速度设置方式；具有报警声消除功能，即静音功能。部分报警音在消除2分钟内再次启动；具有开机自检功能：输液泵上电后，系统进行自检；具有记忆功能：输液泵可对关机前最后一次正确输液参数进行记录，并可保留8年以上。

- 电源电压：交流输入：AC220V/50Hz 内部电池：DC9.6 V~DC10.1V

- 功耗：不大于20VA

- 内置电池：电池连续充电时间不小于8小时，在30ml/h可连续工作3小时以上

- 外形尺寸(mm)：174(长)×126（宽）×215（高）

- 安全分类：I 类、带内部电源的BF型普通设备，防水等级：IPX1

- 工作环境：环境温度： 10℃~30℃，相对湿度：30%~75%，大气压力：860 hPa -1060hPa

- 输液泵应在无强冲击振动，水和其它流体不能侵入装置内部，周围无腐蚀性气体的环境中工作

- 存储环境：包装好的输液泵贮存在相对湿度不超过93%（无凝露），无腐蚀性气体通风良好的室内，且室内温度条件为：-20℃～+55℃

十四、微量泵（双通道）技术参数

通道数：双通道一体机

注射器规格：10mL、20mL、30mL、50/60mL普通注射器

注射量范围：0mL~10000mL，＜100mL可按0.1mL递增或递减，≥100mL可按1mL递增或递减。

●注射速度：10mL注射器： 0.1mL/h~420mL/h，20ml注射器：0.1mL/h~650mL/h，30mL注射器： 0.1mL/h~1000mL/h，50mL/60mL注射器： 0.1mL/h~1600mL/h

●快速输注：10ml：200-420ml/h；20ml：300-650ml/h；30 ml：500-1000 ml/h；50 ml：800-1600 ml/h。

●速度增量：0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。

注射精度：±2%（注射器误差不大于1%）

●注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式

●双操作输入模式：按键和穿梭键

●六种给药单位：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ug/kg/h；ug/kg/min

报警功能：阻塞报警、注射器脱落报警、接近完成报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、交流掉电报警、电机异常报警、遗忘操作报警、开合报警、注射器推杆安装错误报警

其他功能：注射器自动识别、累计量显示、阻塞压力释放功能、静音功能、速度超范围控制、动态压力显示、交直流自动切换、残留提示、记忆功能、通道休眠功能、历史记录功能、护士呼叫功能、无线监视功能、报警音多级可调、单通道独立报警、夜间模式/省电模式、数据下载端口

●历史记录功能：可记录不少于50000条使用记录

KVO: a)速度范围：0.1mL/h~1mL/h可调，可按0.1mL/h递增或递减；

b）KVO流速误差≤±5%

丸剂量注射速度：

10mL注射器： 200mL/h~420mL/h

20ml注射器： 300mL/h~650mL/h

30mL注射器： 500mL/h~1000mL/h

50mL/60mL注射器： 800mL/h~1600mL/h

丸剂量范围1mL~5mL；可按0.1mL递增或递减

阻塞灵敏度：高中低三档可选择，分别为：0.02MPa~0.07Mpa；0.05MPa~0.10MPa；0.08MPa~0.14Mpa。

工作环境温度：5℃～40℃；相对湿度：20%～90%；大气压力：860hPa～1060hPa；

存储环境温度：-20℃~﹢55℃，相对湿度：不超过93% 无凝露，大气压力：700~1060hpa

电源类型：交流：220V/50Hz，电池：DC9.6V-10.1V

电池工作时间：内部电池充电完成后，在夜间模式/省电模式下，注射泵以5mL/h的速度进行注射：单通道可连续工作不小于8小时、双通道可连续工作不小于5小时。

整机功耗：≤30VA

尺寸：330（长）×125（宽）×225（高）（不含突出部分）mm

重量：约4.5kg

安全分类：Ⅱ类CF型，外壳防护等级为IPX4，可连续运行

适用范围：适用于医疗机构对患者静脉恒速注射

注射泵已经内置21种品牌注射器和2种可定义注射器。

十五、微量泵（四通道）技术参数

1、按键式中文显示操作面板，四通道可同时输注四种药液，简单易用；

2、具有输液管固定夹，减少因外力，而造成输液管意料脱落，减少漏液；

3、注射器规格   20ml 、30ml 、50ml

4、注射速率     50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）

30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）

20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h）

5、快速速率     1200ml/h (50ml 注射器)

600ml/h ( 30ml注射器)

399ml/h ( 20ml 注射器)

6、累计容量：0.1—9999ml；  限制量： 0—9999ml；

7、 精度     ≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）；

8、 电源   AC220V±22V  50HZ±1HZ ；DC12V 充电16小时后以5ml/h可持续工作≥3小时；

9、  环境条件     温度- 5—40℃   相对湿度  20%---90%；

10、 报警    残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警；

11、  报警优先级；自动识别注射器规格；

12、   ≥10个生产厂家一次性注射器供选择, 可量身校准任何品牌；

13、  阻塞后针筒内压力自动释放；

14、  可记录≥200条历史纪录；

15、三档阻塞压力等级选择   低（L）300mmHg+/- 100mmHg

中（C）500mmHg+/- 100mmHg

高（H）800mmHg+/- 200mmHg

16、   RS232 电脑接口；安全类型：Ⅰ类CF型；

17、   限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警；

18、   快速推进键保险； 注射过程中快速推注；

19、   IPX等级：≥IP×3（防溅水）。

以上各设备技术参数中标注“●”号为关键性参数, 未标注“●”号的参数为非关键性参数（具体实施办法详见评分办法）。

D包：各设备技术参数（设备序号:十六至二十六）

十六、普通病床技术参数

产品功能：

背部调节75°±5°；腿部调节37°±5°；全覆式铝合金护栏；四角刹车；床板采用冷轧钢板一次性冲压成型，具有良好的防滑和透气性。床体承重不小于240KG。

技术参数：

●床体骨架采用80*40*1.5的成型方管焊接而成，先进的机器人焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，可承载≥240kg;

床面：采用1.2mm的冷轧钢板。冲压成凹型，多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。

●床体表面经过除油、除锈，防锈，二次磷化，静电喷涂电焗处理，表面光洁亮丽，不脱落，不生锈；涂料具有有抗菌、防霉作用，属于新世纪绿色健康环保产品。

床头、床尾板采用ABS工程塑料一次注塑成型，挂式设计可拆卸方便，无缝制成，稳定可靠，拆卸方便，尾板外侧有病人信息卡插槽；

全覆式铝合金折叠护栏采用加厚铝合金材质，经久耐用，不易变形，抗腐蚀，光滑美观易清洁。

配置ABS摇手内置钢芯,隐藏式设计，牢固灵活，无噪音，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。

摇杆传动升降系统，无塑料结构，耐磨、抗压、寿命长，加装双向到位无极限保护装置、增强使用寿命和安全性能。保证使用省力、摇动顺畅。

配置φ125静音脚轮，四角刹车，易于固定或推动床体。

床头具有防撞设计。四角带有输液架插孔以及引流挂钩， 可选配输液架。

十七、产床技术参数

该床适用于产妇分娩及施行妇产科手术，也可用于胸腹、会阴、泌尿等一般外科手术

●采用先进电动推杆，整体升降，前后倾，背板上下折均为电动操作，性价比更高。辅助板板可脱卸，配有隐藏不锈钢污物盆，方便医务人员操作。

● 底盘壳均为不锈钢材料制作。

电动产床具有综合多能、操纵方便、安全可靠、噪音低的优点。

| 规格型号 | DST-3004 |  |
| --- | --- | --- |
| 手术台长度 | 1830mm±20mm |  |
| 手术台宽度 | 600mm±20mm |  |
| 台面最高（含垫） | 930±20mm | 电动控制 |
| 台面最低（含垫） | 690±20mm |  |
| 前倾 | 15º±5 | 电动控制 |
| 后倾 | 15 º±5 |  |
| 背板上折 | 50º±5 | 电动控制 |
| 背板下折 | 7 º±5 |  |
| 电源电压 | AC220V±10% 50HZ |
| 包装体积 | 1440*840*970(mm) |

十八、电子血压计技术参数

测量范围：压力0-299mmhg

脉搏：40-180跳/分 测量准确性

压力：正负4mmhg以内

脉搏数：正负百分之五

本体重量：250g(不包含电池）

外形尺寸：103*80*129
记忆值：14次

附件：臂带  试用干电池（5号碱性电池4节）售后服务一览表 、试用说明书、  产品合格证等

十九、多功能电动床技术参数

规格：外型尺寸：L2240×W1030×H420/780mm

功能：

背部调节≥65°，腿部调节≥35°，上升距离≥300mm；头足倾斜≥12°；欧式大小护栏，上下翻转结构；豪华中控脚轮，一体刹车；床板采用冷轧钢板一次性冲压成型，多气孔设计,具有良好的防滑和透气性。

技术参数：

●床体骨架采用60*30*1.5的成型方管焊接而成，采用先进的机器人焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，可承载≥240kg；

床面：采用1.2mm的冷轧钢板。冲压成凹型，多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。

●床体采用阿克苏·诺贝尔环保抗菌粉末静电喷涂而成，具有防腐防锈，外观精美等特点。

床头、床尾板采用ABS工程塑料一次吹塑成型，挂式设计可拆卸方便，无缝制成，稳定可靠，拆卸方便，尾板外侧有病人信息卡插槽；

●欧式大小ABS护栏设计，采用阻尼器装置控制速度及噪音,放下可隐藏于床面板下方与床面板平齐。

双面中控脚轮，直径125mm，具有中央控制锁定装置；高稳定性连动系统，静音、耐腐蚀、刹车力大、稳定安全；

床的四个角落各有1个防撞轮和点滴杆插孔，保护床体，方便使用。

二十、多功能婴儿培养箱技术参数

一．基本配置：

主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），传感器盒，皮肤温度传感器，机脚，湿度控制功能。

可选配置：脉搏血氧检测功能，机柜，称重装置，＞37℃功能，硅胶床垫，上下双面LED黄疸治疗装置

- 功能要求：

●具有7吋LCD彩色触摸屏，大字符，方便医护人员操作和观察；

●核心温控算法升级，PID算法有效降低箱内的温度波动，使床面温度更均匀；

●双面蓝光治疗功能，有效增强光疗强度，缩短治疗时间；

上光疗：全触摸可视化操作，有倒计时、顺计时两种工作模式，采用PWM控制实现蓝光亮度的无级可调；

下光疗：嵌入床体机构，让清洁维护更便捷，LED光源；

婴儿床倾斜角度无级可调，方便临床护理；

●抽屉式水箱，可以用“高温高压”消毒；水箱容量：1600ml；

●双燕尾槽立柱设计，便于安装更多临床医疗器械；

●可折叠托盘，方便收起，无需拆卸；

正门双重保险设计，双重防护避免正门意外打开；

独立的超温保护系统，多种故障报警提示，提供多重安全防护；

●采用变频直流电机，有效降低箱内噪音，提供舒适的治疗环境；

RS-232接口，支持数据传输；

具有数据储存功能；

三．主要技术参数：

电源要求：AC220V/50Hz，输入功率：1000VA；

温度控制模式：箱温和肤温两种温度控制；

箱温控制温度范围：25℃～37℃，肤温控制温度范围：34℃～37℃；

箱温模式和肤温模式的温度显示范围：5℃～65℃；

升温时间（环境温度一般为+22℃）：≤ 30 分钟；

培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤ 0.5℃；

●皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；

●箱内噪音：≤45dB(A)（稳定状态）；

湿度显示范围：0%RH～100%RH；

●上下光疗光源均为LED,使用期限：50000小时；

上光疗总辐照度：≥3.7mW/cm2；

下光疗总辐照度：≥0.8mW/cm2；

计时器的时间显示范围：0～99999.9h；

●报警项目：断电报警，风机故障，温度传感器故障，偏差报警，超温报警，系统故障，湿度偏差，湿度传感器故障，缺水，水箱位置，血氧报警，SpO₂上限报警，SpO₂下限报警，脉搏上限报警，脉搏下限报警；

二十一、新生儿喉镜技术参数

- 显示屏

- 尺寸：≧3.0寸进口高清LCD显示器

- 直角平面显示屏，显示屏与主机为可拆卸分离设计

- 分辨率	1600*1200

- 电源	5V

- 色温	不小于5000K

- 上下转动角度	0-130°±2°

- 左右转动角度	0-270°±2°

数据输出：2种文件输出法，TYPE-C传输，内置16G内存卡读卡器读写

- 喉镜片（含摄像头）

- 摄像头分辨率200万像素

- 电源	3.7V

- ●喉镜片	8种规格钛钢可选一只重复使用金属镜片尺寸（a:镜片前端可活动式带弯头镜片分：成人大号，成人中号，儿童；b：固定式金属镜片分：成人大号，成人中号，儿童，婴儿，早产儿）；4种钛合金支架（配套使用一次性镜片，一次性镜片插入长度分成人大号≤155mm，成人≤125mm，儿童≤108mm，婴儿≤88mm，）重复使用镜片和支架规格齐全，适应不同病员，消毒时镜片与摄像头可拆卸独特设计，大大避免损伤摄像头，所有镜片与支架均与主机兼容匹配。

- 视场角	≧90°

- 景深：5-100mm

- 光照度	≧800LUX

- 电池	：

- ●视频喉镜专用大容量锂电池（电池满电待机高达500分钟）

- 电压	3.7V

- 容量	3000mAh

- 充电次数	≧500次

- 充电时间	≤3小时

- 电源适配器

- 充电接口输入极性	内正外负

- 充电器输入	100-250V,50Hz

- 充电器输出	4.2V-12V,2000mA

- 运输/储存环境

- 温度	-10℃~﹢40℃

- 湿度	≤93％

- 大气压力	500hPa to 1060hPa

- 工作环境

- 温度	-10℃~﹢40℃

- 湿度	30％~85％

- 大气压力	700hPa to 1060hpa

- ●防雾功能：摄像系统自带防雾功能，开机即可达到防雾效果。

- 摄像头的位置：视频喉镜的摄像头角度与镜片前段的垂直距离小于等于45mm。45mm的可视距离设计，使摄像头焦距清晰度最大化，视野无盲区，气管插管能更精确，清楚的辨认咽喉部的结构，区别食道入口和气道入口，避免了盲穿和误穿。

- ●拍照摄像功能：手柄具备快捷一键快速拍照，摄像功能，轻轻一点，即可实时存储高清图片或影像。

- ●镜片与手柄连接：镜片和手柄之间的连接采用最新防脱落锁扣开关设计，镜片与主机的连接器采用6孔公母匹配航空定制弹性针孔设计，针孔均进行过镀真金处理，插拔稳定，持久耐用，信号传输流畅。

- 手柄为波浪型防滑设计，操作者握持舒适方便，并减少患者胸部对喉镜插入操作的影响；手柄材质采用高强度进口PC材料，耐刮弹性表面处理，更美观，更耐用，手感更佳。

二十二、经皮黄痘仪技术参数

一．基本配置：主机（光学探头、显示屏、电池、主机电路）、底座和电源适配器；

二．功能要求：

1 ●彩屏显示：3.0英寸彩色触摸屏，大字符清晰显示，可同屏显示多次测量数据，给予用户良好的操作体验；

2 充电电池：配备充电基座，内置充电电池可长效充电，方便医护人员管理与使用；

3 长效光源：配备氙闪光灯，寿命长（≧15万次测量）；

4 低电压提示：电池电量过低时，产生低电压提示；

5 单位切换：两种测量单位mg/dL、μmol/L可切换显示；

6 平均测量：具有平均测量功能，可设置2~5次平均测量方式；

7 数据存储功能：可存储多个患者数据；

三．主要技术参数：

1 网电源供电时，设备的额定电压和频率：220V～  50Hz

2 网电源供电时，设备输入功率：30 VA

3 内部电源供电时，主机电源类型：额定电压7.4V (锂电池)

4 底座输出：8.4V 1A

5 光源：氙闪光灯

6 ●光源寿命：不低于150000次

7 最大显示值：不小于25.0 mg/dL (425μmol/L)

8 ●准确度：± 1.5 mg/dL（± 25.5 μmol/L）

9 重复性：不大于3%

10 信息提示：低电压提示

11 检查屏：波长为550nm和461nm光谱的透过率之比为：

预定值为“0”的检查屏为1±0.1；

预定值为“20”的检查屏为5±0.5

12 平均测量功能：可设置2～5次平均测量方式

13 时间设置：可实现时间日期的修改

14 声音设置：触摸屏按键音可设置为开/关

16 ●亮度调节：屏幕亮度5级调节

17：屏幕保护：屏幕保护时间可设置为1分钟或5分钟

18 历史数据保存：可保存护士ID号、婴儿ID号、测量结果、测量时间；

二十三、空氧混合仪技术参数

基本配置：

主体、双流量计、硅胶管、医用低压挠性软管、固定支架及湿化瓶。

性能特点：

氧浓度21%-100%连续可调；

氧浓度和流量分开调节、互不影响；

调节精度高，气体输出持续稳定；

气动气控，无需电源供电；

性能参数：

氧浓度调节范围及精度：

●混合器氧浓度调节范围：21%～100%；精度：±3%O2(V/V);

●双混合器流量计调节范围：0L/min～18L/min和0L/min～3.5L/min。

输入气源压力：207kPa～517kPa。

气源故障报警：

供气气源压力差在138kPa～180 kPa时；

供气气源中断；

供气气源压力在560kPa±40 kPa时；

内置气动声音报警装置，报警声为哨声；

报警声压级＞57dB(A)。

零反向气流(从一个气源输入口到另一个气源输入口的反向气流)。

二十四、胎心监护仪技术参数

一、产品名称： 超声微机胎儿监护仪

二、技术参数要求：

1、监护参数：胎心率（FHR）、宫缩(TOCO)、胎动(FM)

●2、显示屏：12.1寸可翻转彩色液晶屏

●3、具有胎儿监护自动诊断功能，可对胎心率曲线的一过性变化做出诊断结果，包括：胎动次数、周期性加速次数、非周期性加速次数、周期变异、振幅变异、宫缩间隔时间、宫缩持续时间等。

●4、具有改良Fischer评分功能：系统在自动监护20分钟后，在打印出的胎心率曲线上会自动标注“加速”、“减速”“周期变异”“振幅变异”等临床自动诊断结果，并作出改良Fischer评分结果。

●5、具有实时分析标注功能：系统在实时监护的过程中对当前胎心率曲线做出精确的胎心率基线诊断以及对加速、减速等分析结果进行实时标注。

6、超声探头：多晶体、宽波束、高灵敏度，脉冲工作方式。

7、超声频率： 1.0Mhz

8、胎心率测量范围: 30～240bmp

9、宫缩压力：    0～100压力单位

10、胎 动：  手动和自动两种方式。

11、飞梭按钮操作方式，中英文两用操作界面。

12、报警范围：多种档次可调。

●13、多种报警方式: 胎心率过速、过缓报警、监护时间到提示、 打印机缺纸报警等。

14、打印方式：高寿命热阵列打印机。

15、打印输出：宽行打印152MM。

16、具有掉电保护功能，内置大容量锂电池。

17、支持有线/无线联网功能，可与产科中央组成联网系统。

二十五、新生儿辐射保暖台技术参数

主要技术参数

- 电源：220V / 50Hz

- 功率：1000VA

- 温控方式：微电脑高精度伺服控温

- 温控模式：预热、自动、手动控制模式

- ●温控范围：32℃～38℃

  - ●温控扩充范围：25℃～38℃，用于特殊婴儿护理

- 温度显示范围：25℃～42℃

- 温控精度：≤0.5℃

- 床面温度均匀度：≤2℃

- 温度显示精度：≤0.1℃

- 温度传感器精度：≤0.3℃

- 温度波动范围：±0.5℃

- 升温时间：≤45min

- APGAR评分计时器

- 显示方式：设置温度、肤温、计时、加热功率百分比实时LED分屏显示

- 报警功能：具有断电、偏差、超温、传感器故障、手动五种声光报警和自检功能

- 温度校正：温度偏差可在前面板修正

- 超温保护：具备双CPU控制系统、三重超温保护独立切断装置

- 脱落保护：肤温传感器具有防脱落保护装置

- 斜照辐射（具有自主知识产权）：

  - 采用进口特种耐热钢管

  - 斜照设计红外线辐照均匀

  - 减少周围热散射，方便医护人员临床操作

  - 婴儿床下置X光拍片板，可直接进行X光拍片，无需旋转辐射源，中断对婴儿的辐射热

- 婴儿床面倾斜：电动倾斜、±12°无级可调，四周有机玻璃挡板可向下翻转可拆卸

- 超静音防滑轮

- ●LED照明灯：照明方向、亮度无级可调

- ●材质工艺：铝镁合金机体，氟喷涂工艺防酸防碱、耐腐蚀性强

- ●整体支架采用立柱轨道

- ●双托盘、输液架在立柱轨道上下可调

- 底座托盘：450mm*630mm

- 超大床面：床面尺寸≥640mm*780mm，方便护理

- 具有RS-232接口、输液密封口

基本配置：斜照辐射头、超大床面、控制面板、超静音防滑轮、床面电动倾斜、双托盘、输液架、输液密封口、RS-232接口、LED照明灯、下置X光拍片盒

功能特点

- 三种温控：预热、自动、手动控制模式

- 报警功能：具有断电、偏差、超温、传感器故障、手动五种声光报警和自检功能

- 温度校正：温度偏差可在前面板修正

- 超温保护：具备双CPU控制系统、三重超温保护独立切断装置

- 脱落保护：肤温传感器具有防脱落保护装置

- 温控扩充：温控扩充范围25℃～38℃，用于特殊婴儿护理

- 斜照辐射：a. 采用进口特种耐热钢管

b. 斜照设计红外线辐照均匀（专利号：ZL 2014 2 0132877.1）

c. 减少周围热散射，方便医护人员临床操作

d. 婴儿床下置X光拍片板，可直接进行X光拍片，无需旋转辐射源，中断对婴儿的辐射热

- 评分计时：APGAR评分计时器

- LED照明：照明方向、亮度无级可调

- 床面倾斜：床面电动倾斜角度无级可调，四周有机玻璃挡板可向下翻转可拆卸

- 材质工艺：铝镁合金机体，氟喷涂工艺防酸防碱、耐腐蚀性强

- 接口装置：具有RS-232接口、输液密封口

二十六、婴儿秤技术参数

主要特点 
1、身长、体重的测量可自动或手动进行操作
2、数据修改有密码机制，增加了数据的安全性。
3、根据测量结果，可快速显示出年龄与身高、年龄与体重、身长与体重的评价等级。
4、具有时钟、日期功能。方便幼儿对年龄的输入。
5、可将结果随时上传给PC机，方便进行数据管理。
6、可外接微型打印机，实时打印结果。

7、具有自动去皮功能，测量更加准确。
●　多次超声波测身高更准确
●　采用温度补偿电路，数据更稳定
●　微处理器控制、体检速度快捷、方便
●　自动测量、数码显示、语音报数、配有计算机接口便于储存、分析、打印
主要参数 
　　0～3岁身高测量范围：30～100cm      精度：±0.5cm（RTCS-050-B）
　　体重测量范围：0～50kg　　              体重测量精度：±0.02kg
 　 适用于：体检中心、医院、妇幼保健、学校等有关单位进行体检及对婴幼儿生长发育进行评价

以上各设备技术参数中标注“●”号为关键性参数, 未标注“●”号的参数为非关键性参数（具体实施办法详见评分办法）。

四、服务要求：

1、供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合招标文件中规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。供应商应在货物质量保证期内对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料。

2、供应商应为用户提供及时、迅速、优质的服务，维修及时方便，包含但不限于以下内容：

（1）应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

（2）在接招标人通知1小时做出响应，24小时内到达现场，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

（3）免费为招标人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

3、质保期：设备到货经验收、安装调试正常运行后计算质保期。

在设备保修期内如设备损坏时，中供应商应迅速派员及时解决，同时承担商品配件及人员的所有费用，由于中标人的原因拖延时间而造成采购人损失的，所有损失由中标人赔偿。对以上技术服务应有明确的时间承诺。

五、本项目说明规定的各项技术规格若涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，均为参照品牌或“相当于”，供投标人做技术性参考。

六、附：《山东省财政厅关于开启疫情防控应急救援设备和物资采购绿色通道的通知》（鲁财采[2020]2号）

第六部分  采购合同书

合同格式（参考）

合同编号：                       项目名称：

甲    方：

乙    方：

经过公开招标，经甲乙双方最终审查，甲乙双方同意按照以下条款和条件，签署本合同。

1、 A、供货内容、数量

乙方所供货内容、数量详见采购中标明细表。

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号（详细配置） | 制造商 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

B、本合同不可分割部分

（1）合同书         （2）合同条款           （3）投标文件

（4）采购文件       （5）供应商的书面承诺   （6）中标通知书

（7）标准规范及有关技术文件

2、合同总价

本合同总价为人民币大写：         元整，人民币小写：          元。

3、技术规范

提交货物的技术规范应与报价文件相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

乙方提交的货物应符合报价文件中所记载的详细配置、技术指针、参数及性能，并应附有此类服务完整、详细的技术数据和说明文件。

4、付款方式：                        （见供应商须知前附表）

5、质保期：

6、供货期限及验收地点

供货地点：甲方指定地点

供货期限：

乙方应在供货完成前两天通知甲方验收（以甲方书面签收为准），休息日递延。

7、合同的生效

本合同由双方加盖公章后生效。

8、合同变更： 采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

9、延期供货

（1）如乙方毫无理由拖延提供货物，乙方应承担违约造成的损失，甲方有权终止合同。

（2）除不可抗力外，若乙方没有按照合同规定的时间提供货物，甲方可从购买货物费用中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟一周，按合同总金额的1%计收。

10、违约责任

（1）乙方不履行合同或履行该合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付货物，货物每迟交一天，按成交总金额的 0.1%支付违约金。除迟交服务以外，乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额0.1%支付违约金。乙方违约，甲方可直接从履约保证金中扣除，不足部分乙方必须在十五日内补齐。

（3）乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

（4）乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

（5）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

11、验收

（1）供货完成后，由甲方等部门将对货物的质量规格等进行验收，并出具验收报告，乙方应积极协助甲方进行货物验收。（特种设备由专业部门进行验收,并出具验收报告。）

（2）如发现货物与合同不符，经甲方调查后，确定乙方应承担的责任。

12、终止合同

出现下列情况甲方有权终止合同，所造成的损失应由乙方承担。

（1）乙方未能在合同规定的期限内提服供货物。

（2）乙方未能履行合同规定的其它义务，甲方有权终止合同的全部或部分。

（3）未经甲方书面同意，乙方私自转让或分包其应履行的合同义务。

13、仲裁

甲乙双方应通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的争议。如协商仍未解决，任何一方都可按《中华人民共和国合同法》的规定到相关仲裁部门进行调解或仲裁。

14、合同的修改

采购合同的双方当事人,不得擅自变更、中止或终止合同。

15、合同的生效

本合同双方授权代表签署，甲乙双方加盖印章后生效。本合同共陆份，甲、乙双方各二份，微山县人民医院、采购代理机构各一份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

全权代表 （签字）：                        全权代表 （签字）：

签署日期： 年  月  日                签署日期： 年  月  日

注：附分项报价表、配置清单、售后服务承诺、中标通知书。

政府采购项目评审授权委托书

本单位现授权本单位          （身份证号：                    ）为单位代理人，作为本单位参加采购项目（项目名称：             编号：             ）评审的招标人代表。授权代理人在项目评审过程中的一切活动（含签署文件与处理相关事务等），我单位均予以认可。

本授权自盖章之日起生效

采购单位：              （单位法人代表书面授权并盖章）

年      月      日

在采购活动中，招标人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

第七部分 投标文件格式

正本/副本

（项目名称）   (包)招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

投标函

微山县人民医院：

经研究，我们决定参加项目编号为              的黄码医院专用医疗设备紧急采购   包并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我们提交的报件文件，正本一份，副本五份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行投标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、保质完成项目的实施。

3、我们理解，最低投标报价不是中标的唯一条件。

4、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们的投标文件自提交之日起有效期为90个日历天。

6、我们若未成为中标供应商，你公司有权不做任何解释。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户单位：

开户银行：

账号：

供应商代表姓名、职务：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

法定代表人授权委托书

微山县人民医院：

我          （姓名）系                   （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的              （姓名、职务或职称）为我单位参与      项目  包公开招标项目的全权代表，全权代表在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委托权。特此委托。

（附法定代表人及委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：     性别：     年龄：

单位：              部门：     职务：

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字（或盖章）：

日期：   年   月  日

投标报价一览表

供应商（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：

项目编号：                     包组号：                     单位：元

| 项目名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价(元) | 大写： 小写： |
| 供货安装时间 |  |
| 质保期（年） |  |
| 对招标文件的响应程度 |  |
| 其他 |  |

特别说明：

1、投标币种：人民币。

2、交货地点：甲方指定地点。

年   月   日

分项报价表

供应商（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：

项目编号：                     包组号：                     单位：元

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 型 号 （详细配置） | 制造商 （产地） | 单位 | 单 价 | 数量 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 小写： |
|  | 大写： |

说明：投标单位应严格按上面表格的内容把所投包内的所有货物或设备的具体情况填写清楚。

年  月  日

质保期满后供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表

项目编号：

项目名称：

包组号：                        设备名称：

| 序号 | 备品备件/易损件/耗材/专用工具/名称 | 生产企业 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 大写： （小写： ） |

说明：本表费用不包含在总报价中。注明耗材(如有)价格几年不变。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字（或盖章）：

年   月   日

承诺书

微山县人民医院： 本公司郑重承诺并声明： 1、我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，同意接受文件的要求，完全清楚理解其内容及规约，不存在任何异议、质疑和误解之处。 2、我方所提供的一切文件已经过认真、严格的审核，一切文件内容均为全面真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。 3、完全服从和尊重评委会所作的评审结果和决定，同时清楚理解到投标报价并非是确定中标资格的唯一重要依据。 4、一旦我方中标，同意按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。 5、我方在参与本次采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。 投标人名称： （公司名称） （盖章） 法定代表人或委托代理人签字（或盖章）： 承诺日期：2022年 月 日

货物配置与技术规格偏离表

包组号：           设备名称：

| 序号 | 货物名称 | 正偏离/负偏离 | 招标文件技术规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：        法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

年   月   日

说明：（1）供应商所报设备如果与招标文件的要求存在偏差，则填写上表。

（2）除本规格、技术偏离表所列的偏离指针外，其它所有规格、技术参数均完全响应“招标文件”中的要求。

经营业绩一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 出售 时间 | 用户 名称 | 联系人 | 联系 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年   月   日

技术方案及售后服务承诺

由投标人分别自行书写，格式自定

投标单位质量保证内容及质保期

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字（或盖章）：

年   月   日

供应商基本资格证明文件

（1）营业执照复印件（加盖公章）；

（2）法定代表人身份证或授权委托书及授权委托人身份证（加盖公章）；

（3）缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书（加盖公章）；

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（加盖公章）；

（5）医疗器械经营（或生产）许可证或医疗器械经营备案凭证（加盖公章）、医疗器械注册证（加盖公章）；

供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

本公司（联合体）郑重承诺：

1、 承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、 承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责，如虚假承诺，将依法承担相应法律责任。

承诺单位：（加盖公章）

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表：（签字或签章）

日 期：    年   月   日

履行合同所必需的设备和专业技术能力表

| 单位名称 | （盖公章） |
| --- | --- |
| 技术人员 数量 |  | 管理人员 数量 |  | 生产人员 数量 |  |
| 生产设备情况 |
| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 设备数量 |
| 其他设备情况 |
| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 设备数量 |
| 技术能力情况 |

1、本表由供应商填写；

2、本表为供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，供应商也可根据项目及供应商自身具体情况自行设计《履行合同所必需的设备和专业技术能力表》。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称）,属于（招标文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为万元\属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、（标的名称）,属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日            期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目为工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：     年  月  日

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。

附件：节能产品报价说明表一

供应商名称：（加盖公章）

项目编号：

| 强制节能产品报价明细 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 认证证书编号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 强制节能产品总价（元） |  |

附注：

1、强制节能产品是指中国政府采购网发布的《节能产品政府采购品目清单》中加★号的产品。

2、表后须附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则评标委员会（采购小组）不予认定。

3、采购中涉及强制节能产品时必须按要求填写本表，否则评标委员（采购小组）不予认定。

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。

附件：节能产品报价说明表二

供应商名称：（加盖公章）

项目编号：

| 优先采购的节能产品报价明细 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 认证证书编号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 优先采购的节能产品总价（元） |  |

附注：

1、优先采购的节能产品是指中国政府采购网发布的《节能产品政府采购品目清单》中不加★号的节能产品；

2、表后须附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则评标委员会（采购小组）不予认定。

3、采购中涉及优先采购的节能产品时必须按要求填写本表，否则评标委员（采购小组）不予认定，将不享受节能产品评审价格扣除或加分。

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。

附件：环境标志产品报价说明表

供应商名称：（加盖公章）

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 认证证书编号 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |

附注：

1、环境标志产品是指中国政府采购网发布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

2、表后须附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则评标委员会（采购小组）不予认定。

3、采购中涉及环境标志产品时必须按要求填写本表，否则评标委员（采购小组）不予认定，将不享受环境标志产品评审价格扣除或加分。

投标报价一览表密封信封正面格式

投标报价一览表 项目编号： （ 包） 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

投标报价一览表密封信封封口格式

……于2022年12月8日9：00时前不准启封（加盖公章）……… （封口处）

投标文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： （ 包） 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

投标文件密封信封封口格式

……于2022年12月8日9：00时前不准启封（加盖公章）……………… （封口处）