亚(准)定点医院仪器采购项目

招 标 文 件

项目编号：WSND-2022-XM033

采 购 人：微山县人民医院

代理机构：山东宁大项目管理有限公司

2022年12月

目     录

第一部分 招标公告

第二部分 供应商须知

第三部分 实质性条款

第四部分 公开投标、评标、中标

第五部分 项目说明及要求

第六部分 采购合同书（参考）

第七部分 投标文件格式

第一部分  亚(准)定点医院仪器采购项目

公开招标公告

一、招标人：微山县人民医院                     地    址：微山县城后路

联系人：王主任                             联系方式：15653726001

招标代理机构：山东宁大项目管理有限公司

地址：济宁市微山县微山湖大道96-4号

联系人：张工、姜工                联系方式：15588755977、15563760277

二、采购项目名称：亚(准)定点医院仪器采购项目

采购项目编号：WSND-2022-XM033

采购项目情况：

| 包组号 | 货物服务名称 | 数量 | 投标人资格要求 | 预算金额 (最高限价) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1包 | 监护仪设备 | 1宗 | 一、具有独立承担民事责任的能力； 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 六、一个供应商只能提交一个响应文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；法律、行政法规规定的其他条件。 七、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、“信用山东”网站（http://credit.shandong.gov.cn/）； 八、供应商须具有国家有关部门颁发的医疗器械经营（或生产）许可证或医疗器械经营备案凭证、所投产品需具有医疗器械注册证。 本项目可兼投兼中； 本项目不接受联合体投标； 本项目资格审查方式：资格后审。 | 96.00万元 |
| 2包 | 转运呼吸机等设备 | 1宗 |  | 64.00万元 |
| 3包 | 条码打印机等设备 | 1宗 |  | 15.62万元 |
| 4包 | 指脉氧检测仪等设备 | 1宗 |  | 32.55万元 |
| 5包 | 冰毯机等设备 | 1宗 |  | 32.25万元 |
| 6包 | 血气分析仪等设备 | 1宗 |  | 34.40万元 |

三、获取招标文件

1、时间：2022年12月21日8时30分至2022年12月23日17时30分（北京时间，工作时间：8：30时--12：00时，13：30时--17：30时。）

2.地点：微山县微山湖大道96-4号

3.方式：法定代表人或被授权人在获取招标文件截止时间前将以下证件按要求发送至电子邮箱（邮箱号：wsyhts@163.com），证件验证合格后方可获取招标文件，招标文件售后不退，获取招标文件截止时间后发送的证件一律不予接收。

供应商发送邮件时须标注项目名称、包组号，发送有效的营业执照原件扫描件、医疗器械经营（或生产）许可证原件扫描件或医疗器械经营备案凭证原件扫描件、医疗器械注册证原件扫描件或复印件加盖公章、法定代表人身份证原件或法人授权委托书原件及被授权人的身份证原件及以上证件原件获取招标文件。

备注：获取招标文件时所提供的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以评标委员会资格后审为准。

四、公告期限：2022年12月21日至2022年12月23日

五、递交投标文件时间及方式

1.时间：2022年12月24日8时30分至2022年12月24日9时00分（北京时间）

2.地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室

投标提示：每家供应商开标到场人员不超过2人，且必须佩戴好口罩等防护用品，登记供应商信息、测体温，近一周内没有发热情况以及和发热病人接触史。凡是进入开评标现场的人员间隔1.5米以上，必须佩戴口罩、提供本人身份证，出示山东电子健康码及48小时内的核酸阴性证明，方可进入开评标现场。

六、开标时间及地点

1.时间：2022年12月24日9时00分（北京时间）

2.地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室

3.联系方式：15588755977、15563760277

七、采购项目的用途、数量、简要技术要求等

详见招标文件

八、采购项目需要落实的政府采购政策

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）

2、 山东省节能环保产品采购评审办法

3、 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

4、 财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

5、《山东省财政厅关于开启疫情防控应急救援设备和物资采购绿色通道的通知》（鲁财采[2020]2号）

第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：亚(准)定点医院仪器采购项目 |
| 2 | 招标人：微山县人民医院 地 址：微山县城后路 联系人：王主任 联系方式：15653726001 招标代理机构：山东宁大项目管理有限公司 地址：济宁市微山县微山湖大道96-4号 联系人：张工、姜工 联系方式：15588755977、15563760277 |
| 3 | 采购内容：为满足群众就医需求，进一步提升大规模疫情应对处置能力，依据鲁财采[2020]2号文规定开启疫情防控采购绿色通道进行亚(准)定点医院仪器采购项目。具体要求详见招标文件(项目说明及要求） |
| 4 | 投标有效期：公开开标后90个日历天 |
| 5 | 投标文件份数：一份正本；五份 副本（不同包组的投标文件应分别制作、分别密封和标记） |
| 6 | 投标文件递交至： 微山县人民医院1号病房楼10楼会议室 |
| 7 | 《投标报价一览表》应另准备两份单独密封装在一个信封内（信封格式见附件）与投标文件分别密封。 |
| 8 | 递交投标文件时间：2022年12月24日8时30分至2022年12月24日9时00分（北京时间） 公开开标时间：2022年12月24日9时00分（北京时间） 公开开标地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室 |
| 9 | 资金来源：县财政资金。 付款方式：采购人于合同签订生效且具备实施条件后5个工作日内支付合同金额的30%的预付款，货到安装调试完毕经验收合格后3个月内付清。 |
| 10 | 供货安装时间：合同签订后10日内供货安装调试完毕。（不允许负偏离，否则按无效投标处理。） |
| 11 | 供货地点：按照用户要求 |
| 12 | 质保期：供应商自报最长质保期（最低为一年）。（不允许负偏离，否则按无效投标处理。） |
| 13 | 本项目预算控制价为： 1包：96.00万元，超出此预算价的为无效投标； 2包：64.00万元，超出此预算价的为无效投标； 3包：15.62万元，超出此预算价的为无效投标； 4包：32.55万元，超出此预算价的为无效投标； 5包：32.25万元，超出此预算价的为无效投标； 6包：34.40万元，超出此预算价的为无效投标； 招标预算控制价是采购人期望的最高限价，供应商的报价不得高于招标预算控制价，也不得低于成本价格。供应商报价高于招标控制价的或低于成本价格的，评审委员会将按无效报价处理。 |
| 14 | 纸质投标文件装订要求： 1、投标文件正、副本分别装订成册，一份正本，五份副本。 2、投标文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 3、如划分包组，各包组分别按上述要求装订。 |
| 15 | 密封及密封套标注： 1、投标一览表另准备两份单独密封包装；投标文件单独密封包装。 2、密封套应标注项目名称、投标人名称等，密封套封口处应加盖投标单位公章。 3、如划分包组，各包组分别按上述要求密封，并在密封套上标注项目包组名称。 4、未按照招标文件要求密封及密封套标注的，招标人或招标代理机构不予接收。 |
| 16 | 开标由招标人或者招标代理机构主持，邀请投标人法定代表人或委托代理人参加，如未参加，视同认可开标结果。 本项目为资格后审，供应商须提供下列资料证件,以备招标人或招标代理机构审查： （1）营业执照原件、税务登记证原件、织机构代码证原件； 备注：营业执照、税务登记证、组织机构代码三证合一的，只提供营业执照即可； （2）法定代表人身份证原件或授权委托书及授权委托人身份证原件； （3）供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书； （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，是指提供《履行合同所必需的设备和专业技术能力表》；（格式见附件） （5）医疗器械经营许可证原件(或医疗器械经营备案凭证原件)或医疗器械生产许可证原件、医疗器械注册证原件或复印件加盖公章（3包除外）。 招标人或招标代理机构对供应商进行资格审查，供应商必须按以上要求提供证明材料，否则视为资格审查不合格。 招标人或者招标代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与采购活动。 信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）、”信用山东”网站（http://credit.shandong.gov.cn/）。 信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间； 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构统一查询并打印查询网页，存入项目档案资料； 信用信息的使用规则：采购代理机构将查询结果进行汇总并移交至采购人，对存在上述情形的供应商，资格审查不合格。 资格审查不合格的供应商不得进入评标程序，资格审查合格供应商不足3家的，不得评标。 投标文件递交截止时间后提交的证件一律不予接收。 |
| 17 | 投标单位必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评审过程中，如有发现投标单位有为谋取中标而提供虚假资料欺骗招标人和评委的行为，将取消其投标资格，并追究其法律责任。定标后，招标人有可能对中标人响应文件中的承诺内容和证明材料进行核查，中标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中标后签订合同时，发现中标人是提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，招标人将取消其中标人资格，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 供应商提供虚假资质证书及材料谋取中标的；依据《中华人民共和国政府采购法》的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 18 | 招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，由招标人代表和有关方面的专家等五人（含五人）以上的单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会负责进行综合评审，评选出中标候选人。 备注：招标人代表如参加项目评标（评审）活动，招标人代表应当获得单位法人代表书面授权，并不得担任评标委员会主要负责人。 |
| 备注 |  |

一、定义

1、“招标人”系指微山县人民医院。

2、“招标代理机构”系指山东宁大项目管理有限公司。

3、“供应商”系指参与报价并向招标代理机构提交报价文件的法人、其他组织或者自然人。

4、“中标供应商”系指由评标委员会综合评审确定的对招标文件作出实质性响应，取得与招标人签订合同资格的供应商。

二、合格的供应商

符合以下条件的供应商即为合格的供应商：

一、具有独立承担民事责任的能力；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、一个供应商只能提交一个响应文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；法律、行政法规规定的其他条件。

七、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、“信用山东”网站（http://credit.shandong.gov.cn/）；

八、供应商须具有国家有关部门颁发的医疗器械经营（或生产）许可证或医疗器械经营备案凭证、所投产品需具有医疗器械注册证。

本项目可兼投兼中；

本项目不接受联合体投标；

本项目资格审查方式：资格后审。

三、招标文件说明

1、适用范围：本招标文件仅适用于本次采购公告中所叙述的项目。

包含：本项目为“交钥匙”项目，投标报价应包括设备、主件、标准附件、备品备件、包装、运输、装卸、保险、安装、安装须增加的材料费、调试、检验、安全、培训、技术、疫情防控费及售后服务、税金等其他费用完全达到采购文件要求并通过验收合格保证能正常使用所需的一切费用均应包含在内。供应商报价遗漏的任何费用，供应商应自行承担。

2、供应商对招标文件的内容应予以保密，不得向他人泄露招标文件的任何内容。

3、本招标文件由招标文件目录所列内容组成。

4、招标文件的澄清：供应商对招标文件提出的澄清要求，应以书面等形式（包括信函、电报或传真等）于2022年12月23日18：00时 前通知到招标代理机构。

5、招标文件的澄清、修改：

本项目如有必要澄清和修改需要发布更正公告的，将在网站及时发布。请各潜在供应商及时关注相关信息，变更公告一旦发布即视为通知所有潜在供应商。

招标人对招标文件澄清、修改的内容可能影响投标文件制作的，更正公告须在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前发布，不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清、修改文件作为招标文件的组成部分，对所有该包组供应商具有约束力。

四、投标文件的编写

供应商应按招标文件的要求准备投标文件，并保证所提供的全部数据的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则评标委员会将按无效投标处理。

投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

投标文件应当对招标文件有关工期/供货期、投标有效期、质保期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并盖单位章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署、盖章的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。

（一）投标语言及计量单位：

1、供应商和招标人（或招标代理机构）就投标交换的文件和来往信函均使用中文。

2、除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（二）投标文件的组成：

第一部分  商务部分

1、法定代表人或授权代理人签署的投标函（见附件）

2、投标报价

（1）投标报价一览表（见附件）；

（2）分项报价表（见附件）；

（3）质保期满后长期供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表（不计入总报价）；（见附件）

（4）承诺书（见附件）

投标报价要求：

（1）本次投标报价为一次性报价；本次投标报价为完税后的价格；

（2）投标报价币种：人民币；

（3）供应商在投标时只能提供一个方案，且此方案只允许有一个投标报价；

（4）投标报价含本项目为“交钥匙”项目，投标报价应包括设备、主件、标准附件、备品备件、包装、运输、装卸、保险、安装、安装须增加的材料费、调试、检验、安全、培训、技术、疫情防控费及售后服务、税金等其他费用完全达到采购文件要求并通过验收合格保证能正常使用所需的一切费用均应包含在内。供应商报价遗漏的任何费用，供应商应自行承担。

（5）投标报价中单独列出备品备件价格；

（6）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

a.投标文件中报价表（含报价一览表及分项报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准;

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价;

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

第二部分  技术及其他部分

1、资格、资质证明文件：

（1）供应商营业执照；

（2）法定代表人身份证或法人授权委托书及授权代表身份证；

（3）缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；医疗器械经营（或生产）许可证或医疗器械经营备案凭证、医疗器械注册证；

（4）供应商认为需要提交的其它相关证明文件

2、技术资料

（1）所报货物品牌或产地、型号技术参数的详细说明；

（2）货物配置与技术规格偏离表；

（3）供应商认为需要提交的其他资料。

3、与本项目相对应的其他资料：

（1）供应商同类业绩；

（2）供应商提供的供货时间及安装调试完成时间；

（3）优惠条款（注：供应商提供的优惠条件必须在投标文件中明确列出，不包括投标报价优惠，供应商在询标过程中增加的优惠条款将不作为评审考虑因素）；

（4）供应商认为需要加以说明的其它内容。

备注：投标人必须对所提供的货物及服务相关的一切产权关系负全部责任，并承担由此而引起的法律纠纷以及费用。

（三）投标文件编写方式：

1、投标文件正本和副本用A4幅面的纸张打印；

2、“投标一览表”用A4幅面。

（四）投标文件签署、盖章：

供应商代表必须按招标文件的规定签署、盖章投标文件（正本、副本及各附件）、投标报价一览表等。

（五）投标文件的密封和标记：

1、供应商应准备六份投标文件，一份正本和五份副本，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2、供应商应将投标文件按前附表要求进行密封，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见投标文件格式）：

1) 项目编号、项目名称、包组号

2) 正本（副本）

3) 供应商名称（加盖公章）、地址、电话、传真

3、为方便唱标，请供应商另外准备二份“投标报价一览表”单独密封，与投标文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明项目编号、项目名称、供应商名称等。

4、每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“于2022年12月24日9时00分之前不准启封”字样。

（六）投标文件的递交：

1、递交投标文件的截止时间：2022年12月24日9时00分（北京时间）；

2、投标文件递交地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室；

3、电报、电话、传真、电子邮件方式的投标文件概不接受；

4、对供应商的投标文件、材料不予退还。

5、供应商代表必须在递交投标文件截止时间前将投标文件递交给山东宁大项目管理有限公司。如因招标文件的修改推迟递交投标文件的截止日期的，则按招标代理机构另行通知规定的时间递交。

逾期送达的或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封的报价文件，招标人或招标代理机构不予接收。

（七）投标文件签收：

招标代理机构收到投标文件后，进行签收（以快递签收时间或现场送达签收时间为准）。

（八）投标文件修改与撤回：

1、供应商在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标人或招标代理机构。

2 、任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字（或盖章）并加盖单位公章，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署、盖章的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

3、投标有效期内不得撤回所递交的投标文件。

五、投标有效期

1、自提交投标文件之日起90日历天。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应投标，评标委员会将按无效投标处理。

2、特殊情况下，在投标有效期满之前，招标人可以以书面形式要求供应商同意延长投标有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。

六、投标相关费用

1、中标供应商在签订合同前，按规定向招标代理机构交纳代理服务费，代理服务费按照国家发展改革委员会发改价格[2015]299号文件，执行市场调节价。本项目代理费为：1包：15000元；2包：10000元；3包：2400元；4包：5000元；5包：4900元；6包：5200元；由中标人支付。

2、各供应商自行承担所有参与投标的有关费用。

第三部分 实质性条款

一、评标委员会将确定每一投标单位是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

二、如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

（一）招标文件第4、5页，第二部分：供应商须知供应商须知前附表：

10、供货安装时间：合同签订后10日内供货安装调试完毕。（不允许负偏离，否则按无效投标处理。）

12、质保期：供应商自报最长质保期（最低为一年）。（不允许负偏离，否则按无效投标处理。）

13、本项目预算控制价为：1包：96.00万元，超出此预算价的为无效投标；2包：64.00万元，超出此预算价的为无效投标；3包：15.62万元，超出此预算价的为无效投标；4包：32.55万元，超出此预算价的为无效投标；5包：32.25万元，超出此预算价的为无效投标；6包：34.40万元，超出此预算价的为无效投标；

招标预算控制价是采购人期望的最高限价，供应商的报价不得高于招标预算控制价，也不得低于成本价格。供应商报价高于招标控制价的或低于成本价格的，评审委员会将按无效报价处理。

（二）招标文件第8页，第二部分：供应商须知 四、投标文件的编写

供应商应按招标文件的要求准备投标文件，并保证所提供的全部数据的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则评标委员会将按无效投标处理。

（三）招标文件第8、9页，第二部分 供应商须知 （二）投标文件的组成 第一部分商务部分

（6）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

a.投标文件中报价表（含报价一览表及分项报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准;

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价;

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（四）招标文件第10页，五、投标有效期

# 1、自提交投标文件之日起90日历天。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应投标，评标委员会将按无效投标处理。

（五）招标文件第14页（二）评审办法1、初步评审：

（2） 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，评标委员会将按无效投标处理。

a) 报价文件不完整；

b) 未按规定报价；

c) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章；

d) 投标文件载明的交货时间超过招标文件规定的时间；

e) 投标文件中的质保期不符合招标文件要求；

f) 技术参数不符合招标文件规定的要求；

h）不符合法律法规规定的其他实质性要求。

（5）评标委员会对各供应商的投标报价进行评审，对超出项目预算的投标报价或低于成本价的按无效投标处理。评标委员会发现供应商的投标报价明显低于其它供应商投标报价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该供应商以低于成本投标，评标委员会将按无效投标处理。

（6）有下列情形之一的，视为串通投标，评标委员会按无效投标处理：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

⑦不同投标人的投标文件由同一台电脑或同一电子签名认证证书编制或上传的；

⑧法律法规文件规定的其他情形。

（六）招标文件第17页注：

注：a、保证所有证件资料的真实有效性，若出现造假行为，按无效投标文件处理，

（七）招标文件第18、19页

(一)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(三)与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(四)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(五)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

(六) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、成交无效。

备注：未在此处集中列示的条款不作为本采购项目的实质性条款，不作为投标（报价）无效理由。

第四部分 公开开标、评标、中标

一、公开开标

1、时间：2022年12月24日9时00分（北京时间）。

2、地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室。

3、唱标：由工作人员对各供应商的投标文件当众拆封，并宣读“投标报价一览表”，记录员将投标内容分项记录。

二、评标委员会

招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，由招标人代表和有关方面的专家等五人（含五人）以上的单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对投标文件进行综合评审，评选出中标候选人。

备注：招标人代表如参加项目评标（评审）活动，招标人代表应当获得单位法人代表书面授权，并不得担任评标委员会主要负责人。

三、评审按照以下程序进行：

（1）组建评标委员会，评审活动遵循公平、公正、诚实、信用的原则。评标委员会应推选一名评标委员会主任，负责主持评审会议；

（2）评审准备工作：评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料，做出清标及评审工作安排；

（3）清标、初步评审（供应商是否响应招标文件的实质性要求，是否存在无效投标的情形）；

（4）详细评审；

（5）向招标人提交书面评标报告；

（6）评标委员会解散。

四、评标原则和评审办法

（一）评标原则

“公平、公正、诚实、信用”为本次采购的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评标过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对供应商的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素；

2、统一性原则：评标委员会将按照统一的原则和方法，对各供应商的投标文件进行评审；

3、独立性原则：评审工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评标委员会成员对出具的意见承担个人责任；

4、保密性原则：评标委员会成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

5、综合性原则：评标委员会将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评审；

6、集体决定的原则：中标候选人由评标委员会综合评审得分情况决定。

（二）评审办法

本次评标采用综合评分法，评标委员会成员综合评定各供应商提交的投标文件，由评标委员会综合各成员意见，评出中标候选人。

1、初步评审：

（1）评标委员会将确定每一供应商是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

按照相关规定，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2） 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，评标委员会将按无效投标处理。

a) 报价文件不完整；

b) 未按规定报价；

c) 报价文件未按招标文件要求签署、盖章；

d) 报价文件载明的交货时间超过招标文件规定的时间；

e) 报价文件中的质保期不符合招标文件要求；

f) 供应商不参加公开报价仪式及询标事宜；

g）技术参数不符合招标文件规定的要求；

h）不符合法律法规规定的其他实质性要求。

（3）评标委员会允许供应商澄清和说明投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是澄清和说明的内容不能改变投标文件的实质性内容，供应商澄清和说明的内容以书面文件为准。

（4）评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标文件成为实质性响应的投标文件。

（5）评标委员会对各供应商的投标报价进行评审，对超出项目预算的投标报价或低于成本价的按无效投标处理。评标委员会发现供应商的投标报价明显低于其它供应商投标报价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该供应商以低于成本投标，评标委员会将按无效投标处理。

（6）有下列情形之一的，视为串通投标，评标委员会按无效投标处理：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

⑦不同投标人的投标文件由同一台电脑或同一电子签名认证证书编制或上传的；

⑧法律法规文件规定的其他情形。

（7） 评标委员会通过上述评审，确定入围供应商名单，只有成为入围供应商，才能进入综合评审阶段。

2、评标办法：

（1）本次评标采用综合评分法。

（2）为有助于对投标文件进行评审，对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向供应商询问。供应商有义务以书面形式对其投标文件中含义不明确的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成投标文件的组成部分。

（3）评标委员会综合评定，向招标人推荐中标候选供应商名单，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

招标人应当确定第一名（综合评分排名第一的投标人）为中标人。

(1包、2包、4包、5包、6包）评分办法

| 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分30 分 | 报价得分30 分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%*100 注：价格分保留小数 2 位，四舍五入。 |
| 技术部分48分 | 技术指标响应24分 | 1、所投产品技术参数完全满足技术要求的得24分，标注“●”号的为关键参数，每有一项关键性参数负偏离，一项扣3分；未标注“●”号的参数为非关键参数，每有一项非关键参数负偏离，一项扣减1分，扣完为止。 |
|  | 产品综合性能12分 | 2、根据投标产品质量、实用性、维护及其它因素等进行综合打分，产品配置全面,实用性强，后期使用成本低、易于维护的得12分，每存在一处不合理或不足的得0.5分,扣完为止，缺项不得分。 |
|  | 产品供货实施方案12分 | 3、根据投标人针对本项目的具体供货实施方案（包括产品安装、调试的主要技术保证措施）进行综合打分，针对项目实际情况具有详细、完善和可行的方案和措施的得12分，每存在一处不合理或不足的得0.5分，扣完为止，缺项不得分。 |
| 售后服务及优惠条件 22分 | 售后服务20分 | 1、根据供应商的服务方案、设备配件或耗材等内容进行打分，内容完整、涉及全面，备品备件库充足得10分，每存在一处不合理或不足的得0.5分，扣完为止，缺项不得分。 2、供应商针对本项目的维修维护、售后服务响应措施等情况进行打分，具有详细、完善、可行措施得10分，每存在一处不合理或不足的得0.5分，扣完为止，缺项不得分。 |
|  | 优惠条件 2分 | 投标单位提供的优惠条件符合采购需求、具有可操作性和实用性的每有一条得 1分，最多得2分。（主观评审因素） |

(3包）评分办法

| 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分30 分 | 报价得分30 分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%*100 注：价格分保留小数 2 位，四舍五入。 |
| 技术部分48分 | 技术指标响应24分 | 1、所投产品技术参数完全满足技术要求的得24分，每有一项参数负偏离，一项扣3分；扣完为止。 |
|  | 产品综合性能12分 | 2、根据投标产品质量、实用性、维护及其它因素等进行综合打分，产品配置全面,实用性强，后期使用成本低、易于维护的得12分，每存在一处不合理或不足的得0.5分,扣完为止，缺项不得分。 |
|  | 产品供货实施方案12分 | 3、根据投标人针对本项目的具体供货实施方案（包括产品安装、调试的主要技术保证措施）进行综合打分，针对项目实际情况具有详细、完善和可行的方案和措施的得12分，每存在一处不合理或不足的得0.5分，扣完为止，缺项不得分。 |
| 售后服务及优惠条件 22分 | 售后服务20分 | 1、根据供应商的服务方案、设备配件或耗材等内容进行打分，内容完整、涉及全面，备品备件库充足得10分，每存在一处不合理或不足的得0.5分，扣完为止，缺项不得分。 2、供应商针对本项目的维修维护、售后服务响应措施等情况进行打分，具有详细、完善、可行措施得10分，每存在一处不合理或不足的得0.5分，扣完为止，缺项不得分。 |
|  | 优惠条件 2分 | 投标单位提供的优惠条件符合采购需求、具有可操作性和实用性的每有一条得 1分，最多得2分。（主观评审因素） |

政策加分项

| 政策加分 | 节能环保产品加分 | 加分计算方法是： 投标报价部分加分=30×5%×（节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。 技术部分加分=48×5%×（节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。 供应商在报价时必须对属于节能、环境标志产品单独分项报价，并在投标（响应）文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（由供应商在网上自行打印）（二者缺一不可），否则评标委员会（采购小组）不予认定。 |
| --- | --- | --- |

注：a、保证所有证件资料的真实有效性，若出现造假行为，按无效投标文件处理，并应接受采购人及监督部门作出的一切处罚决定；要求投标单位提供的各种有效证书及硬性得分部分证明须附在投标书中。

b、投标文件必须详细列明所投产品的详细参数。

c、本次评标采用综合评分法，满分为100分（节能环保产品加分除外）,得分保留两位小数，四舍五入。

d、评审委员会及其成员不得对需要专业判断的主观评审因素协商评分。

备注：

一、根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%—20%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本项目小型和微型企业价格扣除情况：

（1）给予小型和微型企业的价格给予20%的扣除，计算方法是：最终价格＝报价×80%，按照最终价格计算其价格分得分。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的扣除，计算方法是：最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

（二）、按照山东省财政厅《关于印发<山东省节能环保产品政府采购评审办法>的通知》（鲁财库〔2007〕32号）规定：对采用最低评标价法评审的，可给予节能环保产品分别给予5%～10%的价格扣除；对采用综合评分法评审的，在价格评标项中可给予环保、节能产品价格评标总分值的4%～8%的加分，在技术评标项中可给予环保、节能产品给予技术评标总分值的4%～8%的加分。本项目分别给予节能、环保产品5%的加分。

属于政府采购节能、环保优先采购的产品：按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定执行。注：报价单位在投标报价时必须对属于节能产品（非强制类）、环境标志产品品目清单产品的单独分项报价，并应于投标（响应）文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

三、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定：在政府采购活动中，监狱企业和戒毒企业视同小型、微型企业，评审中享受同小型、微型企业相同的价格扣除。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

四、按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。如供应商为残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。

既是监狱企业，又属小型企业、微型企业或残疾人福利性单位的不重复折扣。

3、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(一)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

(四)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

4、供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(一)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(三)与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(四)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(五)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

(六) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、成交无效。

五、中标通知书

中标供应商确定后，中标结果应当在微山县人民医院指定网站上发布公告。在发布公告的同时，招标采购单位应当向中标供应商签发《中标通知书》，《中标通知书》是合同的一个组成部分。

六、签订合同

1、亚(准)定点医院仪器采购项目《中标通知书》发出之日起2个工作日内，采购人与中标供应商按照招标文件确定的事项签订合同。

提示：中标单位签订合同后，请及时将合同文本送招标代理公司（一份），如不按时提交合同，在项目的验收、结款引发的后果，由中标单位自行承担。

采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

2 、招标文件、中标供应商的报价文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

七、项目验收

招标人应当在供应商履行合同义务之日起7个工作日内，对合同履行情况进行验收。

八、解释权

本招标文件的最终解释权归招标人和招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标人和招标代理机构的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人和招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第五部分  项目说明及要求

一、项目说明及要求：

亚(准)定点医院仪器采购项目为满足群众就医需求，进一步提升大规模疫情应对处置能力，依据鲁财采[2020]2号文规定开启疫情防控采购绿色通道进行本次招标采购。

本项目为“交钥匙”项目，投标报价应包括设备、主件、标准附件、备品备件、包装、运输、装卸、保险、安装、安装须增加的材料费、调试、检验、安全、培训、技术、疫情防控费及售后服务、税金等其他费用完全达到采购文件要求并通过验收合格保证能正常使用所需的一切费用均应包含在内。供应商报价遗漏的任何费用，供应商应自行承担。

质量标准：执行招标文件相关规定和国家现行有关标准、规范、规定及行业认同的货物本身的规格、技术条件。

验收：招标人按照相关程序进行验收，对验收不合格部分供应商要及时更换，损失由供应商负责。

在包装与运输时，均应按国家现行标准进行，以便于收货时验收。不得出现标示不清或混装现象，供应商在货物装卸、运输中发生损坏或短缺后，要5日内予以调换和补充缺件，否则，供应商应承担招标人因此而带来的一切损失。

中标单位须在签订合同前与业主进行对接，确定具体供货事宜。

二、售后服务要求：

1、中标人应为用户提供及时、迅速、优质的服务，维修及时方便。

2、迅速快捷的提供设备的备品备件。

3、质保期：设备到货经验收、安装调试正常运行后计算质保期。在设备保修期内如设备损坏时，中标人应迅速派员及时解决，同时承担商品配件及人员的所有费用，由于中标人的原因拖延时间而造成采购人损失的，所有损失由中标人赔偿。

4、对以上技术服务应有明确的时间承诺。

三、采购项目内容：

(1) 采购清单：

| 包组号 | 设备 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算控制价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1包 | 一 | 监护仪 | 40 | 台 | 96.00 |  |
| 1包总预算控制价： | 96.00万元 |

| 包组号 | 设备 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算控制价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2包 | 二 | 床旁B超(3探头) | 1 | 台 | 29.00 |  |
|  | 三 | 无创呼吸机 | 2 | 台 | 10.00 |  |
|  | 四 | 转运呼吸机 | 2 | 台 | 25.00 |  |
| 2包总预算控制价： | 64.00万元 |

| 包组号 | 设备 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算控制价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3包 | 五 | 电脑 | 24 | 台 | 10.32 |  |
|  | 六 | 打印机 | 12 | 台 | 1.74 |  |
|  | 七 | 条码打印机 | 8 | 台 | 0.80 |  |
|  | 八 | PDA | 8 | 台 | 2.76 |  |
| 3包总预算控制价： | 15.62万元 |

| 包组号 | 设备 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算控制价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4包 | 九 | 胎心监护仪 | 1 | 台 | 2.50 |  |
|  | 十 | 血糖仪 | 10 | 台 | 0.80 |  |
|  | 十一 | 指脉氧检测仪 | 10 | 台 | 0.50 |  |
|  | 十二 | 电子血压计 | 15 | 台 | 1.35 |  |
|  | 十三 | 电动吸引器 | 4 | 台 | 0.40 |  |
|  | 十四 | 输液泵 | 20 | 台 | 8.00 |  |
|  | 十五 | 床单位消毒机 | 8 | 台 | 9.60 |  |
|  | 十六 | 轮椅 | 20 | 个 | 2.40 |  |
|  | 十七 | 气垫床 | 10 | 张 | 1.00 |  |
|  | 十八 | 病房呼叫系统 (400张床位） | 1 | 套 | 6.00 |  |
| 4包总预算控制价： | 32.55万元 |

| 包组号 | 设备 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算控制价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5包 | 十九 | 氧气瓶(无中心供氧) | 60 | 20L/瓶 | 2.40 |  |
|  |  | 氧气瓶(无中心供氧) | 30 | 40L/瓶 | 1.50 |  |
|  | 二十 | 可视喉镜(插管用) | 2 | 台 | 6.00 |  |
|  | 二十一 | 急救车 | 4 | 台 | 1.00 |  |
|  | 二十二 | 气管插管箱 | 2 | 台 | 10.00 |  |
|  | 二十三 | 复苏气囊(简易呼吸器) | 4 | 台 | 0.16 |  |
|  | 二十四 | 正压头套 | 4 | 台 | 1.25 |  |
|  | 二十五 | 担架 | 2 | 付 | 0.26 |  |
|  | 二十六 | 雾化器 | 5 | 台 | 0.50 |  |
|  | 二十七 | 体重秤 | 4 | 个 | 0.64 |  |
|  | 二十八 | 移动输液架 | 40 | 个 | 0.54 |  |
|  | 二十九 | 冰毯机(含2张冰毯) | 4 | 台 | 8.00 |  |
| 5包总预算控制价： | 32.25万元 |

| 包组号 | 设备 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算控制价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6包 | 三十 | 心电图机 | 4 | 台 | 10.4 |  |
|  | 三十一 | 血气分析仪 | 2 | 台 | 12 |  |
|  | 三十二 | 除颤仪 | 2 | 台 | 12 |  |
| 6包总预算控制价： | 34.40万元 |

（2）设备招标参数：

1包：各设备招标参数（设备序号:一）

一、监护仪招标参数：

1：整机要求：

1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、配置提手,方便移动。

●1.3、≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥10通道波形显示。

1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。

●1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪,提供证明材料。

1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

●1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.10、监护仪设计使用年限≥8年。

1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。

1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

1.13、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

1.14、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测

●2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供界面截图证明材料。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看，提供界面截图证明材料。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果,提供证明材料。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

●2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用，并提供产品界面截图证明材料。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg，提供检测报告证明材料。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

3：系统功能：

●3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、≥1000组NIBP测量结果

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

●3.12、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能，提供界面截图证明材料。

3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

●3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

●3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.17、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

以上招标参数中标注“●”号为关键性参数, 未标注“●”号的参数为非关键性参数（具体实施办法详见评分办法）。

2包：各设备招标参数（设备序号二至四）

二、床旁B超(3探头)招标参数

- 设备用途：主要用于腹部、妇产、心脏、泌尿、外周血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中，介入等方面的临床诊断。

- ●投标设备须具备远程会诊功能，支持电脑PC端和手机APP终端，电脑PC端可完全还原测量和注释工具包；手机APP端可实现实时超声图像显示及在线语音交流功能。可进行远程维护等操作：远程系统软件更新、故障在线求助等功能，用户可在云端下载最新系统软件版本自动升级。患者可通过二维码，随时翻阅网络上的检查超声图像和诊断报告。

- ●投标设备须具备在线教学功能，触摸屏及显示器可同步显示扫查示意图及超声声像图，另显示器所展示的教学画面可进行放大缩小调节（请分别提供图片证明），并具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

四、主要规格及系统概述：

4.1数字化二维灰阶成像单元。

4.2数字化彩色多普勒单元。

4.3数字化频谱多普勒显示和分析单元。

4.4数字化能量血流成像单元。

4.5全数字式波束形成器。

4.6 B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能。

4.7两种组织谐波成像模式, 可用于全部2D探头和4D探头，谐波频率明确显示，可视可调。

4.8高清晰斑点噪音抑制技术。

4.9空间复合成像技术。

4.10系统动态范围≥280Db，2dB逐级调节，数值明确显示。

4.11支持跟踪对比技术，可将不同日期，不同时间、不同病人图像进行同屏对比显示，支持不同探头图像、动静态图像同屏对比显示，便于疾病的归类统计示教，且所对比的左右两幅图像大小一致（非剪贴板及病例档案界面，请提供证明图片)，并可进行图像处理和测量注释。

4.12梯形成像、凸型扩展功能。

4.13全屏放大显示功能。

4.14 Zoom 局部放大功能。

4.15双幅实时成像，成像大小不变。

4.16 ≥8个焦点可调。

4.17实时双同步、三同步。

4.18自动优化。

4.19可支持自由臂3D容积成像技术，采用简便扫查的方式，可对感兴趣组织进行快速容积成像。

4.20具备穿刺引导，并具备三种引导方式。

●4.21支持Needle enhancement 穿刺增强技术，根据不同的进针角度，适时调节声束的角度，增强组织与穿刺针的显示能力，提高穿刺的准确性和成功率。

4.22原始数据处理功能，数据储存后，可对回放的常规图像进行20种参数调节。

4.23自动工作流，可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作，并具备智能程序化操作流程编辑功能，如：自动注释、体标（体标上探头的位置和方向）等，提高扫查效率。

4.24测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

4.24.1一般测量。

4.24.2急诊、肾内、麻醉、重症、肌骨测量包。

4.24.3妇、产科测量包，支持产科自动测量。

4.24.4血管测量包。

4.24.5泌尿科测量与分析，支持膀胱自动测量。

4.24.6肾脏测量包。

4.24.7容积测量包。

4.24.8多普勒血流测量与分析。

4.24.9自动多普勒血流测量与分析。

4.24.10客户自定义测量。

4.25图像存储与(电影)回放重现单元。

4.26输入/输出信号：

4.26.1输入：音频。

4.26.2输出：DVI、音频。

4.27连通性：AVI, VRD，可支持DICOM3.0，医学数字图像格式（DICOM可以作为中央服务器远程读取、调入、存储图像）。

4.28图像管理与记录装置：

4.28.1超声图像存档与病案管理系统。

4.28.2硬盘≥120GB。

4.28.3一体化原始数据的简帖版可以存储和回放动态及静态图像以往图像与当前图像同屏对比显示。

4.28.4 DVD –RW。

4.28.5 ≥2个USB接口，可一键快速将图象存储至USB、硬盘，无需其他格式转换操作，无需进入病人档案或系统设置。

4.28.6客户报告系统。

五、技术参数及要求：

  - 系统通用功能：

    - ≥15英寸高分辨率液晶监视器。

    - ●≥8英寸电容操作触摸屏，可进行滑动翻页，并可在触摸屏上进行注释和体表图操作。

    - 支持触摸屏参数、功能布局界面任意移动，实现专属定制

    - 触摸屏可手写画图、手动圈注、手写标记示教，方便远程诊断、学生带教等场景进行互动交流

    - ●整机重量≤4Kg。

  - 探头规格：

    - ●标配三把探头（腹部、浅表、心脏）探头可与同品牌部分型号台式机通用。

    - 频率：宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有明确的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，基波中心频率可选择≥4种，谐波频率可选≥4种，多普勒可选不同频率≥3种。

    - 探头频率最高可达16MHz，可在屏幕上显示。

    - 振子：凸阵探头有效振子数≥128振子。

    - 相控阵探头角度≥120°。

    - 探头可配穿刺导向装置。

  - 二维灰阶显像主要参数：

    - 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥30帧/秒。

    - 扫描线：每帧线密度≥512超声线。

    - 发射声束聚焦：连续聚焦。

    - 接收方式：多倍信号并行处理。

    - 数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。

    - 回放重现：回放时间≥1000秒。

    - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，并可以图形化标志显示选择界面，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

    - 增益调节：B/M可独立调节，TGC分段调节。

    - 最大显示深度≥38cm。

  - 频谱多普勒：

    - 方式：脉冲波多普勒：PWD

    - PWD：最高测量速度≥9m/s。最低测量速度≤1mm/s(非噪声信号)。

    - 显示方式：B/PWD、B/CF+PWD。

    - 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至30mm。

    - 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位。

    - 频谱自动跟踪与测量。

  - 彩色多普勒：

    - 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。

    - 具有双同步 / 三同步显示(B/PW/CF、B/PW/PDI)。

    - 彩色模式下支持彩色立体血流显示功能

    - 彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥15帧/秒。

    - 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°。

    - 显示控制：零位移动分12级、黑/白与彩色比较、彩色对比。

    - 彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图。

    - 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1cm/s（非噪声信号）。

六、备件、资料及其它。

  - 备件：为保证设备正常运行，卖方存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

  - 资料。

    - 须提供操作手册一套。

    - 须提供设备的运行、安装、使用环境要求。

  - 技术服务。

    - 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

    - 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。

七、技术培训要求。

  - 现场培训：应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

  - 集中培训：根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训。

三、无创呼吸机招标参数

- 显示要求：

  - 彩色液晶屏幕≥4.0英寸

  - 中文菜单

  - 可实时同屏幕监测压力-时间波形、流速-时间波形、设置参数、报警内容及监测数据。

- 通气模式：

  - S--自主通气模式

  - T--时间通气模式

  - CPAP--持续正压通气模式

  - S/T--自主/定时双级别通气模式

  - APCV-压力控制模式，压力支持容量保证功能

  - IPAP小幅波动气流选择:  幅度1-10(cmH2O)档可调,频率 1-10（Hz）档可调;

EPAP小幅波动气流选择:  幅度 1-10( cmH2O )档可调,频率 1-10(Hz)    档可调;

- ●目标潮气量控制通气模式：具备吸气压力自动升降调整通气功能。

- ●目标潮气量设置范围：≥50-2500ml.

- ●压力上升时间可调：≥6档.

- IPAP吸气相正压：4-30cmH2O

- EPAP呼气相正压：4-20cmH2O

- CPAP持续气道正压：≥4-20 cmH2O

- 呼吸频率设定：≥5-60次/分;

- 吸气时间窗口设定：最小吸气时间：0.2-2.0秒，最大吸气时间：0.5-4.0秒

- 吸气触发灵敏度：适应性同步触发技术，≥6档可调;

- 呼气触发灵敏度：≥6档可调;

- 报警设置：断电报警、漏气报警、高压报警、高低漏气量报警

- 监测参数：潮气量、呼吸频率、漏气量、分钟通气量、吸气时间等

- ●漏气补偿功能，可保证≥60L/分的补偿能力;

- 分体式加湿湿化器，湿化罐可高温高压消毒重复利用，可实时监测输出气体温度。

- 具备面版锁定、开机计时及远程控制调节、教学投影演示功能。

四、转运呼吸机招标参数

| 序 号 | 参数名称 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示 | 液晶 TFT4.3吋彩屏 |
| 2 | 通气模式 | A/C、 A/C+SIGH、 SIMV、SPONT、 MANUAL、PEEP |
| ●3 | 潮气量 | 0,30ml-2400ml，连续可调 |
| 4 | 分钟通气量 | ≥18L/min，连续可调 |
| ●5 | 氧浓度 | 50％, 100％，一键切换 |
| 6 | 呼吸频率 | 2～80bpm |
| ●7 | 吸气时间 | 0.2s～6s |
| 8 | 吸呼比 | 3：1-1：5 |
| 9 | 供气压力 | 4cmH2O～40cmH2O |
| 10 | SIMV频率 | 1bpm～30bpm |
| 11 | 触发压力 | -20.0～0.0cmH2O |
| 12 | 内置电池 | 可充锂电，标配车载电源 |
| 13 | 重量 | 2.5Kg |
| 14 | 气道压力上限 | 20～80cmH2O |
| 15 | 气道压力下限 | 0～40cmH2O |
| 16 | 输出压力 | 0.28～0.6MPa |
| 17 | 输出流量 | ≥60L/min |
| 18 | 气道安全压力 | 不大于60cmH2O |
| 19 | 叹息次数 | 每100次呼吸周期，供给患者1次约原设潮气量的1.5倍深吸气 |
| 20 | 窒息时间 | 20秒 |
| 21 | 后备通气频率 | 2～80bpm |
| 22 | 噪声 | 呼吸机在正常工作时噪声不大于65dB |
| 23 | 系统顺应性 | ≤22mL/kPa |
| 24 | 尺寸 | 266*100*244mm |
| 25 | 报警范围 | 气源压力低报警，电池电量低报警，气道压力上、下限报警，潮气量低报警，窒息报警、外部电源断电报警、系统故障报警 |

以上各设备招标参数中标注“●”号为关键性参数, 未标注“●”号的参数为非关键性参数（具体实施办法详见评分办法）。

3包：各设备招标参数（设备序号:五至八）

五、电脑招标参数

1.CPU:I5-12500（12代处理器）

2.内存：8G

3.硬盘：256G固态＋1T机械

4.操作系统：预装WIN11

5.显示器：≥21.5

六、打印机招标参数

1.产品尺寸：长331mm；  宽215mm；高178mm；

2.打印速度：0-24页/分    分辨率：1200*1200dpi

3.最大支持幅面：A4

七、 条码打印机招标参数

1.产品尺寸：长232mm；宽156mm；高288mm

2.纸张探测方式：反射式

4.用途：标牌打印，热缩管打印，标标签打印

5.打印材料：PET；铜版纸；合成纸

八、PDA招标参数

1.CPU: 八核2.0GHZ   操作系统：Android10

2.存储：3GB RAM+32GB ROM 显示屏幕： 5.7英寸1440*720 高分辨率液晶屏，支持手套和湿手操作

3.整机尺寸：158.5*76.0*13.1mm 电池容量：5000mAh SIM 接口：

共 2个，1个Nano SIM卡槽，另一个卡槽Nano SIM或TF卡

4.存储扩展：Micro SD Card，最大支持128GB

5.通讯接口：防水Type C USB，支持OTG； 支持快充；IP67，达到IEC密封规格

6.支持一维码类型：UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等支持二维码类型：PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等

7.摄像头:后置1600万像素摄像头， 前置500万像素摄像头 UFC: 符合ISO14443A/B,ISO15693，13.56MHZ

8.网络通信功能：支持 GSM/GPRS: 850/900/1800/1900 MHz ; TD-SCDMA: WCDMA  B1 /B2/B4/B5/B8 Band34/39;

4包：各设备招标参数（设备序号:九至十八）

九、胎心监护仪招标参数

1、监护参数：胎心率（FHR）、宫缩(TOCO)、胎动(FM)

●2、显示屏：12.1寸可翻转彩色液晶屏

●3、具有胎儿监护自动诊断功能，可对胎心率曲线的一过性变化做出诊断结果，包括：胎动次数、周期性加速次数、非周期性加速次数、周期变异、振幅变异、宫缩间隔时间、宫缩持续时间等。

●4、具有改良Fischer评分功能：系统在自动监护20分钟后，在打印出的胎心率曲线上会自动标注“加速”、“减速”“周期变异”“振幅变异”等临床自动诊断结果，并作出改良Fischer评分结果。

●5、具有实时分析标注功能：系统在实时监护的过程中对当前胎心率曲线做出精确的胎心率基线诊断以及对加速、减速等分析结果进行实时标注。

6、超声探头：多晶体、宽波束、高灵敏度，脉冲工作方式。

7、超声频率： 1.0Mhz

8、胎心率测量范围: 30～240bmp

9、宫缩压力：    0～100压力单位

10、胎 动：  手动和自动两种方式。

11、飞梭按钮操作方式，中英文两用操作界面。

12、报警范围：多种档次可调。

●13、多种报警方式: 胎心率过速、过缓报警、监护时间到提示、 打印机缺纸报警等。

14、打印方式：高寿命热阵列打印机。

15、打印输出：宽行打印152MM。

16、具有掉电保护功能，内置大容量锂电池。

17、支持有线/无线联网功能，可与产科中央组成联网系统。

十、血糖仪招标参数

- 系统概览：具备设置模式等。

- 检测血糖：有血滴闪烁符号、提示音且符号闪烁；有餐前标记、带有餐后检测提醒闹铃的餐前标记、餐后标记、通用标记；低血糖、高血糖提醒；

- 记忆功能：血糖仪自动保存500个血糖值；20个质控结果；有7天、14天、30天、90天平均值。

- 开机状态下，未使用超过2分钟自动关机

- 血糖仪可以通过红外方式传输数据。

- 血糖仪具备质控功能。

试纸要求：

- 试纸成分：醌蛋白葡萄糖脱氢酶15.27%，吡咯喹啉醌0.14%，缓冲剂，稳定剂，非反应成分。

- 试纸特性：每片试纸的电极含金，经过190多种药物和代谢产物的干扰性检测。

- 血样要求：可以做毛细血管血，静脉血，动脉血，新生儿血的检测。

- 重要信息：试纸有一个绿色的标志以区别于以前的受临床相关麦芽糖干扰的试纸。

- 测量范围：0.6mmol/L----33.3 mmol/L

- 可追加血样

- 血细胞压积率：10-65%

- 操作温度：8-44摄氏度

- 试纸保存温度2-30度

- 操作湿度10-90%

- 校正方式：自动调吗

- 符合ISO15197：2013

- 样本量：0.6ul

- 检测时间：5秒

- 如果你的血糖仪显示LO，表示你的血糖可能低于0.6mmol/L：如果你的血糖仪显示HI，表示你的血糖可能高于33.3mmol/L。

十一、指脉氧检测仪招标参数

1.设备名称     指脉氧检测仪

2.显示屏       0.9英寸彩色OLED显示

3.监测参数     血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、血流灌注指数(PI)

4.波形显示    血氧容积波形、脉搏强度柱状图

5.血氧测量范围   35%~100%

6.脉率测量精度   ±2%

7.血氧饱和度测量精度   ±2%(75%~100%)

8.血流灌注指数精度     0.1%

9.测量对象       三周岁以上人群

10.尺寸       W:33mm X D:30mmX H:60mm

11.净重       60g(不含电池)

12.电源        DC 3V(2*AAA电池)

十二、电子血压计招标参数

1  测量原理：示波法

2  显示方式：数字LCD液晶显示

3  测量范围：压  力：0～299mmHg        脉搏数：40次/分～180次/分

4 测量精度：压  力： ±3mmHg 以内      脉搏数：读数的±5%以内

5●测量功能

5.1 袖带佩戴自检功能

5.2 不规则脉搏检测

5.3 误动显示提示

5.460 组A/B分别记忆值

5.5 最近三次测量平均值功能

6● 手臂周长范围：臂周长在17～36cm范围内的新型臂带

7● 测量内容：血压(收缩压、舒张压)、脉搏数、平均值。

8 电源：5号干电池4节(DC 6V)

电源适配器(100V-240V~50 Hz-60 Hz 0. 12A-0.065A)

9  加压：压力泵自动加压方式

10 减压：电磁控制阀自动快速排气方式

11 压力检测：静电电容式压力传感器

12 体重量：约640g(不包括电池)

13 电击保护方式：ⅡI类设备(不使用电源适配器时为内部电源设备)、BF型应用部分

14 使用环境温湿度+5 ℃~+40 ℃,15%RH～85%RH

15  保存环境温湿度-20℃~+60℃(产品符合GB/T 14710标准中低温贮存 (-40℃)的要求，为了更好地保证产品性能的稳定性，建议产品运输和保存  温度不低于-20℃。),10%RH～95%RH

16运行大气压力	700hPa~1060 hPa

17运输和保存大气压力	500 hPa~1060 hPa

18外形尺寸	约宽183mm×高99mm×厚230mm(不包括袖带)

19袖带尺寸	约宽125mm×长470mm(重量约110g)

空气管长610mm

20 进液防护分类	普通设备

21运行模式分类	连续运行

22电磁兼容性	1组、B类设备

23 标准配置

23.1   电子血压计1台

23.2   新型臂带和空气管  各 1 个

23.3   试 用 干 电 池 4 节

23.4 中文使用说明书1 本(附产品保证书、有害物质含有表、EMC技术 资料)

23.5 合格证 一 张

23.6 电源适配器1个

十三、电动吸引器招标参数

1、高负压/高流量，间歇吸引

2、电源: AC220V±22V, 50Hz±1Hz

3、输入功率: 180VA

4、吸引泵:活塞泵

5、极限负压值:≥0.06MPa

6、负压调节范围: 0.02MPa至极限负压值

7、抽气速率:≥20L/min

8、贮液瓶容量: 2500mL/只，2只一组

9、噪声:≤65dB(A)

10、熔丝管: F2AL250V, Φ5x20

11、净重: 17kg(7A-23B)、 13.5kg(7A-23D)

12、外形尺寸: 350 x 305 x 795(mm)(7A-23B)、360 x 320 x 480(mm)(7A-23D)

13、使用期限: 5年(易损易耗件除外)

非AP/非APG设备(不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备)。

运行模式:间歇加载连续运行，最长连续工作时间≧30分钟，持续率≧50%，间歇吸引。

防电击类型分类: I类设备

防电击程度分类: B型应用部分

进液防护程度分类: IPXO，脚踏开关IPX8

十四、输液泵招标参数

- 注射模式：流速模式，流速-时间模式，流速-总量模式，时间-总量模式

- ●操作方式:中文界面，数字按键调节，双道一体机器

- 注射速度设定范围：5ml：0.1-150ml/h；10ml：0.1-300ml/h；20ml：0.1-600ml/h；30ml：0.1-900ml/h；50/60ml：0.1-1200ml/h；流速<100ml/h，步进值0.1，流速≥100ml/h，步进值1

- ●注射精度：±1.9%或±0.005ml/h(取大值)

- 注射量预置范围：0-9999ml，<100ml步进值0.1，≥100ml步进值1

- 输液量预置量精度：±1.9%或±0.005ml(取大值)

- 输液时间设置范围：00:01-99:59（小时:分钟）

- 快排速度：5ml：150ml/h，10ml：300ml/h，20ml：600ml/h，30ml：900ml/h；50/60ml：1200ml/h；快排平均流速精度：±1.9%

- 丸剂速度：5ml：0.1-150ml/h；10ml：0.1-300ml/h；20ml：0.1-600ml/h；30ml：0.1-900ml/h；50/60ml：0.1-1200ml/h；流速<100ml/h，步进值0.1，流速≥100ml/h，步进值1

- 单次丸剂量：0.1-10ml可调，步进值0.1，默认3ml

- 最大输液压力：120KPa

- 阻塞报警阈值：高100KPa±20KPa，中60 KPa±20KPa，低40 KPa±20KPa

- KVO流速：0.1-5.0ml/h可调，默认值1ml/h，步进值0.1，平均流速精度: ±1.9%或±0.005ml/h(取大值)

- ●有20种给药单位：  ug/kg/min ，mg/kg/min ，g/kg/min ，ml/kg/min ，Unit /kg/min ,ug/kg/h ，mg/kg/h ，g/kg/h ，ml/kg/h ，Unit/kg/h ，ug/min ，mg/min ，g/min ， ml/min ，Unit/min ，ug/h ，mg/h ，g/h ，ml/h ，Unit/h

- 报警提示功能：阻塞报警，完成报警，接近完成报警，推空报警，接近推空报警， 暂停超时报警，电池电量低报警，电池耗尽报警，故障报警，规格错误报警，推柄脱落报警，网电源断开报警，网电源接入提示，电池充电提示，电池充电完成提示

- 报警根据安全级别分三档显示，并以灯光提示

- ●内部电池：电池外部可拆卸，锂电池充满电中速（5ml/h）运行连续工作时间单通道大于4h,单通道大于8h

- 电源/输入功率: ～100V-240V  50Hz/60Hz    45VA

- 电击防护等级：I类CF型设备；

- 外壳封闭等级：IPX4

- 外观尺寸：320mm ×215mm × 200mm

- 重量≦3.0Kg

- 使用环境要求： 大气压力 76KPa～106KPa；环境温度 +5°C～+40°C；相对湿度 20%～90%

十五、床单位消毒机标参数

一、设备名称：床单位消毒器

二、设备用途：用于医院床单位（包括棉被、床垫、床单、枕芯、被芯等床上用品）的消毒。

三、技术参数要求： 1、采用臭氧消毒，杀菌广谱、彻底，消毒完毕后自动还原为氧气，无死角、无残留、无污染； 2、床单位消毒器机身采用全金属阻燃材料制作，并且配备内外双保险丝，使用寿命长、安全系数高； 3、机身小巧灵活，占用空间小；配备高品质静音脚轮，易于推动；机体带有两个收纳盒，可单独存放消毒管与电源线； 4、消毒效果强力，且整机运行噪音≤55dB，无噪声干扰病人； 5、杀菌因子：臭氧；采用新型的沿面放电技术，产生高浓度臭氧，由外至内，深层彻底消毒； 6、机器消毒时间0-99min可调，默认时间10min快速消毒； ●7、臭氧产出量≥4970mg/h，臭氧浓度≥3000mg/m3 ，臭氧泄漏量≤0.01mg/m3。（可提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告） ●8、消毒一个工作周期后（抽气3min、消毒10min、保持5min、还原5min），消毒袋内臭氧残留量≤0.07mg/m3，消毒罩内臭氧残留量≤0.081mg/m3。（可提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

四、消毒效果要求： ●1、消毒效果要求：（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告） 1）对大肠杆菌杀灭对数值＞3； 2）对金黄色葡萄球菌杀灭对数值＞3； 3）对白色念珠菌的杀灭对数值＞3； 4）对铜绿假单胞菌的杀灭对数值＞3； 5）对肺炎克雷伯氏菌的杀灭对数值＞3。

五、功能及技术先进性要求： 1、采用液晶显示屏，按键占比大，操作简单，屏幕显示清晰准确，利于观察操作； 2、机器具备抽气、消毒、保持、还原四种功能，且四种功能的作用时间均为0-99min可调； ●3、可预先设置自动消毒功能，工作流程可预先设置，抽气、消毒、保持、还原等工序一键式全自动完成，操作方便； ●4、采用新型的沿面放电技术，产生高浓度的臭氧通过“抽真空—充臭氧—快还原”的模式使臭氧完全渗透到被褥、床垫、枕芯中，由外至内深层彻底消毒，并且具有防霉、防虫、除异味的作用； ●5、双管路设计，可同时对2个床单位、4床被褥进行消毒；多次性消毒袋、消毒罩与一次性消毒袋、消毒罩均可现货选配； ●6、产品通过ISO9001和ISO13485双认证；（提供以上双管理体系认证证书） ●7、采用自主知识产权的嵌入式软件，同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告； 8、可选配超静音无油真空泵，工作时噪音低于55dB。

六、质量要求： ●1、 产品证件齐全，公司具有国家颁发的卫生许可证、生产许可证、经营许可证； ●2、 床单位消毒器有双保险丝设计，一个内置，一个外置，保证安全。选用具有国家3C认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局，线身耐弯曲抗摇摆； ●3、产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图；

七、多种配置消毒袋/罩： 一次性消毒袋：2.4m×1.2m 一次性消毒罩：2.8m×2m 多次性消毒袋：2.5m×1.5m 多次性消毒罩：2.9m×1.7m。

八、配置清单： 1. 主机 1台 2. 电源线 1根 3. 一次性消毒袋5个（2.4m×1.2m） 4. 一次性消毒罩5个（2.8m×2.0m） 5. 消毒软管 2根（φ8-13） 6. 说明书1本

十六、轮椅招标参数

1.产品名称：手动轮椅车

2.产品型号：H051

3.全幅尺寸：940*630*880mm

4.折叠尺寸：925*260*880mm

5.坐宽：470mm

6.背靠宽度：430mm

7.坐高：490/460mm

8.背靠高度：435mm

9.座深：400mm

10.承重：100kg

11.实心前轮：7英寸

12.净重 ：14kg

13.毛重：17.7kg

14.实心后轮： 22英寸

产品功能：钢管轮椅、可折叠

十七、气垫床招标参数

1.主机充气循环系统、主机和床垫的连接管均采用防寒级的优质橡胶软管

2.床席

充气后尺寸（长*宽*高）：≥200*86*7.5CM  尺寸：（长*宽*高）：≥25*13*10 cm

3.工作电压、频率：220V 50HZ

4.气泵压力范围：60~120mmHg

5.气泵流量范围：5~8升/分钟

6.交替波动周期：10-12分钟

7.气条充气后直径：≥7.5cm/3”

8.使用材料：优质尼龙复合医用级PVC布料

●布料厚度：≥0.34mm

●气条数量：22条

最大承重：≤120KG

十八、病房呼叫系统(400张床位）招标参数

1.主机须采用高档静电喷涂铝合金外框和拉丝铝面板，轻巧、美观、实用。

2.主机病历卡与床位指示灯合二为一，简单明了，指示明确。

3主机LCD液晶显示屏菜单操作。

4.分机采用模块化技术，安装简单，维护方便。

5.分机无中断呼叫:不管是在待机还是振铃状态下，只要有分机呼叫均JSY1788 豪华模拟语音型能呼入并显示。

6.主机多功能显示:主机显示窗口可显示呼叫的分机号、顺序。

7.振铃音量调节:主机有 16 级音量。白天夜晚音量自动转换。

8.系统有12 首和音乐，不同分机可设定不同音乐。

9.主机二级护理级别任意设定:可根据病员病情为分机设置二种不同护理级别。

10.高级护理分机呼叫可中断低级护理分机通话。

11.主机、分机任意复位清除，主机、分机通话后自动复位，不需任何操作。

13.主机未处理提示:分机呼叫时如护士未能处理呼叫，系统自动定时报警提示，直至处理完毕为止，有效的避免了医疗事故的发生。

产品规格:236*142*40mm

外壳材质:高品质ABS

外壳颜色:典雅磨砂白

产品频段:433Mhz

接收敏感度:-118dbm

编解码方式:百万组独立解码

供电方式:DC12V1A(3C电源)

摆放方式:桌摆、壁挂、悬挂

1秒-99秒，或无限长显示显示时长

显示号码:3种(纯数字、纯英文、数字英文结合)

英文字母10个(a、b、C、d、E、F、H、L、P、V)。存储循显：全系均司存储10组号码，循环排队显示。

工作模式S7语音系列主机标配八种工作模式可选

(医疗、建筑、工厂、服务、金融、商超、公安、法院)

技术参数

1.主机最大分机容量:128门。

2.最长连线距离:1000米。

3.电源:220V土10%  50HZ。

4.工作方式:连续。

5.功耗:<50W。

6.总线电压:19（+或-）1V

7.工作条件:环境温度0-40C。相对温度≤80%。

8.主机外观尺寸:610x460x40mm(60门)

9.主机重量:约4kg

以上各设备招标参数中标注“●”号为关键性参数, 未标注“●”号的参数为非关键性参数（具体实施办法详见评分办法）。

5包：各设备招标参数（设备序号:十九至二十九）

十九、氧气瓶（无中心供氧）招标参数

氧气瓶： 40L

- 直径：219mm

- 高度：1.4m

- 重量：43-44kg

- 壁厚：5mm

- 带钢帽

氧气瓶：20L

- 直径：159mm

- 高度：0.95m

- 壁厚：5mm

- 带钢帽

二十、可视喉镜（插管用）招标参数

1、喉镜与显示屏一体化结构，便携易用

●2、一支喉镜手柄可与大、中、小等五种以上不同规格的镜片匹配使用，适用范围广

●3、全防水设计，可浸泡消毒，摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源

4、视频喉镜的全金属框架，机械强度高

5、USB读取与存储，大容量16G TF卡

6、镜头像素：摄像头进口30万像素摄像头

7、液晶屏像素（PIX）不低于320*240

8、分辨率≥3.72lp/mm

9、光照度：≥1500 Lux

●10、显示器可前后转动角度0-180°，显示器可左右转动角度0-270°

11、内置电源：可充电高能聚合物锂电池3.7V DC，2000mAh

12、电池持续放电时间不低于200min

13、充电时间：3h，充电次数＞400次

14、液晶屏3''及以上

15、屏幕比例：4:3

16、低电量屏幕显示功能

17、一次性视频喉镜片为进口医用级高分子PC材料

18、视场角≥90°

19、景深5-100mm

20、摄像头与镜片前端垂直距离：≤30mm

21、可插入镜片长度：80-132mm

22、渐缩型镜片前端厚度：11-17mm

23、镜片角度：33-44度

24、高清数字化系统芯片

25、一键拍照/录像功能

●26、具备无线充电及充电指示功能

二十一、急救车招标参数

规格：625*475*930mm

1.主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；四柱承重；

2.ABS底面注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃;

3.车体左侧：除颤器平台、隐藏式副工作台、杂物盒；

4.车体右侧：配有隐藏式伸缩输液架、塑料网篮两升锐器盒、ABS双污物桶；

5.车体背后：除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动5米电源线；

6. 车体正面：中控锁，配置有五层抽屉、第一二层小抽面80mm，内空：430x335*68mm＊两中抽面120mm内空：430x335*110mm＊一深抽面240mm内空：430x335*220mm抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，＊抽屉拉手为燕尾式、封口插槽式表示牌、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手内层模具加厚手感更加踏实；

7.车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；

二十二、气管插管箱招标参数

| 序号 | 名称 | 规格与型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复苏气囊 | PVC成人小型 | 1套 |
| 2 | 血圧表 | 表式 | 1套 |
| 3 | 听诊器 | 単用 | 1套 |
| 4 | 体温表 | 水银 | 1支 |
| 5 | 手动吸引器 | A型 | 1套 |
| 6 | 麻醉喉鏡 | 弯型（大中小叶片） | 1套 |
| 7 | 开口器 | 丁字式 | 1把 |
| 8 | 舌钳 | 17CM | 1支 |
| 9 | 圧舌板 | 金属 | 1把 |
| 10 | 口对口呼吸面膜 |  | 2个 |
| 11 | 口咽通气道 | 8#、9# | 4个 |
| 12 | 一次性气管括管 | 3#、4#、7#、8# | 4条 |
| 13 | 气管插管固定器 |  | 1个 |
| 14 | 纱布绷带 | 8*600CM | 2卷 |
| 15 | 医用纱布片 | 8CM*6CM-8P | 10片 |
| 16 | 透气胶带 | 1.25CM*200CM | 2卷 |
| 17 | 医用手套 | 7#&7.5# | 1副 |
| 18 | 酒精棉片 | 5*5CM | 10片 |
| 19 | 碘药棉片 | 5*5CM | 10片 |
| 20 | 医用剪刀 | 14CM | 1把 |
| 21 | 敷料镊子 | 12.5CM | 1把 |
| 22 | 止血钳 | 12.5CM | 1把 |
| 23 | 手电筒 | 笔式 | 1把 |
| 24 | 急救手册 |  | 1本 |
| 25 | FO1气管插管箱 | 44*32*20CM | 1个 |

二十三、复苏气囊（简易呼吸器）招标参数

1 呼吸球：呼吸球的容量、最大挤出量见表1.

表1  呼吸球的容量、最大挤出量

| 型号 | 成人 | 小儿 | 新生儿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 呼吸球（球体）容量（ml） | 1700±100 | 500±50 | 300±50 |
| 最大挤出量（ml） | 单手挤出 | 600±100 | 250±50 | 140±50 |
|  | 双手挤出 | 900±100 | 350±50 | 175±50 |

2 氧气管：

2.1 氧气管接头机器端内径7.0mm±0.5mm,外径11.0mm±1mm。

2.2 气流阻力：在5L/min额定流量下，每米长度管道的压力增量应不超过2.0kPa。

2.3 抗扁瘪性：氧气管的流量下降应不超过初始流量的25%。

2.4 泄露：氧气管在100kPa压力作用下，应无泄漏。

2.5 耐压强度：在200kPa的压力下，氧气管应不破裂。

3 储气袋：储气袋容积成人为2000ml+400ml -200ml；小儿与新生儿为1600ml，允差为±300ml。

4 患者连接口接头：呼吸器的患者连接口接头应是符合YY/T 1040.1-2015规定的15mm内圆锥和22mm外圆锥接头。

5 进气阀接头：气囊进气阀接头（与储气袋连接）的外径为25mm±0.5mm，内径为22±0.5mm。

6 增补氧和输送的氧浓度：呼吸器在连接到流量不高于15L/min的氧气源上时，应提供至少体积分数为35%的氧气；且有提供体积分数为85%的氧气的能力。

7 呼气阻抗：在不使用呼气末正压的情况下，患者连接口处产生的压力不应超过0.5kPa（≈5cmH2O）。

8 吸气阻抗：患者连接口处产生的压力不应超过大气压下0.5kPa（≈5cmH2O）。

9 患者阀故障：在30L/min的流量时，不应造成超过0.6kPa（≈6cmH2O）的非预期的呼气末正压。

10  呼吸器死腔

10.1 新生儿型呼吸器死腔≤20ml。

10.2 小儿型呼吸器死腔≤40ml。

10.3 成人型呼吸器死腔≤65ml。

11 最小输送容量

最小输送容量应符合表2的要求。

表2通气性能的试验条件

| 患者体重Ba | 顺应性 | 阻抗 | 吸气：呼气时间比 | 呼吸频率 | 最小输送容量Vdel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kg | L/kPa | kPa(L/s) | ±20% | ±10% | Ml |
| 5＜B≤10 | 0.1 | 2 | 1:2 | 25 | 150 |
| 10＜B≤40 | 0.2 | 2 | 1:2 | 20 | 165 |
| B＞40 | 0.2 | 2 | 1:2 | 20 | 600 |

注：各型号呼吸器适用的体重范围为：5kg＜新生儿≤10kg，10kg＜小儿≤40kg，成人＞40kg。B=body mass（体重），用kg表示。

12 安全压力阀

12.1新生儿型呼吸器限压阀压力≤4kPa（≈40cmH2O），并能产生至少3kPa（≈30cmH2O）的气道压力。

12.2小儿型呼吸器限压阀压力≤4kPa（≈40cmH2O）。

12.3 成人型呼吸器限压阀压力≤6kPa（≈60cmH2O）。

二十四、正压头套招标参数

| 医用正压防护头罩招标参数 |
| --- |
| 结构组成 | 性能指标 | 指标参数 |
| 罩体 | 外观 | 帽体应清洁、无霉斑、表面不得有裂缝、破损等缺陷； |
|  |  | 视窗不得有穿孔和妨碍佩戴者视线的气泡、水纹、条纹、暴筋、鱼眼僵块及塑化缺陷； |
|  | 帽体连接部位 | 帽体的接缝应连接牢固，连接处采用缝合方式加工，连接部位的针眼应密合处理，缝合的针距应满足8针/3cm-14针/3cm。缝合针码要平直、均匀，不得有跳针； |
|  | 视窗 | 视窗与帽体材料粘贴应密合、牢固、不脱离； |
|  | 抗渗水性 | 罩体主体材料和接缝处的静水压均应不低于1.67kpa（17cmH2O）； |
|  | 透湿量 | 罩体主体材料的透湿量 应不小于2500g/(m2·24h)； |
|  | 抗合成血液穿透性 | 罩体主体材料和接缝处的抗合成血液穿透性均应不低于1.75kpa； |
|  | 断裂强力 | 罩体主体材料的断裂强力应≥40N； |
|  | 断裂伸长率 | 罩体主体材料的断裂伸长率应不小于15%； |
|  | 透光率 | 视窗对可见光的透光率应不小于90%； |
|  | 雾度 | 视窗雾度应≤4%； |
|  | 收紧带 | 使用时，可调节松紧； |
|  | 视野 | 总视野≥ 70%； |
|  | 抗静电性 | 罩体的带电量应不大于0.6μC/件； |
|  | 静电衰减性能 | 罩体主体材料静电衰减时间应不超过0.5s； |
|  | ●过滤效率 | 罩体材料及成品接缝处对非油性颗粒过滤效率应不小于70%； |
| 过滤装置 | ●颗粒过滤效率 | 在气体流量为85L/min情况下，过滤膜对非油性颗粒过滤效率应不小于95%； |
|  | 阴燃性能 | 所有过滤膜材料不应具有易燃性，续燃时间应不超过5s； |
|  | 合成血液穿透 | 将2ml合成血液以10.7kpa(80mmHg)压力喷向过滤装置，过滤装置内侧不应出现渗透 |
| 送风装置 | 持续工作时间 | 送风装置持续工作时间不应低于240min； |
|  | ●正压 | 工作时正压不应大于500pa |
|  | 连接部件强度 | 送风装置、呼吸管、罩体连接处在承受60N的轴向拉力，持续10S，不应出现滑脱、断裂、或变形，测试后罩体密合性总适合因数应不低于100 |
|  | ●送风量 | 送风量范围 120-190L/min，风速可调，实际送风量不应低于120L/min； |
|  | ●密合性 | 开机状态下总适合因数应不低于100； |
|  | ●死腔 | 在开机状态下，吸入空气中二氧化碳平均含量体积分数不应超过1%； |
|  | 噪声 | 噪声应不超过80dB(A)； |
|  | ●低电压提示 | 送风装置内部电源电压低于10V±0.5V时应有声光提示； |
|  | 安全性能 | 送风装置安全性能应符合GB9706.1-2007标准中的要求； |
|  | 电磁兼容 | 送风装置电磁兼容应符合YY0505-2012标准中的要求 |
| 呼吸管 | 抗压扁性 | 呼吸管在承受50N径向压力，持续10S，不应被压扁； |
|  | 呼吸管 | 施压下送风量的下降值不应超过有效送风量数值的5%，在压力撤除5min后，呼吸管不应出现变形 |

二十五、担架招标参数

材质：铝合金

尺寸：200*54*15cm

载重量：200kg

二十六、雾化器招标参数

- 电源电压：AC220V±10%、50Hz±Hz

2、超生频率：1.7MHZ±10%

3、连续工作时间：≥4小时

4、消耗功率：50W

5、小雾化杯最大装药量：150ML

6、大雾化杯最大装药量：350ML

7、最大雾化率：≥4ML/MIN

8、电源电压：AC220V±10%

二十七、体重秤招标参数

测量身高功能；

脂肪测量分析功能；身体质量指数(BMI)

母婴体重功能；

语音报读功能；

数据记录/翻查功能；

自动上秤连续称重；

自动零点追踪；

低电压/超载提示；

最大秤重量：5-200kg   分度值：100g

身高测量范围：90-200cm  分度值：1cm

显示屏尺寸：102.5*67.5mm LCD大液晶背光显示屏

供电方式：7.4V/2600mah锂电池(输入110-240VAC/输出9VDC/1A)

产品尺寸：44.8*34*207.5cm

二十八、移动输液架招标参数

材质：不锈钢

底座:铸铁，ABS护罩

上管：直径19mm

下管：直径25mm

调节方式：旋钮

高度：2米

挂钩：4个

二十九、冰毯机（含2张冰毯）招标参数

电源（AC）：220V±10%   50Hz±1Hz

制冷方式：采用全无氟压缩机制冷技术，性能稳定，可长时间连续使用。

采用快接装置，带自锁防止液体外流喷溅，配备双通道接口，双毯可同时使用，也可分开独立使用。

智能报警功能：系统故障报警，水温超温报警，传感器脱落或损坏报警，缺水报警。

冰毯采用SPVC材质，独特的蜂窝状设计，水循环更通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗，美观、舒适。

液晶彩色触摸显示屏，清晰美观。

冰毯温度设定范围：5～35℃连续可调节。

软帽温度范围：5～35℃连续可调节。

体温控温范围：30～40℃连续可调节。

水温及水位直接显示，一目了然

●制冷水温设置范围（单降温）：5.0℃～35.0℃，

●复温（制热）温度设置范围：30.0℃～40.0℃

整机功耗：小于800VA

噪音：≤55dB

主要配置：

主机一台、冰毯两条

以上各设备招标参数中标注“●”号为关键性参数, 未标注“●”号的参数为非关键性参数（具体实施办法详见评分办法）。

6包：各设备招标参数（设备序号:三十至三十二）

三十、心电图机招标参数

- 设备体积小巧轻便，主要用于床旁心电检查，检查完成数据，通过无线发送至院内会诊中心。中心诊断完成后，可在设备上直接接收诊断结果。

2)	操作系统须为安卓系统 ；采集器支持蓝牙移动网络技术，方便临床使用。

3)	具有Worklist功能的心电图机支持HIS提取患者信息，不用人工录入。

4)	支持多导联心电图采集，12导、15导、16导、18导同步心电图采集技术，要求医疗器械注册证上明确说明。

5)	支持VCG（空间向量心电图）功能。

6)	支持TVCG（时间心电向量图）功能。

7)	支持心室晚电位（VLP）功能。

8)	支持心率变异(HRV)功能。

9)	支持12导采集 + V7、V8、V9 + V3R、V4R、V5R二次采集合并同一份报告打印技术。

10)	支持150分钟连续监测、实时记录心电图数据，针对临床上的各种复杂心律失常具有很大的使用价值。

11)	支持心电图事件记录。

12)	测量参数≥20种

13)	心电图支持至少20000份病例存储。

14)	可以统计，支持病种、诊断、测量参数统计，支持检查医生、操作医生、申请医生等数据统计，支持Excel表格输出打印。

15)	支持美国的FDA-XML、欧洲SCP-ECG等国际标准数据格式存储数据。

16)  要求投标产品需与医院现有心电信息管理系统无缝集成。投标人需自行现场勘踏，并书面形式承诺可与医院现有心电信息管理系统实现对接。

17） 床旁移动式心电检查仪配置清单要求:1.平板电脑2.多导联心电采集系统3.心电采集放大器4.蓝牙背夹5.导联线6.吸球7.电极夹8.专用心电台车。

三十一、血气分析仪招标参数

- 设备名称：血气分析仪

- ●方法学：干式电化学法、交流阻抗

- ●进样方式：自动水平进样

- ●用血量：用血量≤100ul

- 测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡可同时检测最多10项实测参数

- 计算参数:cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等, 直测和计算参数≥30项

- ●标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血等≥6种

- ●定标方式：自动定标

- 检测耗材：耗材单人份设计，独立包装，常温或冷藏保存，即取即用

- 质量控制：提供原厂配套三级液体质控品

- 运输存储：试剂盒运输条件可达-10～37℃；试剂盒存储最低可到2℃，最高可达30℃

- 操作界面：≥6英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程

- 内置高容量充电电池，断电后仍可待机时间≥24h或可连续测量样本数≥50个

- 小巧便携，重量< 5Kg(含电池)

- 仪器内置热敏打印机

- 数据接口：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，可直接连接LIS、HIS系统

- 数据管理：仪器可自动存储≥10000个病人结果，连接数据管理系统

- 仪器升级：系统自动升级软件，无需增加模块

- 使用环境要求：10-31℃

- 全国三级医院装机量≥100家

- ●试剂盒种类≥40种

- ●试剂盒种类：至少可提供两种9项试剂盒

- 配套耗材：包含质控液耗材≤2种

24. ●国家卫生部室间质评独立分组

三十二、除颤仪招标参数

- ●除颤功能可用于成人，儿童，新生儿（注册证证明）

- 显示器: 彩色LCD显示，屏幕亮度≥1000cd/m2 ,可显示ECG，SpO2, EtCO2等4通道波形, 支持数字放大，波形冻结

- 除颤电流波形：进口专利双相波技术

- ●除颤能量: 低能量选择≤300J, 减少心肌损伤（能量高于300J视为负偏离，而非正偏离）

- ●除颤精度：负载阻抗175欧时，选择最大能量时的能量误差≦5%（提供说明书或者检验报告证明）

- ●快速开机：1秒内完成开机、最高能量选择、智能自检等三个项目,以最快速度实施除颤（现场演示或提供证明材料）

- 能量及工作模式选择: 一体旋扭式,快速，直观

- ●快速充电：使用直流电或交流电时，均可实现5秒内充电到最高能量（检验报告证明），充电过程中可在屏幕上显示当前能量值

- ●电容：高性能集合式电容，确保性能稳定

- 标配工作模式：手动除颤，同步复律，生命体征监护，内部放电，机器智能自检

- 具备内部放电模式

- ●带有醒目彩色自检指示灯,关机时不连接交流电情况下，也可指示机器状态。

- 手动除颤电极板：标配成人、儿童各一付

- 可升级主流法呼吸末二氧化碳，既能用于插管病人，又能用于非插管病人，传感器预热时间不超过10秒，可从生理指标反馈CPR质量, IPX7防水等级

- 可升级血氧饱和度：进口血氧技术，血氧饱和度探头防水等级≥IPX5

- 电池：标配安全性高的环保电池

- 打印：标配内置热敏打印

- 使用环境：

工作温度：-5℃到40℃

振动冲击及跌落认证：通过MIL-STD-810F 514.5 Category 4 及MIL-STD-810F 514.5 Category 9 ，可用于救护车及急救直升机，可承受1米跌落

- ●主机带有电极板垂直放置卡槽

- 数据存储：可存储≥160小时心电图连续波形，可存储周围环境音

- ●配置除颤导电膏，提供专业除颤导电膏注册证，有效降低接触阻抗，提高除颤效率。

以上各设备招标参数中标注“●”号为关键性参数, 未标注“●”号的参数为非关键性参数（具体实施办法详见评分办法）。

四、服务要求：

1、供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合招标文件中规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。供应商应在货物质量保证期内对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料。

2、供应商应为用户提供及时、迅速、优质的服务，维修及时方便，包含但不限于以下内容：

（1）应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

（2）在接招标人通知1小时做出响应，24小时内到达现场，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

（3）免费为招标人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

3、质保期：设备到货经验收、安装调试正常运行后计算质保期。

在设备保修期内如设备损坏时，中供应商应迅速派员及时解决，同时承担商品配件及人员的所有费用，由于中标人的原因拖延时间而造成采购人损失的，所有损失由中标人赔偿。对以上技术服务应有明确的时间承诺。

五、本项目说明规定的各项技术规格若涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，均为参照品牌或“相当于”，供投标人做技术性参考。

六、附：《山东省财政厅关于开启疫情防控应急救援设备和物资采购绿色通道的通知》（鲁财采[2020]2号）

第六部分  采购合同书

合同格式（参考）

合同编号：                       项目名称：

甲    方：

乙    方：

经过公开招标，经甲乙双方最终审查，甲乙双方同意按照以下条款和条件，签署本合同。

1、 A、供货内容、数量

乙方所供货内容、数量详见采购中标明细表。

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号（详细配置） | 制造商 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

B、本合同不可分割部分

（1）合同书         （2）合同条款           （3）投标文件

（4）采购文件       （5）供应商的书面承诺   （6）中标通知书

（7）标准规范及有关技术文件

2、合同总价

本合同总价为人民币大写：         元整，人民币小写：          元。

3、技术规范

提交货物的技术规范应与报价文件相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

乙方提交的货物应符合报价文件中所记载的详细配置、技术指针、参数及性能，并应附有此类服务完整、详细的技术数据和说明文件。

4、付款方式：                        （见供应商须知前附表）

5、质保期：

6、供货期限及验收地点

供货地点：甲方指定地点

供货期限：

乙方应在供货完成前两天通知甲方验收（以甲方书面签收为准），休息日递延。

7、合同的生效

本合同由双方加盖公章后生效。

8、合同变更： 采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

9、延期供货

（1）如乙方毫无理由拖延提供货物，乙方应承担违约造成的损失，甲方有权终止合同。

（2）除不可抗力外，若乙方没有按照合同规定的时间提供货物，甲方可从购买货物费用中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟一周，按合同总金额的1%计收。

10、违约责任

（1）乙方不履行合同或履行该合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付货物，货物每迟交一天，按成交总金额的 0.1%支付违约金。除迟交服务以外，乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额0.1%支付违约金。乙方违约，甲方可直接从履约保证金中扣除，不足部分乙方必须在十五日内补齐。

（3）乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

（4）乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

（5）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

11、验收

（1）供货完成后，由甲方等部门将对货物的质量规格等进行验收，并出具验收报告，乙方应积极协助甲方进行货物验收。（特种设备由专业部门进行验收,并出具验收报告。）

（2）如发现货物与合同不符，经甲方调查后，确定乙方应承担的责任。

12、终止合同

出现下列情况甲方有权终止合同，所造成的损失应由乙方承担。

（1）乙方未能在合同规定的期限内提服供货物。

（2）乙方未能履行合同规定的其它义务，甲方有权终止合同的全部或部分。

（3）未经甲方书面同意，乙方私自转让或分包其应履行的合同义务。

13、仲裁

甲乙双方应通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的争议。如协商仍未解决，任何一方都可按《中华人民共和国合同法》的规定到相关仲裁部门进行调解或仲裁。

14、合同的修改

采购合同的双方当事人,不得擅自变更、中止或终止合同。

15、合同的生效

本合同双方授权代表签署，甲乙双方加盖印章后生效。本合同共陆份，甲、乙双方各二份，微山县人民医院、采购代理机构各一份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

全权代表 （签字）：                        全权代表 （签字）：

签署日期： 年  月  日                签署日期： 年  月  日

注：附分项报价表、配置清单、售后服务承诺、中标通知书。

政府采购项目评审授权委托书

本单位现授权本单位          （身份证号：                    ）为单位代理人，作为本单位参加采购项目（项目名称：             编号：             ）评审的招标人代表。授权代理人在项目评审过程中的一切活动（含签署文件与处理相关事务等），我单位均予以认可。

本授权自盖章之日起生效

采购单位：              （单位法人代表书面授权并盖章）

年      月      日

在采购活动中，招标人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

第七部分 投标文件格式

正本/副本

（项目名称）   (包)招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

投标函

微山县人民医院：

经研究，我们决定参加项目编号为              的亚(准)定点医院仪器采购项目   包并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我们提交的报件文件，正本一份，副本五份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行投标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、保质完成项目的实施。

3、我们理解，最低投标报价不是中标的唯一条件。

4、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们的投标文件自提交之日起有效期为90个日历天。

6、我们若未成为中标供应商，你公司有权不做任何解释。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户单位：

开户银行：

账号：

供应商代表姓名、职务：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

法定代表人授权委托书

微山县人民医院：

我          （姓名）系                   （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的              （姓名、职务或职称）为我单位参与      项目  包公开招标项目的全权代表，全权代表在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委托权。特此委托。

（附法定代表人及委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：     性别：     年龄：

单位：              部门：     职务：

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字（或盖章）：

日期：   年   月  日

投标报价一览表

供应商（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：

项目编号：                     包组号：                     单位：元

| 项目名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价(元) | 大写： 小写： |
| 供货安装时间 |  |
| 质保期（年） |  |
| 对招标文件的响应程度 |  |
| 其他 |  |

特别说明：

1、投标币种：人民币。

2、交货地点：甲方指定地点。

年   月   日

分项报价表

供应商（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：

项目编号：                     包组号：                     单位：元

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 型 号 （详细配置） | 制造商 （产地） | 单位 | 单 价 | 数量 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 小写： |
|  | 大写： |

说明：投标单位应严格按上面表格的内容把所投包内的所有货物或设备的具体情况填写清楚。

年  月  日

质保期满后供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表

项目编号：

项目名称：

包组号：                        设备名称：

| 序号 | 备品备件/易损件/耗材/专用工具/名称 | 生产企业 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 大写： （小写： ） |

说明：本表费用不包含在总报价中。注明耗材(如有)价格几年不变。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字（或盖章）：

年   月   日

承诺书

微山县人民医院： 本公司郑重承诺并声明： 1、我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，同意接受文件的要求，完全清楚理解其内容及规约，不存在任何异议、质疑和误解之处。 2、我方所提供的一切文件已经过认真、严格的审核，一切文件内容均为全面真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。 3、完全服从和尊重评委会所作的评审结果和决定，同时清楚理解到投标报价并非是确定中标资格的唯一重要依据。 4、一旦我方中标，同意按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。 5、我方在参与本次采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。 投标人名称： （公司名称） （盖章） 法定代表人或委托代理人签字（或盖章）： 承诺日期：2022年 月 日

货物配置与技术规格偏离表

包组号：           设备名称：

| 序号 | 货物名称 | 正偏离/负偏离 | 招标文件技术规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：        法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

年   月   日

说明：（1）供应商所报设备如果与招标文件的要求存在偏差，则填写上表。

（2）除本规格、技术偏离表所列的偏离指针外，其它所有规格、技术参数均完全响应“招标文件”中的要求。

经营业绩一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 出售 时间 | 用户 名称 | 联系人 | 联系 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年   月   日

技术方案及售后服务承诺

由投标人分别自行书写，格式自定

投标单位质量保证内容及质保期

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字（或盖章）：

年   月   日

供应商基本资格证明文件

（1）营业执照复印件（加盖公章）；

（2）法定代表人身份证或授权委托书及授权委托人身份证（加盖公章）；

（3）缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书（加盖公章）；

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（加盖公章）；

（5）医疗器械经营（或生产）许可证或医疗器械经营备案凭证（加盖公章）、医疗器械注册证（加盖公章）（3包除外）；

供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

本公司（联合体）郑重承诺：

1、 承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、 承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责，如虚假承诺，将依法承担相应法律责任。

承诺单位：（加盖公章）

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表：（签字或签章）

日 期：    年   月   日

履行合同所必需的设备和专业技术能力表

| 单位名称 | （盖公章） |
| --- | --- |
| 技术人员 数量 |  | 管理人员 数量 |  | 生产人员 数量 |  |
| 生产设备情况 |
| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 设备数量 |
| 其他设备情况 |
| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 设备数量 |
| 技术能力情况 |

1、本表由供应商填写；

2、本表为供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，供应商也可根据项目及供应商自身具体情况自行设计《履行合同所必需的设备和专业技术能力表》。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称）,属于（招标文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为万元\属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、（标的名称）,属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日            期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目为工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：     年  月  日

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。

附件：节能产品报价说明表一

供应商名称：（加盖公章）

项目编号：

| 强制节能产品报价明细 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 认证证书编号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 强制节能产品总价（元） |  |

附注：

1、强制节能产品是指中国政府采购网发布的《节能产品政府采购品目清单》中加★号的产品。

2、表后须附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则评标委员会（采购小组）不予认定。

3、采购中涉及强制节能产品时必须按要求填写本表，否则评标委员（采购小组）不予认定。

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。

附件：节能产品报价说明表二

供应商名称：（加盖公章）

项目编号：

| 优先采购的节能产品报价明细 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 认证证书编号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 优先采购的节能产品总价（元） |  |

附注：

1、优先采购的节能产品是指中国政府采购网发布的《节能产品政府采购品目清单》中不加★号的节能产品；

2、表后须附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则评标委员会（采购小组）不予认定。

3、采购中涉及优先采购的节能产品时必须按要求填写本表，否则评标委员（采购小组）不予认定，将不享受节能产品评审价格扣除或加分。

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。

附件：环境标志产品报价说明表

供应商名称：（加盖公章）

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 认证证书编号 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |

附注：

1、环境标志产品是指中国政府采购网发布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

2、表后须附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则评标委员会（采购小组）不予认定。

3、采购中涉及环境标志产品时必须按要求填写本表，否则评标委员（采购小组）不予认定，将不享受环境标志产品评审价格扣除或加分。

投标报价一览表密封信封正面格式

投标报价一览表 项目编号： （ 包） 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

投标报价一览表密封信封封口格式

……于2022年12月24日9：00时前不准启封（加盖公章）……… （封口处）

投标文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： （ 包） 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

投标文件密封信封封口格式

……于2022年12月24日9：00时前不准启封（加盖公章）……………… （封口处）