微山县人民医院超声电导仪、胰岛素泵等医疗设备采购项目

招 标 文 件

项目编号：WSND-2021-XM034

采 购 人：微山县人民医院

代理机构：山东宁大项目管理有限公司

2021年9月

目     录

第一部分 招标公告

第二部分 供应商须知

第三部分 实质性条款

第四部分 公开投标、评标、中标

第五部分 项目说明及要求

第六部分 政府采购合同书（参考）

第七部分 投标文件格式

第一部分 微山县人民医院超声电导仪、胰岛素泵等医疗设备采购项目公开招标公告

一、招标人：微山县人民医院                     地   址：微山县城后路

联系人：王主任                             联系方式：15653726001

招标代理机构：山东宁大项目管理有限公司

地址：济宁市微山县微山湖大道96-4号

联系人：张工、姜工                联系方式：15588755977、15863707191

二、采购项目名称：微山县人民医院超声电导仪、胰岛素泵等医疗设备采购项目

采购项目编号：WSND-2021-XM034

采购项目情况：

| 包组 | 货物服务名称 | 数量 | 供应商资格要求 | 预算控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1包 | 胰岛素泵 | 5台 | 一、具有独立承担民事责任的能力； 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 六、一个供应商只能提交一个响应文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；法律、行政法规规定的其他条件。 七、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（http://www.creditsd.gov.cn/）； 八、供应商若为生产商须具有国家有关部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证；供应商若为代理商须具有国家有关部门颁发的医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）、医疗器械注册证、生产厂家授权书（注：二级及其以下代理商（进口产品代理商除外）在提供上一级代理商授权书的同时，还要提供生产厂家授权书。生产商如委托代理商参加投标，生产商不得再参与投标。）。 本项目可兼投兼中； 本项目不接受联合体投标； 本项目资格审查方式：资格后审； | 4万元/台 |
|  | 胰岛素泵耗材 | 1宗 |  | / |
| 2包 | 红外/红光治疗仪 | 1台 |  | 5.5万元/台 |
| 3包 | 除颤仪 | 2台 |  | 5.5万元/台 |
| 4包 | 恒温摆动保存箱 | 1台 |  | 5万元/台 |
| 5包 | 恒温循环解冻箱 | 1台 |  | 5万元/台 |
| 6包 | 血气分析仪 | 3台 |  | 5.5万元/台 |
|  | 血气分析仪耗材 | 1宗 |  | / |
| 7包 | 超声电导仪 | 1台 |  | 4万元/台 |
|  | 超声电导仪耗材 | 1宗 |  | / |
| 8包 | 全自动血压仪 | 1台 |  | 3万元/台 |
| 9包 | 多体位医用诊疗床 | 1台 |  | 5万元/台 |
| 10包 | 小型快速化学发光分析仪 | 1台 |  | 5万元/台 |
|  | 小型快速化学发光分析仪耗材 | 1宗 |  | / |
| 11包 | 阴道分泌物分析仪 | 1台 |  | 5万元/台 |
|  | 阴道分泌物分析仪耗材 | 1宗 |  | / |
| 12包 | 自动脱帽离心机 | 1台 |  | 5万元/台 |
| 13包 | 耳鼻喉诊治综合工作台 | 1台 |  | 6万元/台 |
| 14包 | 免疫印迹分析仪、自动蛋白印迹仪 | 1套 |  | 3万元/套 |
|  | 免疫印迹分析仪、自动蛋白印迹仪耗材 | 1宗 |  | / |
| 15包 | 牙科综合治疗仪 | 1台 |  | 5万元/台 |
| 16包 | 床旁移动式心电检查仪 | 5台 |  | 4万元/台 |
| 17包 | 动态血压监测仪 | 4台 |  | 3万元/台 |

三、获取招标文件

1、时间：2021年9月22日17时30分至2021年9月28日28时30分（北京时间，法定节假日除外；工作时间：9：00时--11：30时，14：00时--17：30时。）

2.地点：微山县微山湖大道碧水明珠96-4号

3.方式：法定代表人或被授权人请携带：

供应商若为生产商须具有有效的营业执照原件、医疗器械注册证复印件加盖鲜章、医疗器械生产许可证原件、医疗器械经营许可证原件；

供应商若为代理商须具有有效的营业执照原件、医疗器械注册证（需提供生产厂家的医疗器械注册证复印件加盖生产厂家鲜章和代理商鲜章、进口产品只需加盖代理商鲜章）、医疗器械经营许可证原件、生产厂家授权书原件（注：二级及以下代理商在提供上一级代理商授权书原件的同时，还需要提供生产厂家授权书复印件加盖上一级代理商鲜章。进口产品的二级及以下代理商在提供上一级代理商授权书原件的同时，还需提供中国境内总代理商的授权书复印件加盖上一级代理商鲜章。）

法定代表人身份证或法人授权委托书及被授权人的身份证及以上证件原件获取招标文件。同时携带以上材料的复印件（加盖单位公章）一套。

备注：获取招标文件时所提供的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以评标委员会资格后审为准。

四、公告期限：2021年9月23日至2021年9月28日

五、递交投标文件时间及地点

1.时间：2021年10月13日9时00分至2021年10月13日9时30分（北京时间）

2.地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室

投标提示：每家供应商开标到场人员不超过2人，且必须佩戴好口罩等防护用品，登记供应商信息、测体温，近一周内没有发热情况以及和发热病人接触史。凡是进入开评标现场的人员间隔1.5米以上，必须佩戴口罩、提供本人身份证，出示山东电子健康通行码 ，方可进入开评标现场。

六、开标时间及地点

1.时间：2021年10月13日9时30分（北京时间）

2.地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室

3.联系方式：15653726001

七、采购项目的用途、数量、简要技术要求等

详见招标文件

八、采购项目需要落实的政府采购政策

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）

2、山东省节能环保产品政府采购评审办法

3、关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

4、财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：微山县人民医院超声电导仪、胰岛素泵等医疗设备采购项目 |
| 2 | 招标人：微山县人民医院 地 址：微山县城后路 联系人：王主任 联系方式：15653726001 招标代理机构：山东宁大项目管理有限公司 地址：山东省济宁市微山县微山湖大道96-4号 联系人：张工、姜工 联系方式：15588755977、15863707191 |
| 3 | 采购内容：微山县人民医院超声电导仪、胰岛素泵等医疗设备采购项目，具体要求详见招标文件(项目说明及要求） |
| 4 | 投标有效期：公开开标后90个日历天 |
| 5 | 投标文件份数：一份正本；五份 副本（不同包组的投标文件应分别制作、分别密封和标记） |
| 6 | 投标文件递交至：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室 |
| 7 | 《投标报价一览表》应另准备两份单独密封装在一个信封内（信封格式见附件）与投标文件分别密封。 |
| 8 | 递交投标文件时间：2021年10月13日9时00分至2021年10月13日9时30分 公开开标时间：2021年10月13日9时30分（北京时间） 地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室 |
| 9 | 资金来源：自筹资金。 付款方式：供货安装验收合格正常使用后付合同金额的90%，质保期满后无质量问题无息付齐余款。 |
| 10 | 设备供货安装时间：合同签订后15天内供货安装调试完毕。（不允许负偏离，否则按无效投标处理。） 耗材供货时间：接到供货通知后15天内供货验收完毕。（不允许负偏离，否则按无效投标处理。） |
| 11 | 供货地点：按照用户要求 |
| 12 | 质保期：供应商自报最长质保期（设备最低为壹年）。 |
| 13 | 本项目预算控制价为： 1包胰岛素泵设备预算控制价为：4万元/台，超出此预算价的为无效投标；胰岛素泵耗材为：每人份的报价，无预算控制价。 2包红外/红光治疗仪设备预算控制价为：5.5万元/台，超出此预算价的为无效投标。 3包除颤仪设备预算控制价为：5.5万元/台，超出此预算价的为无效投标。 4包恒温摆动保存箱设备预算控制价为：5万元/台，超出此预算价的为无效投标。 5包恒温循环解冻箱设备预算控制价为：5万元/台，超出此预算价的为无效投标。 6包血气分析仪设备预算控制价为：5.5万元/台，超出此预算价的为无效投标，血气分析仪耗材为：每人份的报价，无预算控制价。 7包超声电导仪设备预算控制价为：4万元/台，超出此预算价的为无效投标，超声电导仪耗材为：每个耗材的报价，无预算控制价。 8包全自动血压仪设备预算控制价为：3万元/台，超出此预算价的为无效投标。 9包多体位医用诊疗床设备预算控制价为：5万元/台，超出此预算价的为无效投标。 10包小型快速化学发光分析仪设备预算控制价为：5万元/台，超出此预算价的为无效投标，小型快速化学发光分析仪耗材为：每人份的报价，无预算控制价。 11包阴道分泌物分析仪设备预算控制价为：5万元/台，超出此预算价的为无效投标，阴道分泌物分析仪耗材为：每人份的报价，无预算控制价。 12包自动脱帽离心机设备预算控制价为：5万元/台，超出此预算价的为无效投标。 13包耳鼻喉诊治综合工作台设备预算控制价为：6万元/台，超出此预算价的为无效投标。 14包免疫印迹分析仪、自动蛋白印迹仪预算控制价为：3万元/套，超出此预算价的为无效投标，免疫印迹分析仪、自动蛋白印迹仪耗材为：每人份的报价，无预算控制价。 15包牙科综合治疗仪设备预算控制价为：5万元/台，超出此预算价的为无效投标。 16包床旁移动式心电检查仪设备预算控制价为：4万元/台，超出此预算价的为无效投标。 17包动态血压监测仪设备预算控制价为：3万元/台，超出此预算价的为无效投标。 |
| 14 | 纸质投标文件装订要求： 1、投标文件正、副本分别装订成册，一份正本，五份副本。 2、投标文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 3、如划分包组，各包组分别按上述要求装订。 |
| 15 | 密封及密封套标注： 1、投标一览表另准备两份单独密封包装；投标文件单独密封包装。 2、密封套应标注项目名称、投标人名称等，密封套封口处应加盖投标单位公章。 3、如划分包组，各包组分别按上述要求密封，并在密封套上标注项目包组名称。 4、未按照招标文件要求密封及密封套标注的，招标人或招标代理机构不予接收。 |
| 16 | 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人法定代表人或委托代理人参加，如未参加，视同认可开标结果。 本项目为资格后审，供应商须提供下列资料证件,以备招标人或招标代理机构审查： （1）营业执照原件；（2）法定代表人身份证原件或授权委托书及授权委托人身份证原件；（3）2020年度的财务状况报告（备注：供应商是法人的，应提供经审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明；部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。）；（4）近半年（不少于一个月）依法缴纳税收的证明。是指提供本单位的缴税证明，为税务部门出具的完税凭证或交税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”的复印件加盖公章；（5）近半年（不少于一个月）依法缴纳社会保障资金的证明。指提供本单位政府社会保障资金征收部门出具的单位职工社会保险缴费证明或专用收据复印件加盖公章；（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，是指提供《履行合同所必需的设备和专业技术能力表》。（格式见附件）；（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见附件）； （8）供应商若为生产商须具有有效的营业执照原件、医疗器械注册证复印件加盖鲜章、医疗器械生产许可证原件、医疗器械经营许可证原件； 供应商若为代理商须具有有效的营业执照原件、医疗器械注册证（需提供生产厂家的医疗器械注册证复印件加盖生产厂家鲜章和代理商鲜章、进口产品只需加盖代理商鲜章）、医疗器械经营许可证原件、生产厂家授权书原件（注：二级及以下代理商在提供上一级代理商授权书原件的同时，还需要提供生产厂家授权书复印件加盖上一级代理商鲜章。进口产品的二级及以下代理商在提供上一级代理商授权书原件的同时，还需提供中国境内总代理商的授权书复印件加盖上一级代理商鲜章。） 招标人或招标代理机构对供应商进行资格审查，供应商必须按以上要求提供证明材料，否则视为资格审查不合格。 招标人或者招标代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（www.creditsd.gov.cn）； 信息查询的截止时点：递交投标文件的截止时间； 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构统一查询并打印查询网页，存入项目档案资料； 信用信息的使用规则：采购代理机构将查询结果进行汇总并移交至采购人，对存在上述情形的供应商，资格审查不合格。 资格审查不合格的供应商不得进入评标程序，资格审查合格供应商不足3家的，不得评标。 投标文件递交截止时间后提交的证件一律不予接收。 |
| 17 | 投标单位必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评审过程中，如有发现投标单位有为谋取中标而提供虚假资料欺骗招标人和评委的行为，将取消其投标资格，并追究其法律责任。定标后，招标人有可能对中标人响应文件中的承诺内容和证明材料进行核查，中标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中标后签订合同时，发现中标人是提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，招标人将取消其中标人资格，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 供应商提供虚假资质证书及材料谋取中标的；依据《中华人民共和国政府采购法》的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 18 | 招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，由招标人代表和有关方面的专家等五人（含五人）以上的单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会负责进行综合评审，评选出中标候选人。 备注：招标人代表如参加项目评标（评审）活动，招标人代表应当获得单位法人代表书面授权，并不得担任评标委员会主要负责人。 |
| 备注 |  |

一、定义

1、“招标人”系指微山县人民医院。

2、“招标代理机构”系指山东宁大项目管理有限公司。

3、“供应商”系指参与报价并向招标代理机构提交报价文件的法人、其他组织或者自然人。

4、“中标供应商”系指由评标委员会综合评审确定的对招标文件作出实质性响应，取得与招标人签订合同资格的供应商。

二、合格的供应商

符合以下条件的供应商即为合格的供应商：

一、具有独立承担民事责任的能力；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、一个供应商只能提交一个响应文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；法律、行政法规规定的其他条件。

七、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（http://www.creditsd.gov.cn/）；

八、供应商若为生产商须具有国家有关部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证；供应商若为代理商须具有国家有关部门颁发的医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）、医疗器械注册证、生产厂家授权书（注：二级及其以下代理商（进口产品代理商除外）在提供上一级代理商授权书的同时，还要提供生产厂家授权书。生产商如委托代理商参加投标，生产商不得再参与投标。）。

本项目可兼投兼中；本项目不接受联合体投标；

本项目资格审查方式：资格后审；

三、招标文件说明

1、适用范围：本招标文件仅适用于本次采购公告中所叙述的项目。

包含：本项目为“交钥匙”项目，投标报价应包括设备、主件、标准附件、备品备件、包装、运输、装卸、保险、安装、安装须增加的材料费、调试、检验、安全、培训、技术、疫情防控费及售后服务、税金等其他费用完全达到采购文件要求并通过验收合格保证能正常使用所需的一切费用均应包含在内。供应商报价遗漏的任何费用，供应商应自行承担。

2、供应商对招标文件的内容应予以保密，不得向他人泄露招标文件的任何内容。

3、本招标文件由招标文件目录所列内容组成。

4、招标文件的澄清：供应商对招标文件提出的澄清要求，应以书面等形式（包括信函、电报或传真等）于2021年9月29日16：00时 前通知到招标代理机构。

5、招标文件的澄清、修改：

本项目如有必要澄清和修改需要发布更正公告的，将在网站及时发布。请各潜在供应商及时关注相关信息，变更公告一旦发布即视为通知所有潜在供应商。

招标人对招标文件澄清、修改的内容可能影响投标文件制作的，更正公告须在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前发布，不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清、修改文件作为招标文件的组成部分，对所有该包组供应商具有约束力。

四、投标文件的编写

供应商应按招标文件的要求准备投标文件，并保证所提供的全部数据的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则评标委员会将按无效投标处理。

投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

投标文件应当对招标文件有关工期/供货期、投标有效期、质保期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并盖单位章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署、盖章的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。

（一）投标语言及计量单位：

1、供应商和招标人（或招标代理机构）就投标交换的文件和来往信函均使用中文。

2、除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（二）投标文件的组成：

第一部分  商务部分

1、法定代表人或授权代理人签署的投标函（见附件）

2、投标报价

（1）投标报价一览表（见附件）；

（2）分项报价表（见附件）；

（3）质保期满后长期供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表（不计入总报价）；（见附件）

（4）承诺书（见附件）

投标报价要求：

（1）本次投标报价为一次性报价；本次投标报价为完税后的价格；

（2）投标报价币种：人民币；

（3）供应商在投标时只能提供一个方案，且此方案只允许有一个投标报价；

（4）投标报价含本项目为“交钥匙”项目，投标报价应包括设备、主件、标准附件、备品备件、包装、运输、装卸、保险、安装、安装须增加的材料费、调试、检验、安全、培训、技术、疫情防控费及售后服务、税金等其他费用完全达到采购文件要求并通过验收合格保证能正常使用所需的一切费用均应包含在内。供应商报价遗漏的任何费用，供应商应自行承担。

（5）投标报价中单独列出备品备件价格；

（6）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

a.投标文件中报价表（含报价一览表及分项报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准;

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价;

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（7）供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总投标报价。

第二部分  技术及其他部分

1、资格、资质证明文件：

（1）营业执照；

（2）法定代表人身份证、法人授权委托书、授权委托人身份证；

（3）供应商若为生产商须具有有效的营业执照、医疗器械注册证复印件加盖鲜章、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证；

供应商若为代理商须具有有效的营业执照、医疗器械注册证（需提供生产厂家的医疗器械注册证复印件加盖生产厂家鲜章和代理商鲜章、进口产品只需加盖代理商鲜章）、医疗器械经营许可证、生产厂家授权书（注：二级及以下代理商在提供上一级代理商授权书原件的同时，还需要提供生产厂家授权书复印件加盖上一级代理商鲜章。进口产品的二级及以下代理商在提供上一级代理商授权书原件的同时，还需提供中国境内总代理商的授权书复印件加盖上一级代理商鲜章。）

（4）招标文件要求提交的其它相关证明文件。

2、技术资料

（1）所报货物品牌或产地、型号技术参数的详细说明；

（2）货物配置与技术规格偏离表；

（3）供应商认为需要提交的其他资料。

3、与本项目相对应的其他资料：

（1）供应商同类业绩；

（2）供应商提供的供货时间及安装调试完成时间；

（3）优惠条款（注：供应商提供的优惠条件必须在投标文件中明确列出，不包括投标报价优惠，供应商在询标过程中增加的优惠条款将不作为评审考虑因素）；

（4）供应商认为需要加以说明的其它内容。

备注：投标人必须对所提供的货物及服务相关的一切产权关系负全部责任，并承担由此而引起的法律纠纷以及费用。

（三）投标文件编写方式：

1、投标文件正本和副本用A4幅面的纸张打印；

2、“投标一览表”用A4幅面。

（四）投标文件签署、盖章：

供应商代表必须按招标文件的规定签署、盖章投标文件（正本、副本及各附件）、投标报价一览表等。

（五）投标文件的密封和标记：

1、供应商应准备六份投标文件，一份正本和五份副本，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2、供应商应将投标文件按前附表要求进行密封，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见投标文件格式）：

1) 项目编号、项目名称、包组号

2) 正本（副本）

3) 供应商名称（加盖公章）、地址、电话、传真

3、为方便唱标，请供应商另外准备二份“投标报价一览表”单独密封，与投标文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明项目编号、项目名称、供应商名称等。

4、每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“于2021年10月13日9时30分之前不准启封”字样。

（六）投标文件的递交：

1、递交投标文件的截止时间：2021年10月13日9时30分（北京时间）；

2、投标文件递交地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室；

3、电报、电话、传真、电子邮件方式的投标文件概不接受；

4、对供应商的投标文件、材料不予退还。

5、供应商代表必须在递交投标文件截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟递交投标文件的截止日期的，则按招标代理机构另行通知规定的时间递交。

逾期送达的或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封的报价文件，招标人或招标代理机构不予接收。

（七）投标文件签收：

招标代理机构收到投标文件后，进行签收（以供应商填报签到表为准）。

（八）投标文件修改与撤回：

1、供应商在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标人或招标代理机构。

2 、任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字（或盖章）并加盖单位公章，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署、盖章的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

3、投标有效期内不得撤回所递交的投标文件。

五、投标有效期

1、自提交投标文件之日起90日历天。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应投标，评标委员会将按无效投标处理。

2、特殊情况下，在投标有效期满之前，招标人可以以书面形式要求供应商同意延长投标有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。

六、投标相关费用

1、中标供应商在签订合同前，按规定向招标代理机构交纳代理服务费，代理服务费按照国家发展改革委员会发改价格[2015]299号文件，执行市场调节价。本项目代理费为：1包：3400元；2包：980元；3包：1750元；4包：950元；5包：950元；6包：2850元；7包：680元；8包：500元； 9包：950元； 10包：950元；11包：950元；12包：950元；13包：1100元； 14包：500元；15包：950元； 16包：3400元； 17包：2200元；由中标人支付。

2、各供应商自行承担所有参与投标的有关费用。

第三部分 实质性条款

一、评标委员会将确定每一投标单位是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

二、如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

（一）招标文件第5页，第二部分：供应商须知供应商须知前附表：10供货安装时间：设备供货安装时间：合同签订后15天内供货安装调试完毕。（不允许负偏离，否则按无效投标处理。）

耗材供货时间：接到供货通知后15天内供货验收完毕。（不允许负偏离，否则按无效投标处理。）

（二）招标文件第5、6页，第二部分：供应商须知供应商须知前附表：13本项目预算控制价为：本项目预算控制价为：

1包胰岛素泵设备预算控制价为：4万元/台，超出此预算价的为无效投标；胰岛素泵耗材为：每人份的报价，无预算控制价。

2包红外/红光治疗仪设备预算控制价为：5.5万元/台，超出此预算价的为无效投标。

3包除颤仪设备预算控制价为：5.5万元/台，超出此预算价的为无效投标。

4包恒温摆动保存箱设备预算控制价为：5万元/台，超出此预算价的为无效投标。

5包恒温循环解冻箱设备预算控制价为：5万元/台，超出此预算价的为无效投标。

6包血气分析仪设备预算控制价为：5.5万元/台，超出此预算价的为无效投标，血气分析仪耗材为：每人份的报价，无预算控制价。

7包超声电导仪设备预算控制价为：4万元/台，超出此预算价的为无效投标，超声电导仪耗材为：每个耗材的报价，无预算控制价。

8包全自动血压仪设备预算控制价为：3万元/台，超出此预算价的为无效投标。

9包多体位医用诊疗床设备预算控制价为：5万元/台，超出此预算价的为无效投标。

10包小型快速化学发光分析仪设备预算控制价为：5万元/台，超出此预算价的为无效投标，小型快速化学发光分析仪耗材为：每人份的报价，无预算控制价。

11包阴道分泌物分析仪设备预算控制价为：5万元/台，超出此预算价的为无效投标，阴道分泌物分析仪耗材为：每人份的报价，无预算控制价。

12包自动脱帽离心机设备预算控制价为：5万元/台，超出此预算价的为无效投标。

13包耳鼻喉诊治综合工作台设备预算控制价为：6万元/台，超出此预算价的为无效投标。

14包免疫印迹分析仪、自动蛋白印迹仪预算控制价为：3万元/套，超出此预算价的为无效投标，免疫印迹分析仪、自动蛋白印迹仪耗材为：每人份的报价，无预算控制价。

15包牙科综合治疗仪设备预算控制价为：5万元/台，超出此预算价的为无效投标。

16包床旁移动式心电检查仪设备预算控制价为：4万元/台，超出此预算价的为无效投标。

17包动态血压监测仪设备预算控制价为：3万元/台，超出此预算价的为无效投标。

（三）招标文件第10页，第二部分：供应商须知 四、投标文件的编写

供应商应按招标文件的要求准备投标文件，并保证所提供的全部数据的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则评标委员会将按无效投标处理。

（四）招标文件第11页，第二部分 供应商须知 （二）投标文件的组成 第一部分商务部分（6）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

a.投标文件中报价表（含报价一览表及分项报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准;

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价;

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- （五）招标文件第13页，五、投标有效期1、自提交投标文件之日起90日历天。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应投标，评标委员会将按无效投标处理。

（六）招标文件第18页（二）评审办法1、初步评审：（2） 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，评标委员会将按无效投标处理。

a) 报价文件不完整；

b) 未按规定报价；

c) 报价文件未按招标文件要求签署、盖章；

d) 报价文件载明的交货时间超过招标文件规定的时间；

e) 报价文件中的质保期不符合招标文件要求；

f) 供应商不参加公开报价仪式及询标事宜；

g）技术参数不符合招标文件规定的要求；

h）不符合法律法规规定的其他实质性要求。

招标文件第16页（5）评标委员会对各供应商的投标报价进行评审，对超出项目预算的投标报价或低于成本价的按无效投标处理。评标委员会发现供应商的投标报价明显低于其它供应商投标报价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该供应商以低于成本投标，评标委员会将按无效投标处理。

（六）招标文件第18页注：b、保证所有证件资料的真实有效性，若出现造假行为，按无效投标文件处理，

- （七）招标文件第20页

- (一)提供虚假材料谋取中标、成交的；

- (二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- (三)与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

- (四)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- (五)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

- (六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、成交无效。

备注：未在此处集中列示的条款不作为本采购项目的实质性条款，不作为投标（报价）无效理由。

第四部分 公开开标、评标、中标

一、公开开标

1、时间：2021年10月13日9时30分（北京时间）。

2、地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室。

3、检查投标文件密封情况：公开报价时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员当众拆封。

4、投标：由工作人员对各供应商的投标文件当众拆封，并宣读“投标报价一览表”，记录员将投标内容分项记录。

二、评标委员会

招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，由招标人代表和有关方面的专家等五人（含五人）以上的单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对投标文件进行综合评审，评选出中标候选人。

备注：招标人代表如参加项目评标（评审）活动，招标人代表应当获得单位法人代表书面授权，并不得担任评标委员会主要负责人。

三、评审按照以下程序进行：

（1）组建评标委员会，评审活动遵循公平、公正、诚实、信用的原则。评标委员会应推选一名评标委员会主任，负责主持评审会议；

（2）评审准备工作：评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料，做出清标及评审工作安排；

（3）清标、初步评审（供应商是否响应招标文件的实质性要求，是否存在无效投标的情形）；

（4）详细评审；

（5）向招标人提交书面评标报告；

（6）评标委员会解散。

四、评标原则和评审办法

（一）评标原则

“公平、公正、诚实、信用”为本次采购的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评标过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对供应商的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素；

2、统一性原则：评标委员会将按照统一的原则和方法，对各供应商的投标文件进行评审；

3、独立性原则：评审工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评标委员会成员对出具的意见承担个人责任；

4、保密性原则：评标委员会成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

5、综合性原则：评标委员会将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评审；

6、集体决定的原则：中标候选人由评标委员会综合评审得分情况决定。

（二）评审办法

本次评标采用综合评分法，评标委员会成员综合评定各供应商提交的投标文件，由评标委员会综合各成员意见，评出中标候选人。

1、初步评审：

（1）评标委员会将确定每一供应商是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

按照相关规定，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2） 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，评标委员会将按无效投标处理。

a) 报价文件不完整；

b) 未按规定报价；

c) 报价文件未按招标文件要求签署、盖章；

d) 报价文件载明的交货时间超过招标文件规定的时间；

e) 报价文件中的质保期不符合招标文件要求；

f) 供应商不参加公开报价仪式及询标事宜；

g）技术参数不符合招标文件规定的要求；

h）不符合法律法规规定的其他实质性要求。

（3）评标委员会允许供应商澄清和说明投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是澄清和说明的内容不能改变投标文件的实质性内容，供应商澄清和说明的内容以书面文件为准。

（4）评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标文件成为实质性响应的投标文件。

（5）评标委员会对各供应商的投标报价进行评审，对超出项目预算的投标报价或低于成本价的按无效投标处理。评标委员会发现供应商的投标报价明显低于其它供应商投标报价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该供应商以低于成本投标，评标委员会将按无效投标处理。

2、评标办法：

（1）本次评标采用综合评分法。

（2）为有助于对投标文件进行评审，对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向供应商询问。供应商有义务以书面形式对其投标文件中含义不明确的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成投标文件的组成部分。

（3）评标委员会综合评定，向招标人推荐中标候选供应商名单，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

招标人应当确定第一名（综合评分排名第一的投标人）为中标人。

(1、6、7、10、11、14)包评分办法

| 评审项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分40分 | 设备报价得分20分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。投标人投标总价等于基准价的，得20分。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%*100 注：价格分保留小数2位，四舍五入。 |
|  | 耗材报价得分20分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。投标人投标总价等于基准价的，得20分。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%*100 注：价格分保留小数2位，四舍五入。 |
| 技术部分（40分） |  | 1、根据投标单位所提供设备与招标文件规定的规格、参数等全部要求的符合情况打分，全部符合招标文件要求的得24分，标注“●”号的为关键参数，每有一项关键性参数负偏离，在24分基础上扣减4分；未标注“●”号的参数为非关键参数，每有一项非关键参数负偏离，扣减2分，扣完为止。 2、根据投标设备质量、设备、耗材实用性、设备维护及其它因素等进行综合打分，设备整体技术性能完全符合或高于采购要求，投标设备整体技术方案完整、科学、合理、可行性强，投标产品配置全面,后期使用成本低、易于维护得8分，每存在一处不完整、不科学、不合理或不足的扣2 分，扣完为止，缺项不得分。 3、根据投标人针对本项目的具体供货实施方案（包括产品安装、调试的主要技术保证措施）方面进行综合打分，针对项目实际情况具有详细、完善和可行的方案和措施的得8分；每存在一处不完整、不科学、不合理或不足的扣 2分，扣完为止，缺项不得分。 |
| 服务方案（16分） |  | 1、根据供应商的服务方案、设备配件或耗材等内容进行打分，内容完整、涉及全面，备品备件库充足得8分，每存在一处不合理或不足的扣 2分，扣完为止，缺项不得分。 2、供应商针对本项目的培训、维修、维护、售后服务响应时间等情况进行打分，具有详细、完善、可行措施得8分，每存在一处不合理或不足的扣2分，扣完为止，缺项不得分。 |
| 质保期、优惠条款（4分） |  | 1、由评标委员会成员根据投标人所投产品的质保期（最低为一年），质保期每增加一年得1分，最多得2分； 2、投标单位提供的优惠条件符合采购方需求、具有可操作性和实用性，并经评标委员会成员认可的每有一条得1分，最多得2分。 |

| 政策加分 | 节能环保产品加分 | 加分计算方法是： 投标报价部分加分=40×5%×（节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。 技术部分加分=40×5%×（节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。 供应商在报价时必须对属于节能、环境标志产品单独分项报价，并在投标（响应）文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（由供应商在网上自行打印）（二者缺一不可），否则评标委员会（采购小组）不予认定。 |
| --- | --- | --- |

（2、3、4、5、8、9、12、13、15、16、17）包评分办法

| 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价部分 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。投标人投标总价等于基准价的，得30分。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 注：价格分保留小数2位，四舍五入。 |
| 技术部分（44分） | 1、根据投标单位所提供设备与招标文件规定的规格、参数等全部要求的符合情况打分，全部符合招标文件要求的得24分，标注“●”号的为关键参数，每有一项关键性参数负偏离，在24分基础上扣减4分；未标注“●”号的参数为非关键参数，每有一项非关键参数负偏离，扣减2分，扣完为止。 2、根据投标设备质量、设备实用性、设备维护及其它因素等进行综合打分，设备整体技术性能完全符合或高于采购要求，投标设备整体技术方案完整、科学、合理、可行性强，投标设备配置全面,后期使用成本低、易于维护得10分，每存在一处不完整、不科学、不合理或不足的扣 2 分，扣完为止，缺项不得分。 3、根据投标人针对本项目的具体供货实施方案（包括设备安装、调试的主要技术保证措施）方面进行综合打分，针对项目实际情况具有详细、完善和可行的方案和措施的得10 分；每存在一处不完整、不科学、不合理或不足的扣 2 分，扣完为止，缺项不得分。 |
| 服务方案（20分） | 1、根据供应商的服务方案、设备配件或耗材等内容进行打分，内容完整、涉及全面，备品备件库充足得10分，每存在一处不合理或不足的扣 2 分，扣完为止，缺项不得分。 2、供应商针对本项目的培训、维修、维护、售后服务响应时间等情况进行打分，具有详细、完善、可行措施得10分，每存在一处不合理或不足的扣 2 分，扣完为止，缺项不得分。 |
| 资质证书（2分） | 提供ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书的，每提供1份，得1分，共2分； （供应商如为制造商须提供证书原件；供应商如为代理商须提供证书原件或复印件加盖制造商公章）。 |
| 质保期、优惠条款 （4分） | 1、由评标委员会成员根据投标人所投产品的质保期（最低为一年），质保期每增加一年得1分，最多得2分； 2、投标单位提供的优惠条件符合采购方需求、具有可操作性和实用性，并经评标委员会全体成员一致认可的每有一条得1分，最多得2分。 |

政策加分项

| 政策加分 | 节能环保产品加分 | 加分计算方法是： 投标报价部分加分=30×5%×（节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。 技术部分加分=44×5%×（节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。 供应商在报价时必须对属于节能、环境标志产品单独分项报价，并在投标（响应）文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（由供应商在网上自行打印）（二者缺一不可），否则评标委员会（采购小组）不予认定。 |
| --- | --- | --- |

注：a、保证所有证件资料的真实有效性，若出现造假行为，按无效投标文件处理，并应接受采购人及监督部门作出的一切处罚决定；要求投标单位提供的各种有效证书及硬性得分部分证明须附在投标书中。

b、投标文件必须详细列明所投产品的详细参数。

c、本次评标采用综合评分法，满分为100分（节能环保产品加分除外）,得分保留两位小数，四舍五入。

d、招标文件征求过意见或参与论证的专家，不得再作为评审专家参与评标。

e、评审委员会及其成员不得对需要专业判断的主观评审因素协商评分。

备注：

一、根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本项目小型和微型企业价格扣除情况：

（1）给予小型和微型企业的价格给予10%的扣除，计算方法是：最终价格＝报价×90%，按照最终价格计算其价格分得分。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予2%的扣除，计算方法是：最终价格＝报价×98%，按照最终价格计算其价格分得分。

（二）、按照山东省财政厅《关于印发<山东省节能环保产品政府采购评审办法>的通知》（鲁财库〔2007〕32号）规定：对采用最低评标价法评审的，可给予节能环保产品分别给予5%～10%的价格扣除；对采用综合评分法评审的，在价格评标项中可给予环保、节能产品价格评标总分值的4%～8%的加分，在技术评标项中可给予环保、节能产品给予技术评标总分值的4%～8%的加分。本项目分别给予节能、环保产品5%的加分。

属于政府采购节能、环保优先采购的产品：按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定执行。注：报价单位在投标报价时必须对属于节能产品（非强制类）、环境标志产品品目清单产品的单独分项报价，并应于投标（响应）文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

三、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定：在政府采购活劢中，监狱企业和戒毒企业规同小型、微型企业，评审中享受同小型、微型企业相同的价格扣除。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

四、按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。如供应商为残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。既是监狱企业，又属小型企业、微型企业或残疾人福利性单位的不重复折扣。

3、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(一)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

(四)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

4、供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(一)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(三)与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(四)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(五)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

(六) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、成交无效。

五、中标通知书

中标供应商确定后，中标结果应当在微山县人民医院官网上公告。公告内容应当包括招标项目名称、中标供应商名单、评标委员会成员名单、招标采购单位的名称和电话等。在发布公告的同时，招标采购单位应当向中标供应商签发《中标通知书》，《中标通知书》是合同的一个组成部分。

六、签订合同

1、《中标通知书》发出之日起10个工作日内，采购人与中标供应商按照招标文件确定的事项签订合同。

提示：中标单位签订合同后，请及时将合同文本送招标代理公司（一份），如不按时提交合同，在项目的验收、结款引发的后果，由中标单位自行承担。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

2 、招标文件、中标供应商的报价文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

七、项目验收

招标人应当在供应商履行合同义务之日起7个工作日内，对合同履行情况进行验收，参加项目评审的招标人代表应当回避；大型或者复杂的政府采购项目，应当聘请国家认可的质量检测机构参加验收。

八、解释权

本招标文件的最终解释权归招标人和招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标人和招标代理机构的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人和招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第五部分  项目说明及要求

一、项目说明及要求：

微山县人民医院超声电导仪、胰岛素泵等医疗设备采购项目，本项目为“交钥匙”项目，投标报价应包括设备、主件、标准附件、备品备件、包装、运输、装卸、保险、安装、安装须增加的材料费、调试、检验、安全、培训、技术、疫情防控费及售后服务、税金等其他费用完全达到采购文件要求并通过验收合格保证能正常使用所需的一切费用均应包含在内。供应商报价遗漏的任何费用，供应商应自行承担。

质量标准：执行招标文件相关规定和国家现行有关标准、规范、规定及行业认同的货物本身的规格、技术条件。

验收：招标人会同相关部门和供应商按照相关程序进行验收，对验收不合格部分供应商要及时更换，损失由供应商负责。

在包装与运输时，均应按国家现行标准进行，以便于收货时验收。不得出现标示不清或混装现象，供应商在货物装卸、运输中发生损坏或短缺后，要5日内予以调换和补充缺件，否则，供应商应承担招标人因此而带来的一切损失。

中标单位须在签订合同前与业主进行对接，确定具体供货事宜。

二、采购项目内容：

(1) 各包组采购清单：

| 序号 | 医疗设备名称 | 单位 | 数量 | 预算控制价 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1包 | 胰岛素泵 | 台 | 5 | 4万元/台 |  |  |  |
|  | 胰岛素泵耗材 | 宗 | 1 | / |  |  |  |
| 2包 | 红外/红光治疗仪 | 台 | 1 | 5.5万元/台 |  |  |  |
| 3包 | 除颤仪 | 台 | 2 | 5.5万元/台 |  |  |  |
| 4包 | 恒温摆动保存箱 | 台 | 1 | 5万元/台 |  |  |  |
| 5包 | 恒温循环解冻箱 | 台 | 1 | 5万元/台 |  |  |  |
| 6包 | 血气分析仪 | 台 | 3 | 5.5万元/台 |  |  |  |
|  | 血气分析仪耗材 | 宗 | 1 | / |  |  |  |
| 7包 | 超声电导仪 | 台 | 1 | 4万元/台 |  |  |  |
|  | 超声电导仪耗材 | 宗 | 1 | / |  |  |  |
| 8包 | 全自动血压仪 | 台 | 1 | 3万元/台 |  |  |  |
| 9包 | 多体位医用诊疗床 | 台 | 1 | 5万元/台 |  |  |  |
| 10包 | 小型快速化学发光分析仪 | 台 | 1 | 5万元/台 |  |  |  |
|  | 小型快速化学发光分析仪耗材 | 宗 | 1 | / |  |  |  |
| 11包 | 阴道分泌物分析仪 | 台 | 1 | 5万元/台 |  |  |  |
|  | 阴道分泌物分析仪耗材 | 宗 | 1 | / |  |  |  |
| 12包 | 自动脱帽离心机 | 台 |  | 5万元/台 |  |  |  |
| 13包 | 耳鼻喉诊治综合工作台 | 台 | 1 | 6万元/台 |  |  |  |
| 14包 | 免疫印迹分析仪、自动蛋白印迹仪 | 套 | 1 |  | 3万元/套 |  |  |
|  | 免疫印迹分析仪、自动蛋白印迹耗材 | 宗 | 1 |  | / |  |  |
| 15包 | 牙科综合治疗仪 | 台 | 1 | 5万元/台 |  |  |  |
| 16包 | 床旁移动式心电检查仪 | 台 | 5 | 4万元/台 |  |  |  |
| 17包 | 动态血压监测仪 | 台 | 4 | 3万元/台 |  |  |  |

(2)医疗设备技术参数：

1包：胰岛素泵技术参数

1.基础率时段：24段

2.基础率步长：最小0.1U/h

3.马达输注精度：±5%以内

4.基础率范围：0.1-35U/h

5.基础率方案：不少3套

6.临时基础率功能0.5-24h

7.大剂量步长：0.1U—25U，大剂量增幅：0.1U

8.马达品质：要求一体式马达，确保输注精度

9.质控要求：质量认证要求ISO认证或TUV实验室认证其中一种。

10.装药量：要求自动感应，减少操作失误

11.报警模式：要有蜂鸣、振动报警，让患者易于觉察感知。

12.●使用电池：7号普通电池，便于购买。

13.操作系统：中英文操作系统，简单明了。

14.●大剂量向导功能：具备大剂量计算器功能，便于精确计算大剂量，临床血糖控制更精准。

15.●大剂量输注模式：常规/方波/双波三种模式。

16.大剂量快捷键：方便护理人员便捷操作，提高效率。

17.●泵用管道要求：有钢针和软针可供选择，保质期5年以上。

18.特殊保护模式：具有键盘锁功能，防止儿童，老年人等患者的误操作。

19.安全设置：多种独立的安全系统程序监视，每天自动检查，还有手动自检功能。

20，报警记录：可回顾≥32次的报警，以及报警时间和日期

21，充盈记录：可回顾至少20次的排气记录，以及排气的时间和日期

22，防水级别：IPX7以上

23，具备阻塞传感器，能够评估是否有输注阻塞或检测胰岛素剩余用量

24，控制芯片：≥12个控制芯片

2包：红外/红光治疗仪技术参数

1．设备功能与组成

a)●治疗仪采用属于3R类激光的LED光源技术。用于扩张血管，营养神经，缓解患者疼痛、麻木等症状。

b)治疗仪配备主机一台，治疗垫4个，可同时用于4个部位的治疗。

c)●每个治疗垫组合了红外、红光共68个LED光源。

d)配备身体各部位绑带，治疗垫可自由弯曲，完美贴合人体各部位。

e)治疗时间定时提醒功能。

2．设备技术指标：

1.1治疗脉冲频率：

●脉冲频率73Hz、146Hz、293Hz、587Hz、1174Hz、2349Hz、4698Hz

（7种脉冲频率可选；）脉冲频率误差不超过±5%。

1.2 LED光源波长：

●红光LED峰值波长640nm，误差不超过±10%；

●红外LED峰值波长880nm，误差不超过±10%。

1.3 治疗片输出功率密度范围：

●0mW/cm2~5mW/cm2，由小到大可调，误差不超过±20%。

1.4  定时功能：

●10min、20min、30min、40min、50min、60min可选；

●定时误差不超过±5%。

3包：除颤仪技术参数

1、具有手动除颤，记录，自动体外除颤（AED)，ECG、儿童成人一体化电极板。

# ●2.主机输出能量： 1-10J、15J、20J、30J、50J、70J、100J、120J、150J、170J、 200J。

3.主机具有中文语音提示和文字图形提示。

# ●4.充电时间：充电到 150J 时间小于 6 秒，充电到最大能量时间小于 7 秒。

5.每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6 秒，在 AED 成人模式下，固定能量的 选择≤160J。

# ●6.主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备  每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。

- 在关机状态下，无需接上交流电源，仍可进行自动检测，方便快速得知设备状态并主机具备自检待机状态灯指示功能，使仪器健康状态一目了然；

- 放电方式：通过除颤手柄或多功能电极片放电；

- 具有成人儿童一体化除颤手柄

# ●10.放电波形：低能量智能双相截顶波（最高能量≤ 200 焦耳）,能根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流；

- AED 功能：内置 AED 中文语音提示自动除颤功能，除颤提示的特异性和敏感性符 合AAMI DF-39 指南；

- 除颤监护仪可进行同步除颤；

13 显示器≥ 6 英寸，TFT 彩色液晶屏幕；

- 心电图波形显示及各测量参数值， 病人信息及状态显示； 扫描速度≥ 25mm/s； 可自动或者手动调节增益大小；

- 心率显示范围为：16-300 次/min 或更宽；报警范围可以根据临床进行设定；

- 共模抑制能力：105 dB 适用于导联心电图，96 dB 适用于电极片心电图；

- 记录方式：热敏记录仪；记录速度：25mm/秒，±5% ，使用标准通用性记录纸 50mm；

- 打印记录：连续实时记录、事件记录及自动打印、延迟打印和报告打印并且可 以显示波形及病人参数，信息，时间和事件记录；

- 主机实现打印最近≥1 次每小时自检，最近≥5 次每日自检，最近≥50 次每周自检的报告结果。

- 内部事件总结可在每份事件总结中存储≥ 8 小时的 2 条持续 ECG 波形，1 个

Pleth 波、1 个二氧化碳描记图波、研究波（仅限AED 模式）事件和趋势数据；

- 最多可存储≥50 个时长约 30 分钟的事件概要；

- 电池具有快速充电技术，≤2 小时可充电到 80%，≤3 小时充电到 100%，除颤仪 及电池本身均具有电量指示；

- 电池充满电后至少进行 100 次全能量充电/电击；

4包：恒温摆动保存箱技术参数

1	控温范围	20℃-24℃

2	控温精度	±0.2℃

3	报警温度	低于20℃高于24℃

4	消毒方式	紫外灯消毒

5	摆动幅度	50mm

6	制冷功率	100W无氟，无噪音

7	加热功率	200W

8	摆动方式	往复式50mm

9	摆动频率	60周/min

10	内腔单层	230×280mm（5层）

11	外形尺寸	550×500×480（长×宽×高）（mm）

12、采用先进温度控制系统和内循环风道，控温精度高。

13、温度自动记录，可追溯原始数据，便于查询和贮备。

14●扫码功能：配备扫描枪，可扫码保存每袋血小板的条码数据。

15、具有上下限报警、自动断电功能。

16、自动故障检测系统，安全可靠。

17、独立内腔消毒系统，符合国家净化标准。

18●具有摆动记忆功能，异常断电回复后自动开启摆动。

19、具有开门自动停止摆动、关门自动恢复功能。

20、采用进口恒速电机，连续运转无噪音。

21●配备新型防滑摆动托盘，有效防止设备运行过程中血小板滑落。

5包：恒温循环解冻箱技术参数

1	存水量	98kg±5%

2	循环能力	≥40kg/min

3	控温范围	室温～60℃

4	控温精度	±0.1℃

5	加热功率	3600W

6	化浆量	≥24袋/次（50–200ml/袋）

7	解冻时间	10～15min

8	输入电压	220V

9	摆动频率	/

10	外形尺寸	720×600×990mm

11	重量	80kg

12	工作类别	可追溯

13●解冻腔体可分解

14●采用高清IPS电容触摸液晶显示屏，分辨率高，操作灵敏。

15●智能化管理实时显示温度/时间的变化曲线。

16●溯源系统:能实时记录存储融浆过程的温度数据，可设置医院名称、操作人员编号，精准保存操作记录。

17 可连接移动存储设备，储存空间大，实现数据终身可查询，便于做质控管理。

18 ●具有多种解冻模式，可设置常规解冻、快速解冻、连续解冻以适应不同容量冰冻血浆、血小板和血液制品的解冻复温。也可手动控制，实现浮动终点、急诊插入解冻以满足临床紧急用血、急诊等特殊条件下的解冻。

19 ●可分解式水箱，能定期对设备内箱进行深度清理消毒，避免细菌滋生，保护融浆安全。

20 双路温控系统、超温自动断电报警功能，更加安全、可靠。

21 配备双循环系统，确保融化过程中温度更加恒定，有效杜绝纤维蛋白析出，保护血浆有效成分。

22 采用新一代加热系统，加热装置三重安全保护，更加安全可靠。

23 可实现待机自动补水、一键清洗功能。具有温度和水位保护功能。

24 采用进口不锈钢屏蔽式增压水泵，无噪音，静音运转。

25 具有上排水功能，工作室无需地漏。

26解冻完成自动控干血袋，减少浸泡时间。

27设备还可以用于对血小板、血液细胞、医疗冰冻制品、麻醉剂和药品的复温加热。

6包：血液分析仪技术参数

1测定原理﹑方式：生物电极法，干式化学法

2电源：两块9伏特锂电池或可充电电池

3定标：一年两次升级软件更新定标曲线；卡片定标液单点定标

4●测量参数：Na,K,Cl,PH,PCO2,PO2,iCa,BUN,Urea,Glu,HCT,*Lac,*Crea,*PT，*ACT,*BNP,*CTNI等

5计算参数：HCO3,TCO2,BE,Anion Gap,sO2,Hb

6电解质可以用全血检查，无需分离血浆或血清，且结果精确

7●消耗品：除一次性检测用卡片外无其他消耗品

8●测试片：可2-8°C贮存6个月

9可采用样品: 动脉血﹑静脉血﹑毛细管血﹑脐带血﹑混合静脉血﹑体外循环血﹑足跟血

10检测时间: 血气、血电解质等2分钟出结果，cTni、BNP检测项目10分钟出结果

11采样量（全参数）≤95ul

12质控方式：每张卡片自带定标液；内部电子模拟器检测；外部电子模拟器检测；液体质控（高﹑中﹑低三级质控液）

13免费升级：提供

14打印机：外接热敏打印机

15可连接CDS以及CDS PLUS系统

16存储检测数据数量:≧ 5000组

17一台机器可以检测血气、电解质、ACT、肌酐、尿素氮、糖、肌钙蛋白、BNP、乳酸

7包：超声电导仪技术参数

1.●液晶触摸显示屏:10.1寸 IPS屏，分辨率:1280*800

2.●联网方式:WiFi+物联网，可在线升级

3.内置防烫伤防脱落报警

4.●输出电流:中频:<100mA(有效值);低频:≤50mA有效值)

5.输出幅度值:≤70V

6.输出频率:中频基波:4kHz±5%

7.输出频率:中频/低频调制工作频率:1Hz-1.5Hz±10可调

8.超声工作频率:1.0MHz±10%

9.超声输出功率:100mW(0.1W)

10.治疗头有效辐射面积：3.14cm2

11.波束不均匀系数:≤8.0

12.波束类型：发散型

13.有效声强：≤3.0W/ cm2

14.波形：连续波

15.治疗时间:5-30min，可调(5min为最小调节单位)

16.与医用超声耦合贴片一次性耗材配合使用

8包：全自动血压仪技术参数

1 ●  测量原理	示波法测量 （需提供证明材料）

2   显示	      LED数字显示

3   测量位置	左右上臂均可

4   手臂周长    17～42cm以上

5   压力显示范围	0～299mmHg     压力单位	mmHg和Kpa两种模式互选

6   测量范围	  血压：40～260mmHg；      脉率：40～180拍/min

7   压力监测：半导体压力传感器

8   加压：压力泵自动加压方式     减压：电磁控制阀自动减压系统

9   超压保护 压力超过300mmHg时,急速排气保护。急速排气时间不大于10秒。

10  测量精度	压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）；脉搏测量精度：±2%

11●  肘部位置传感器   电子肘部位置传感器，并有指示灯提示手臂放置位置是否正确，并能打印显示“手臂位置正确”。（需提供证明材料）

12 ● 臂筒角度调节  自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度）

13  打印装置  全中文热敏打印、多种打印模式可选并可打印显示干扰波形图

14  拍动变化监测  可监测身体移动或说话等干扰，提高血压测量的准确性

15  干扰程度监测  可将非正常的振动判断为干扰，有助于减少血压值的误判。（需提供证明材料）

16●  抗菌设计对应   外壳：抗菌树脂  袖带：抗菌布套（需提供国外或国内相关机构检测报告）

17  语音功能       测量过程提示、测量结果播报

18●  用户教育	   根据测量结果，打印显示教育信息（需提供证明材料）

19  通信数据输出   RS-232标准接口，连接电脑同步管理

20  专用桌椅	配备专用测量桌、椅

21  资质认证  SFDA;国家计量认证；ISO9001；ISO13485

22● 精度保证：提供2份以上符合国际权威机构认证标准（AAMI，BHS或ESH）的临床精度验证报告

9包：多体位医用诊疗床技术参数

1、电源：a.c.220V 50Hz。

2、额定输入功率：240VA。

3、尺寸：长×宽×高（mm）：1990×680×480～980，允差±3%

4、最大起升重量：200Kg，允差±10kg

5●升降功能：诊疗床的床面升降行程为0～500mm范围连续可调，允差±30mm。

6●头部段面功能：相对水平面调节角度：-25°～+35°连续可调，允差±3%。

7、下身床面：相对水平面调节角度：0°～+20°，允差±3%

8、采用优质气弹簧，经久耐用。

9、配备有电动脚踏开关进行电动升降。

10●具有多体位医用诊疗床医疗器械注册证。

10包：小型快速化学发光分析仪主要技术参数

系统类型   全自动化学发光免疫分析仪

仪器型号    BMbio-POCT10

检测原理●  HRP酶促化学发光

标记物 ●    酶标试剂

激发物 ●    碱性底物

检测速度●  ≥60T/H

运行方式     随机、批量处理、急诊

感应功能     液面探测、堵针检测、液位检测等。

样本位●     同时容纳24个样本位（兼容全血样本管）

孵育位       ≥24个

试剂位※     预留试剂位>24个（可批量连续装载）

孵育系统     自动恒温孵育系统（37±0.3℃）

加样系统    一次性TIP头和精密柱塞泵系统

包装方式   单人份试剂条，多规格包装（12人份、24人份、48人份）

首个报告时间 ●  12.5min（随后每隔60s出一个结果）

定标校准       多点定标 两点校准

精密度      批内CV＜8%

操作系统    Windows系统

电    源    AC 90V～240V (50±1Hz)

温度环境    10℃-30℃

湿度环境    ≤80% RH

通讯功能    单/双向Lis系统

质控系统     L-J质控图

智能化系统   界面登录；自动登录维护；整机灌注；

配置清单

| 序号 | 配件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | POCT10 | 1 |
| 2 | 试剂弹夹 | 3 |
| 3 | 样本架 | 3 |
| 4 | 枪头盒 | 2 |
| 5 | 洗液废液壶 | 1 |
| 6 | 清水壶 | 1 |
| 7 | 操作sop | 1 |
| 8 | 键盘鼠标 | 1 |
| 9 | USB转接口 | 1 |
| 10 | 枪头 | 1 |
| 11 | 废液管 | 1 |
| 12 | 扫码枪 | 1 |
| 13 | 工具包 | 1 |
| 14 | 垃圾袋 | 1 |
| 15 | 仪器标签 | 2 |
| 16 | 说明书等文件 | 1 |

11包：阴道分泌物分析仪技术参数

- ●检测项目：一机两测，实现一次性完成镜检和生化检测项目，要求形态学镜检部分和生化检测部分必须为一体机。镜检项目：红细胞、白细胞、上皮细胞、线索细胞、霉菌、滴虫、清洁度等，生化检测项目：PH值、过氧化氢检测、β-葡萄糖醛酸苷酶、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、N-乙酰基-β-氨基葡萄糖苷酶六联检测。

- ●全自动镜检技术：实现加样至载玻片，自动盖片、压片等制片过程，完全模拟手工镜检，涂片均匀，显微镜下成像清晰度高，降低因为分层引起的漏检。内置高端显微镜，实现显微镜自动对焦、自动切换高低倍镜，选择清晰点进行拍照并录制视频后上传。自动判别镜检结果，并能生成由镜检和生化检测结果合并的图文并茂的检测报告。

- ●精确的显微镜图像自动判读技术：通过图像特征提取原理，数据库自动对比识别技术,实现镜检结果自动判读。

- ●全自动生化检测技术：集自动加样，温育，检测，结果判定，报告输出，数据统计，自动废弃检测卡，自动清洗吸样加样装置为一体，避免手工操作和人为误差。

- 应用获得国家发明专利的一次性玻片套件技术，检测完成后直接废弃，有效避免交叉污染。

- ●速度快：一次可进样30个样本，随到随检，批量检测速度60个标本/小时。

- 信息化：可与医院的信息管理系统联网，实现检测结果的共享及病例信息管理的标准化

- ●自动提醒功能，仪器运行前自动提醒加载玻片和检测卡，有效避免因漏放玻片和检测卡造成的假阴性或假阳性。

- ●检测完毕后，自动废弃检测卡和玻片至废弃槽，废弃槽满仪器具备自动提醒功能。

- ●工作站和配套使用试剂和质控品，需全部取得产品注册证，批内阴性、阳性质控率大于等于98%。

12包：离心机技术参数

- 该机采用微电脑控制、触摸面板、数字显示、无刷电机，金属外壳，整体拉伸内胆，气压伸缩栓，电动门锁，门盖独立电机伺服，多管架、自动计算显示RCF值，备有三种加速、四种减速选择设定，快速启动，快速停机,真空采血管自动脱帽。

- 技术指标

- 最高转速：4000rpm

- 最大相对离心力：3540×g

- 定时范围：0~99min

- 电源：  220V  50Hz  10A

- 外形尺寸：530×630×450mm

- 容量配置

标配：100×5ml/7ml 真空采血管；

13包：耳鼻喉诊治综合工作台技术参数

- 主要用途：适用于耳鼻喉科常规检查、治疗。

- 技术指标

  - ●微晶石台面：尺寸：长1000×宽680（mm）；采用高级复合材料(人造石)，具有易清洁、耐刮花、防渗透特点。

  - 多功能一体化组合式枪(配喷雾,喷粉等):以气压枪为正压气源，通过选取功能不同的枪组件，进行快捷,方便组合,可实现药液雾化、喷粉、冲洗吹气等功能。

  - 喷雾枪： 3把， 2直1弯，不锈钢，可单独拆下，高温高压消毒，回流式喷枪设计；流量3～9ml/min，喷雾锥角不小于20度

  - 吸引枪：不锈钢，枪上有分流孔，吸力0－600mmHg

  - 吹枪：不锈钢，正压可达0.08MPa，有吹力调节指孔。

  - 喷粉枪：药粉喷酒均匀,使药粉直达病灶。

  - ●LED聚光斑照明灯： LED光源，24V/10W，2万小时的超长寿命，5000K左右色温，利用光学镜使光线集中。

  - 内窥镜光源：内置卤素冷光源，24V/150W，亮度高，色温适合。

  - ●间接镜加温器：1套  启动开关，加热9秒后自动关闭，间接镜（喉镜）接近加温器加温，加温功率750W。

  - 小药瓶： 医用深色玻璃小药瓶,60ml，减少光线对药物再分解。

  - 不锈钢罐：采用医用不锈钢制造，φ90×90（mm），带盖，可高温消毒；

  - 器械盘：采用医用不锈钢制造, 带盖，305×205×50（mm），可高温消毒；

  - ●自动报警装置：当污物瓶内液体达到液位传感器警戒水位时，自动报警，吸枪停止工作，排完污物后，方可正常工作。

  - 器械收集箱（外置式）：分类收集污染器械。

  - 整机尺寸：1000mm×680 mm×1900 mm（含灯柱高）。

  - 功率：2000W。

  - 重量 72kg。

- 基本配置：

  - 微晶石台面 1件

  - 多功能一体化组合式枪(配喷雾,吹气,喷粉等)  1把

  - 喷雾枪(弯管) 1把

  - 喷雾枪(直管) 2把

  - 吸引枪 1把

  - 吹枪 1把

  - 喷粉枪  1把

  - 聚光斑照明灯 1套

  - 间接镜加温器 1套

  - 内窥镜光源（卤素） 1套

  - 小药瓶 3个

  - 不锈钢罐 3个

  - 器械盘 2个

  - 器械收集箱 外置式1个

  - 机械病人椅 1把

  - 医生椅1把

14包：免疫印迹分析仪、自动蛋白印迹仪技术参数

| 序号 | 项目名称 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免疫印迹分析仪 | 1、用途：用于分析免疫印迹膜条的检测结果 2、配置组件：印迹仪主机、电源适配器、电源线、数据处理软件、膜条固定架、USB通讯线组成 3、技术性能指标要求： - 额定功率：＜60W - 分析通量：四通道 - 重量：主机净重2.5kg - 尺寸：长×宽×高：98 mm×195mm ×175mm - 软件名称：BioCup 版本1.0.0.0 - 准确度：相对偏差应不超过±10%。 - 重复性：变异系数（CV）应不大于5%。 - 线性：线性相关系数(r)应不低于0.990。 - 稳定性：相对极差（R）应不大于10%。 - 通道一致性：各通道测量结果相对极差(R)应不大于10%。 - 可编辑中文报告单管理软件 - 结果存储、查询、导出功能 - 数据可上传至医院LIS/HIS信息系统 - 故障提示功能 ## 4、电源及环境要求 - 电源电压：AC220V；频率：50Hz - 环境温度：10℃～40℃ - 相对湿度：20%～80%； - 大气压力：86.0kPa～106.0kPa。 - 远离强电磁场干扰源。 - 避免阳光直接照射。 - 使用专用的、良好接地的电源。 |  |
| 2 | 检测项目 | - ●过敏原检测时间≤60分钟 - ●自身抗体检测时间≤50分钟 |  |
| 3 | 实验条件 | - 恒温37℃ - 选配自动蛋白印迹仪或恒温摇床 |  |
| 4 | 存储运输条件 | - 效期稳定性：2~8℃保存，有效期12个月。 - 开瓶稳定性：打开包装后，试剂盒可以在2~8℃稳定保存21天。 - 运输稳定性：2～37 ℃，产品可稳定运输8天。 |  |

自动蛋白印迹仪技术参数

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 试验条容量 | 1-36条或1-30条 |
| 编程容量 | ●≥ 38+2（已固化程序）项 |
| 液体分配系统配液泵数 | ●标准≥6 通道 |
| 配液泵分配量范围 | 增量: 0000 uL – 3000 uL / 1 uL |
| 配液定量校正方式 | 半自动定量校正 |
| 孵育时间 / 增量 | 0 h – 24 h / 1 min可循环 |
| 孵育时间显示方式 | 时分秒(hour min second) |
| 摇床速度 | 3挡可选 |
| 通讯 | RS232 接口规范 波特率 9600 数据位 8 停止位 1 奇偶校验 NO |
| 配液泵试剂分配量的准确度 | ± 3.0 ％，(当各通道试剂分配量为2000μL时) |
| 配液泵试剂分配量的精密度 | CV ≤ 5.0 ％，(当各通道试剂分配量为2000μL时) |
| 摇床温控 | 室温、恒温温度为37℃、30℃、25℃ |
| 温控准确度 | ± 1..5℃ |
| 交叉污染 | 当阴性和阳性样本按交替顺序测试时,阴性样本应不可呈现阳性条带仪器操作概要，按蛋白印迹试剂盒要求、检测程序设定 |
| 试验前 | 试剂配制和仪器使用前管道清洗 |
| 试验中 | 手工加膜条和样品 |
| 结果判读 | 试剂盒和/或仪器操作说明书要求，对照标准条带，人工或仪器判读 |

15包：牙科综合治疗仪技术参数

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 电源电压 | 220V /50Hz |
| 电机电压 | DC 24V |
| 水源水压 | 0.2Mpa-0.4Mpa |
| 气源气压 | 0.5 Mpa-0.8Mpa |
| 高速气涡轮手机空载转速 | ≥30X104 r/min（0.22MPa） |
| 低速气马达手机空载转速 | ≥18X103 r/min (0.3 MPa） |
| 口腔冷光灯照度 | 强光≥50000lx 弱光≥8000 lx |
| 观片灯 | AC 24V 功率30VA |
| 电动牙科椅负载能力 | ≥135kg |
| 椅面升降范围 | 坐垫离地面最高高度≥750mm 坐垫离地面最底高度≤450mm |
| 靠背后倾范围 | 105°-170° |
| 头架伸缩范围 | 120㎜ |
| 整机包装尺寸 | 长(1450)X宽(1140)X高(1260)mm |
| 配置 | 数量 |
| 24V直流静音电动椅（安全保护） | 1套 |
| 冲痰/漱口定量给水系统 | 1套 |
| 九个记忆位控制系统（集成电脑板） | 1套 |
| 下挂式工具盘（气刹装置/互锁） | 1套 |
| 水/气/电总开关装置 | 1套 |
| 可旋转手机挂架装置 | 1套 |
| 助手架组合装置 | 1套 |
| 玻璃痰盂缸可（可旋转/拆卸） | 1套 |
| 可折叠、双关节头枕 | 1套 |
| 无缝座垫（PU皮） | 1套 |
| 圆型脚踏控制 | 1套 |
| 脚控装置（控制电动椅上下/仰卧） | 1套 |
| 强/吸唾装置 | 1套 |
| 外置式储水罐 | 1套 |
| 进口医用水/气管 | 1套 |
| USB线连接 | 1套 |
| LED-4口腔灯（感应）（色温/照度可调） | 1套 |
| LED观片灯 | 1套 |
| 三用喷枪（冷/热） | 1套 |
| 内置式地箱 | 1套 |
| ST-603医生座椅 | 1套 |

16包：床旁移动式心电检查仪技术参数

1）设备体积小巧轻便，主要用于床旁心电检查，检查完成数据，通过无线发送至院内会诊中心。中心诊断完成后，可在设备上直接接收诊断结果。

2)	操作系统须为安卓系统 ；采集器支持蓝牙移动网络技术，方便临床使用。

3)	具有Worklist功能的心电图机支持HIS提取患者信息，不用人工录入。

4)	支持多导联心电图采集，12导、15导、16导、18导同步心电图采集技术，要求医疗器械注册证上明确说明。

5)	支持VCG（空间向量心电图）功能。

6)	支持TVCG（时间心电向量图）功能。

7)	支持心室晚电位（VLP）功能。

8)	支持心率变异(HRV)功能。

9)	支持12导采集 + V7、V8、V9 + V3R、V4R、V5R二次采集合并同一份报告打印技术。

10)	支持150分钟连续监测、实时记录心电图数据，针对临床上的各种复杂心律失常具有很大的使用价值。

11)	支持心电图事件记录。

12)	测量参数≥20种

13)	心电图支持至少20000份病例存储。

14)	可以统计，支持病种、诊断、测量参数统计，支持检查医生、操作医生、申请医生等数据统计，支持Excel表格输出打印。

15)	支持美国的FDA-XML、欧洲SCP-ECG等国际标准数据格式存储数据。

16) 要求投标产品需与医院现有心电信息管理系统无缝集成。投标人需自行现场勘踏，并书面形式承诺可与医院现有心电信息管理系统实现对接。

17）床旁移动式心电检查仪配置清单要求:

1.平板电脑  2.多导联心电采集系统  3.心电采集放大器  4.蓝牙背夹

5.导联线     6.吸球          7.电极夹         8.专用心电台车。

17包：动态血压监测仪技术参数

| 测量原理 | 示波法 |
| --- | --- |
| 压力 | 范围：0mmHg（0.0kPa）～300mmHg（40.0kPa）； 精度: ±3mmHg（±0.4kPa） |
| 心率 | 范围40bpm～240bpm；精度±2bpm或±2%取大者 |
| 血压 | 收缩压：40mmHg（5.3kPa）～255mmHg（34.0kPa） 舒张压：10mmHg（1.3kPa）～195mmHg（26.0kPa） 示值重复性：不大于5mmHg(0.7kPa) |
| 过压保护 | 不超过300mmHg(40.0kPa) |
| 超时保护 | 不超过180s |
| 无线传输 | GPRS,支持联通/移动网络 |
| 测量时间 | 典型测量时间<30秒 |
| 测量方案 | 长时动态测量,科学测量间隔设定，可灵活调整 |
| 外壳防护等级 | IP22 |
| 电源 | 内置锂电池，充满一次至少测量100次 |
| 存储数据 | GPRS条件下可无限存储，单机存储999组测量值 |
| 环境条件 | 工作环境： 温度：0℃～40℃/湿度：10%～95%（无凝结） 储运环境： 温度：-20℃～60℃/湿度：≤95%（无凝结） |
| 通讯接口 | USB接口及无线 |
| 噪声 | 不超过45dB |
| 分析软件 | 支持：数据表、散点图、趋势图、血压上升下降曲线、全天分析、日间分析、夜间分析、血压负荷、血压变异系数、夜间血压下降率、血压晨峰比、血压谷/峰值等。 |
| 其他功能 | 显示功能、姿态检测功能、配置更改功能、自动停止测量功能、自动补测功能、语音播报功能。 |

以上所有标注“ ●”号为关键性参数, 未标注“ ●”号的参数为非关键性参数（具体实施办法详见评分办法）。

三、售后服务要求：

1、中标人应为用户提供及时、迅速、优质的服务，维修及时方便。

2、迅速快捷的提供设备的备品备件。

3、质保期：设备到货经验收、安装调试正常运行后计算质保期。在设备保修期内如设备损坏时，中标人应迅速派员及时解决，同时承担商品配件及人员的所有费用，由于中标人的原因拖延时间而造成采购人损失的，所有损失由中标人赔偿。

4、对以上技术服务应有明确的时间承诺。

四、本项目说明规定的各项技术规格若涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，均为参照品牌或“相当于”，供投标人做技术性参考。

第六部分  政府采购合同书

合同格式（参考）

合同编号：

项目名称：

甲    方：

乙    方：

经过公开招标，经甲乙双方最终审查，甲乙双方同意按照以下条款和条件，签署本合同。

1、 A、供货内容、数量

乙方所供货内容、数量。

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号（详细配置） | 制造商 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 耗材名称 | 生产厂家 | 注册证号 | 规格 | 单价：元/人份（或个）耗材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

B、本合同不可分割部分

（1）政府采购合同书    （2）合同条款             （3）报价文件

（4）政府招标文件      （5）供应商的书面承诺     （6）中标通知书

（7）标准规范及有关技术文件

2、合同总价

本合同总价为人民币大写：           元整，小写：           元人民币。

3、技术规范

提交货物的技术规范应与报价文件相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

乙方提交的货物应符合报价文件中所记载的详细配置、技术指针、参数及性能，并应附有此类服务完整、详细的技术数据和说明文件。

4、付款方式：                    (详见前附表)。

质保期：

5、供货日期及验收地点

供货地点：甲方指定地点

供货期限：

甲方验收（以甲方书面签收为准），休息日递延。

6、合同的生效

本合同在接到中标通知书后经双方签字加盖公章后生效。

7、合同变更： 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。
    政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

8、延期供货

（1）如乙方毫无理由拖延提供货物，将受到甲方以下制裁：乙方除将履约保证金作为甲方的补偿外，加收违约损失赔偿或终止合同。

（2）除不可抗力外，若乙方没有按照合同规定的时间提供货物，甲方可从政府购买货物费用中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟一周，按合同总金额的1%计收。

9、违约责任

（1）乙方不履行合同或履行该合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付货物，货物每迟交一天，按成交总金额的 0.1%支付违约金。除迟交服务以外，乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额0.1%支付违约金。乙方违约，甲方可直接从履约保证金中扣除，不足部分乙方必须在十五日内补齐。

（3）乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

（4）乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

（5）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

10、验收

（1）供货完成后，由甲方等部门将对货物的质量规格等进行验收，并出具验收报告，乙方应积极协助甲方进行货物验收。（特种设备由专业部门进行验收,并出具验收报告。）

（2）如发现货物与合同不符，经甲方调查后，确定乙方应承担的责任。

11、终止合同

出现下列情况甲方有权终止合同，所造成的损失应由乙方承担。

（1）乙方未能在合同规定的期限内提服供货物。

（2）乙方未能履行合同规定的其它义务，甲方有权终止合同的全部或部分。

（3）未经甲方书面同意，乙方私自转让或分包其应履行的合同义务。

12、仲裁

甲乙双方应通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的争议。如协商仍未解决，任何一方都可按《中华人民共和国合同法》的规定到相关仲裁部门进行调解或仲裁。

13、合同的修改

政府采购合同的双方当事人,不得擅自变更、中止或终止合同。

14、合同的生效

本合同双方授权代表签署，甲乙双方加盖印章后生效。本合同共伍份，甲、乙双方各二份，招标代理机构各一份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

全权代表 （签字）：                        全权代表 （签字）：

签署日期：  年  月  日                    签署日期：  年  月  日

注：附分项报价表、配置清单、售后服务承诺、中标通知书。

微山县政府采购

项目评审授权委托书

本单位现授权本单位          （身份证号：                    ）为单位代理人，作为本单位参加政府采购项目（项目名称：             编号：             ）评审的招标人代表。授权代理人在项目评审过程中的一切活动（含签署文件与处理相关事务等），我单位均予以认可。

本授权自盖章之日起生效

采购单位：              （单位法人代表书面授权并盖章）

年      月      日

在政府采购活动中，招标人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

第七部分 投标文件格式

正本/副本

（项目名称）   (包)招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

投标函

微山县人民医院：

经研究，我们决定参加项目编号为                        的微山县人民医院超声电导仪、胰岛素泵等医疗设备采购项目并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我们提交的报件文件，正本一份，副本五份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行投标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、保质完成项目的实施。

3、我们理解，最低投标报价不是中标的唯一条件。

4、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们的投标文件自提交之日起有效期为90个日历天。

6、我们若未成为中标供应商，你公司有权不做任何解释。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户单位：

开户银行：

账号：

供应商代表姓名、职务：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

法定代表人授权委托书

微山县人民医院：

我          （姓名）系                   （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的              （姓名、职务或职称）为我单位参与      项目  包公开招标项目的全权代表，全权代表在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委托权。特此委托。

（附法定代表人及委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：     性别：     年龄：

单位：              部门：     职务：

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字（或盖章）：

日期：   年   月  日

投标报价一览表（另准备两份单独密封）

(1或6或7或10或11或14)包

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

项目编号：                       包组号：

设备名称：                       耗材名称：

| 项目名称 | 微山县人民医院超声电导仪、胰岛素泵等医疗设备采购项目（ ）包 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 设备大写： 元/台（或套） 小写： 元/台（或套） |
|  | 耗材大写： 元/人份（或个） 小写： 元/人份（或个） |
| 设备供货安装时间 |  |
| 耗材供货时间 |  |
| 设备质保期 |  |
| 对招标文件的响应程度 |  |
| 其他 |  |

特别说明：

1、投标报价币种：人民币。

2、交货地点：甲方指定地点。

年   月   日

标报价一览表（另准备两份单独密封）

（2或3或4或5或8或9或12或13或15或16或17）包

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

项目编号：                       包组号：

设备名称：

| 项目名称 | 微山县人民医院超声电导仪、胰岛素泵等医疗设备采购项目（ ）包 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 元/台；小写： 元/台 |
| 供货安装时间 |  |
| 设备质保期 |  |
| 对招标文件的响应程度 |  |
| 其他 |  |

特别说明：

1、投标报价币种：人民币。

2、交货地点：甲方指定地点。

年   月   日

设备分项报价表

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

包组号：                设备名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型 号 （详细配置） | 制造商 （产地） | 单位 | 单 价 | 数量 | 总 价 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 小写： 元/台或套 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： 元/台或套 |  |  |  |  |  |  |  |

如采购多台（或套）设备请填写以下表格：

| 包组号 | 设备名称 | 品牌 | 型 号 （详细配置） | 制造商 （产地） | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 小写： 元 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |

说明：投标单位应严格按上面表格的内容把所投包内的所有货物或设备的具体情况填写清楚。

年  月  日

耗材分项报价表

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

包组号：              耗材名称：

| （ ）耗材报价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 注册证号 | 规格 | 报价/人份（或个）耗材 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | （ ）元/人份或元/个 |

注:

1、请列出所包含人份或个试剂的报价，并且此报价合计价格等于(    ）耗材报价（元/人份或元/个）。

2、所有医用耗材均需提供相对应的资质证明（非械字号的除外，须注明）。

3、供货商需严格按照报价表要求认真填写，不得漏项，不得擅自更改报价表格格式。

4、各供货商务必把设备所用耗材全部报价（赠送耗材可以按0元报价）。

年  月  日

质保期满后供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表

项目编号：

项目名称：

包组号：                        设备名称：

| 序号 | 备品备件/易损件/耗材/专用工具/名称 | 生产企业 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 大写： （小写： ） |  |  |  |  |  |  |

说明：本表费用不包含在总报价中。注明耗材(如有)价格几年不变。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字（或盖章）：

年   月   日

承诺书

微山县人民医院： 本公司郑重承诺并声明： 1、我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，同意接受文件的要求，完全清楚理解其内容及规约，不存在任何异议、质疑和误解之处。 2、我方所提供的一切文件已经过认真、严格的审核，一切文件内容均为全面真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。 3、完全服从和尊重评委会所作的评审结果和决定，同时清楚理解到投标报价并非是确定中标资格的唯一重要依据。 4、一旦我方中标，同意按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。 5、我方在参与本次采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。 投标人名称： （公司名称） （盖章） 法定代表人或委托代理人签字（或盖章）： 承诺日期：2021年 月 日

货物配置与技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 正偏离/负偏离 | 招标文件技术规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：        法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

年   月   日

说明：（1）供应商所报设备如果与招标文件的要求存在偏差，则填写上表。

（2）除本规格、技术偏离表所列的偏离指针外，其它所有规格、技术参数均完全响应“招标文件”中的要求。

经营业绩一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 出售 时间 | 用户 名称 | 联系人 | 联系 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年   月   日

技术方案及售后服务承诺

由投标人分别自行书写，格式自定

投标单位质量保证内容及质保期

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字（或盖章）：

年   月   日

供应商基本资格证明文件

（1）营业执照复印件（加盖公章）；

（2）法定代表人身份证或授权委托书及授权委托人身份证；

（3）2020年度的财务状况报告或其基本开户银行出具的资信证明；

（4）近半年（不少于一个月）依法缴纳税收的证明。

（5）近半年（不少于一个月）依法缴纳社会保障资金的证明。

（6）履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录承诺。

（8）供应商若为生产商须具有有效的医疗器械注册证复印件加盖鲜章、医疗器械生产许可证复印件（加盖公章）、医疗器械经营许可证复印件（加盖公章）；

供应商若为代理商须具有有效的医疗器械注册证（需提供生产厂家的医疗器械注册证复印件加盖生产厂家鲜章和代理商鲜章、进口产品只需加盖代理商鲜章）、医疗器械经营许可证复印件（加盖公章）、生产厂家授权书原件（注：二级及以下代理商在提供上一级代理商授权书原件的同时，还需要提供生产厂家授权书复印件加盖上一级代理商鲜章。进口产品的二级及以下代理商在提供上一级代理商授权书原件的同时，还需提供中国境内总代理商的授权书复印件加盖上一级代理商鲜章。）

履行合同所必需的设备和专业技术能力表

| 单位名称 |  | （盖公章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术人员 数量 |  |  | 管理人员 数量 |  |  | 生产人员 数量 |  |  |
| 生产设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  |  | 设备数量 |
| 其他设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  |  | 设备数量 |
| 技术能力情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、本表由供应商填写；

2、本表为供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，供应商也可根据项目及供应商自身具体情况自行设计《履行合同所必需的设备和专业技术能力表》。

无重大违规违法声明

致：山东宁大项目管理有限公司

我方在参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应（投标）的责任，并接受依法施行的处罚。

供应商全称：     （盖单位公章）

年  月  日

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称）,属于（招标文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为万元\属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、（标的名称）,属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目为工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的                   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年  月  日

监狱企业、残疾人福利性单位

报价说明表

| 序号 | 货物及服务名称 | 型号/规格 | 制造厂名称 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 分别列出监狱、残疾人福利性单位报价合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、填入的内容必须是本企业提供的货物（工程、服务），或代理的其他监狱企业、残疾人福利性单位生产的货物；

2、填写本表的残疾人福利性单位须同时按附件格式提供“残疾人福利性单位声明函”；填写本表的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。代理监狱企业、残疾人福利性单位生产产品的，须同时提供该企业的监狱企业、残疾人福利性单位证明。

既是监狱企业，又属小型企业、微型企业或残疾人福利性单位的不重复折扣。

如提供虚假信息，中标（成交）无效，并承担法律责任。

备注：供应商投标文件未按要求提供此表格的，不予价格折扣。

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。

附件：节能产品报价说明表一

供应商名称：（加盖公章）                              项目编号：

| 强制节能产品报价明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 认证证书编号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 强制节能产品总价（元） |  |  |  |  |  |  |

附注：

1、强制节能产品是指中国政府采购网发布的《节能产品政府采购品目清单》中加★号的产品。

2、表后须附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则评标委员会（采购小组）不予认定。

3、采购中涉及强制节能产品时必须按要求填写本表，否则评标委员（采购小组）不予认定。

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。

附件：节能产品报价说明表二

供应商名称：（加盖公章）                              项目编号：

| 优先采购的节能产品报价明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 认证证书编号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 优先采购的节能产品总价（元） |  |  |  |  |  |  |

附注：

1、优先采购的节能产品是指中国政府采购网发布的《节能产品政府采购品目清单》中不加★号的节能产品；

2、表后须附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则评标委员会（采购小组）不予认定。

3、采购中涉及优先采购的节能产品时必须按要求填写本表，否则评标委员（采购小组）不予认定，将不享受节能产品评审价格扣除或加分。

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。

附件：环境标志产品报价说明表

供应商名称：（加盖公章）                              项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 认证证书编号 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

附注：

1、环境标志产品是指中国政府采购网发布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

2、表后须附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则评标委员会（采购小组）不予认定。

3、采购中涉及环境标志产品时必须按要求填写本表，否则评标委员（采购小组）不予认定，将不享受环境标志产品评审价格扣除或加分。

投标报价一览表密封信封正面格式

投标报价一览表 项目编号： （ 包） 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

投标报价一览表密封信封封口格式

……于2021年10月13日9：30时前不准启封（加盖公章）……… （封口处）

投标文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： （ 包） 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

投标文件密封信封封口格式

……于2021年10月13日9：30时前不准启封（加盖公章）……………… （封口处）